EZ/168/2023/AŁD

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Załącznik nr ………… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne

ZADANIE 3

APARAT DO BADANIA KRZEPNIĘCIA KRWI ACT – 1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa-model/typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat automatyczny przystosowany do badań pilnych. | TAK |  |
| 2. | Możliwość oznaczania: ACT, PT, APTT przy zastosowaniu jednorazowych kartridży. | TAK |  |
| 3. | Kartridże dwukanałowe z celą do precyzyjnego pomiaru objętości krwi. | TAK |  |
| 4. | Mechaniczna detekcja skrzepu z zastosowaniem detektorów LED | TAK |  |
| 5. | Oznaczenie ACT dla średnich i wysokich dawek heparyny 1-6 U/ml krwi oraz niskich, poniżej 2 U/ml. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania PT i APTT z pełnej krwi oraz z krwi cytrynianowej. | TAK |  |
| 7. | Materiał kontrolny na 2 poziomach dla wszystkich oznaczonych na analizatorze testów. | TAK |  |
| 8. | Objętość materiału badanego poniżej 0,02 cc. | TAK |  |
| 9. | Zakres pomiarowy aktywnego czasu krzepnięcia nie mniej niż 1-1000 s. | TAK |  |
| 10. | Szybki czas pomiaru ACT poniżej 5 min. | TAK |  |
| 11. | Automatyczny, wbudowany w aparat system elektronicznej kontroli jakości aparatu nie wymagający stosowania dodatkowych materiałów eksploatacyjnych (pasków, kuwet itp.) | TAK |  |
| 12. | Autokontrola systemu pomiarowego w 2 interwałach czasowych oraz zakresu stabilności temperatury na poziomie 37°C | TAK |  |
| 13. | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych do identyfikacji odczynników oraz ID pacjentów oraz ID operatora. | TAK |  |
| 14. | Archiwizacja wyników pacjentów oraz próbek QC, baza min. 500 wyników pacjentów. | TAK |  |
| 15. | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym 230V oraz zasilaniu bateryjnym przez min. 3 godziny (baterie wbudowane) | TAK |  |
| 16. | Możliwość podłączenia aparatu do LIS, HIS oraz komputera osobistego z możliwością transmisji danych. | TAK |  |
| 17. | Możliwość komunikacji i archiwizacji danych z informatycznym systemem nadzoru POCT. | TAK |  |
| 18. | Waga aparatu nie większa niż 0,4 kg. | TAK |  |

Gwarancja na aparat min. 24 miesiące.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.