****

**EZ/188/2023/MW**

**Załącznik nr 2.4 do SWZ**

**Załącznik nr ......... do Umowy**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet nr 4 - Pompy infuzyjne**

***Zadanie nr 1 - Pompy infuzyjne ze stojakiem - 7 sztuk***

Producent …………………………………………………………………………………..

Model urządzenia ………………………………………………………..

Rok produkcji: 2023

Kraj pochodzenia …………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | **Opis przedmiotu** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 2 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
| 3 | Waga pompy gotowej do użycia poniżej 2,5 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Wymiary pompy | TAK |  |
| 5 | Stopień ochrony IP34 | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 6 | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 7 | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | TAK |  |
| 8 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |
| 9 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | TAK |  |
| 10 | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
| 11 | Klawiatura symboliczna | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 12 | Menu pompy w języku polskim |  |  |
| 13 | Interaktywna instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca pracę na każdym etapie | TAK  TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 14 | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 15 | Strzykawka nie może być usunięta z pompy poprzez pociągnięcie za linię infuzyjną podłączoną do strzykawki | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 16 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK |  |
| 17 | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
| 18 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 19 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |
| 20 | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 21 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 22 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
| 23 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 24 | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |
| 25 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
| 26 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK |  |
| 27 | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | TAK |  |
| 28 | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 29 | Bolus na żądanie | TAK |  |
| 30 | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
| 31 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |
| 32 | Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  |
| 33 | Tryb nocny z redukcją intensywności podśwetlenia | TAK |  |
| 34 | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | TAK |  |
| 35 | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 36 | Biblioteka zawiera do 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 37 | Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jedym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji | TAK – 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 38 | Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystapieniu dowolnego alarmu | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 39 | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bara | TAK, PODAĆ |  |
| 40 | Wzkaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |
| 41 | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 42 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 12 godz. przy przepływie 25 ml/h | TAK |  |
| 43 | Czas ponownego ładowania ok. 4 godz. | TAK, PODAĆ |  |
| 44 | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | TAK |  |
| 45 | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |
| 46 | Wymiana akumulatora bez konieczności wykonywania przeglądu technicznego | TAK |  |
| 47 | Pobór mocy < 20 W | TAK, PODAĆ |  |
| 48 | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK |  |
| 49 | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | TAK |  |
| 50 | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 51 | Pompa kompatybilna ze stacjami dokującymi COMPACT PLUS BASIC posiadanymi przez Zamawiającego. | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 52 | **Stojaki jezdne – 7 sztuk** | TAK |  |
| 53 | Wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 54 | Regulowany wieszak (1260 – 2200 mm) do zawieszenia 4 opakowań z płynami | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 55 | Zbiorniczek na płyn | TAK |  |
| 56 | Podstawa jezdna  na 5 kółkach (2 z nich blokowane) | TAK |  |
| 57 | Max. obciążenie 40 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 58 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 59 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | **TAK 24 miesiące gwarancji**  Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | *Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SWZ* |
| 60 | Instrukcja obsługi w języku polskim *(załączyć wraz z dostawą sprzętu)* | TAK |  |
| 61 | Karta gwarancyjna *(załączyć wraz z dostawą sprzętu)* | TAK |  |
| 62 | Certyfikat WE/ deklaracja zgodności CE na oferowany sprzęt. | Tak, podać numer oraz datę wystawienia |  |

***Zadanie nr 2 - Pompy infuzyjne- 7 sztuk***

Producent …………………………………………………………………………………..

Model urządzenia ………………………………………………………..

Rok produkcji: 2023

Kraj pochodzenia …………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | **Opis przedmiotu** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 2 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
| 3 | Waga pompy gotowej do użycia poniżej 2,5 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Wymiary pompy | TAK |  |
| 5 | Stopień ochrony IP34 | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 6 | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 7 | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | TAK |  |
| 8 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |
| 9 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | TAK |  |
| 10 | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
| 11 | Klawiatura symboliczna | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 12 | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Interaktywna instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca pracę na każdym etapie | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 14 | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 15 | Strzykawka nie może być usunięta z pompy poprzez pociągnięcie za linię infuzyjną podłączoną do strzykawki | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 16 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK |  |
| 17 | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
| 18 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 19 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |
| 20 | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 21 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 22 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
| 23 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 24 | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |
| 25 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
| 26 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK |  |
| 27 | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | TAK |  |
| 28 | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 29 | Bolus na żądanie | TAK |  |
| 30 | Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
| 31 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |
| 32 | Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  |
| 33 | Tryb nocny z redukcją intensywności podśwetlenia | TAK |  |
| 34 | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | TAK |  |
| 35 | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 36 | Biblioteka zawiera do 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 37 | Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jedym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji | TAK – 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 38 | Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystapieniu dowolnego alarmu | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 39 | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bara | TAK |  |
| 40 | Wzkaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |
| 41 | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | TAK |  |
| 42 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 12 godz. przy przepływie 25 ml/h | TAK |  |
| 43 | Czas ponownego ładowania ok. 4 godz. | TAK, PODAĆ |  |
| 44 | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | TAK |  |
| 45 | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |
| 46 | Wymiana akumulatora bez konieczności wykonywania przeglądu technicznego | TAK |  |
| 47 | Pobór mocy < 20 W | TAK, PODAĆ |  |
| 48 | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK |  |
| 49 | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | TAK, PODAĆ |  |
| 50 | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 51 | Pompa kompatybilna ze stacjami dokującymi COMPACT PLUS BASIC posiadanymi przez Zamawiającego. | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 52 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 53 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | **TAK 24 miesiące gwarancji**  Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | *Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SWZ* |
| 54 | Instrukcja obsługi w języku polskim *(załączyć wraz z dostawą sprzętu)* | TAK |  |
| 55 | Karta gwarancyjna *(załączyć wraz z dostawą sprzętu)* | TAK |  |
| 56 | Certyfikat WE/ deklaracja zgodności CE na oferowany sprzęt. | Tak, podać numer oraz datę wystawienia |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.