## Pakiet 1
EZ/203/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Rękawice nitrylowe do uchwytów mocowanych na szynę i montowanych na ścianę
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent * | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) */** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe do uchwytów mocowanych na szynę i montowanych na ścianę | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe. Teksturowane na końcach palców, chlorowane od strony wewnętrznej, mankiet z rolowanym brzegiem, kształt uniwersalny. Długość min. 240mm. Grubość na palecu: min. 0,07mm, max. 0,12mm. AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic, w celu ograniczenia kontaminacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, EN 16523-1. Rozmiary: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. Opakowanie 200szt. lub 250szt. Dopuszcza się opakowanie 240szt. dla rozmiaru XL. Rozmiar kodowany kolorystyczne. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 160 uchwytów pojedynczych z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanych na szynę Modura i montowanych na ścianę (do wyboru Zamawiającego). | dla opakowania 200 szt. = 5000 dla opakowania 250 szt. = 4000
Razem
* UZUPEŁNIĆ
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L
Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 1 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
max. ilość punktów dla Pakietu nr 1 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 2
EZ/203/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Rękawice nitrylowe diagnostyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent * | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) */** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowa, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców. Grubość na palecu: min. 0,07mm, max. 0,12mm, długość min. 240mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 16523-1. Opakowanie 100szt. Rozmiary: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. | 180000
Razem
* UZUPEŁNIĆ
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L
Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 2 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
max. ilość punktów dla Pakietu nr 2 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 3
EZ/203/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 - Rękawice nitrylowe przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent * | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) */** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe, przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń. Powierzchnia zewnętrzna: polimeryzowana, mikroteksturowana z teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana, chlorowana. Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samozwijaniu lub mankiet rolowany. AQL ≤ 1.0, długość min. 270mm, grubość na palcu min. 0,17mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N. Możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 16523-1. Opakowanie - 100 szt. Rozmiary: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. | 800
2 | Rękawice nitrylowe dla osób ze skórą wrażliwą, skonną do alergii | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Miękkie i rozciągliwe, zapewniające wygodę i mniejsze zmęczenie dłoni. Dające się łatwo zakładać i zdejmować. AQL ≤ 1,0. Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samozwijaniu się lub mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana Długość min. 300 mm. Siła zrywu przed starzeniem 7 N. Rękawice nie wykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego oraz uczulającego na skórę. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Wyrób nie wykazuje działania drażniącego i alergizującego. Badanie wykonano zgodnie z zmodyfikowanym testem Draiz’a – 95. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, DPT, ZMBT/MBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC. Nie zawierające w składzie ftalanów oraz difenyloguianidyny (DPG). Przebadane na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Przebadane na przenikanie min 9 substancji chemicznych na minimum 3 poziomie odporności zgodnie z EN ISO 374-1. Opakowanie - 100 szt. Rozmiary: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. | 400
Razem
* UZUPEŁNIĆ
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L
Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 3 |  |  | Pozycja 1 | Pozycja 2 | Ocena punktowa Pozycja 1/Pozycja 2
Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt | 0 pkt
Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt | 0 pkt
Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt | 0 pkt
Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt | 0 pkt
Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt | 0 pkt
max. ilość punktów dla danej pozycji |  |  | 50 pkt | 50 pkt
max. ilość punktów dla Pakietu nr 3 |  |  | 100 pkt

## Pakiet 4
EZ/203/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem do procedur podwyższonego ryzyka
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent * | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) */** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem do procedur podwyższonego ryzyka | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm., AQL ≤1,5, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym odporne przez min. 30 min. na przenikanie 70% etanolu oraz odporne min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary S-XL, oznaczone kolorystycznie na ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk). | 800
2 | Rękawice nitrylowe produkowane bez akceleratorów chemicznych, chloru i siarki nie powodujące alergii typu I i IV oraz podrażnień skórnych, dedykowane na wszytkie oddziały | Rękawice diagnostyczne nitrylowe produkowane bez zawartości chloru i akceleratorów z wewnętrzną dodatkowa powłoką ułatwiającą zakładanie. Testowane dermatologicznie na ludziach. Grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL ≤1,5. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na działanie min. 15 cytostatyków wg ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary: S-XL, oznaczone kolorystycznie na ściankach dyspensera, pakowane po 200 sztuk (XL po 180 sztuk). | 3000
Razem
* UZUPEŁNIĆ
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L
Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 4 |  |  | Pozycja 1 | Pozycja 2 | Ocena punktowa Pozycja 1/Pozycja 2
Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt | 0 pkt
Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt | 0 pkt
Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt | 0 pkt
Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt | 0 pkt
Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt | 0 pkt
max. ilość punktów dla danej pozycji |  |  | 50 pkt | 50 pkt
max. ilość punktów dla Pakietu nr 4 |  |  | 100 pkt

## Pakiet 5
EZ/203/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 5 - Rękawice jednorazowe winylowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent * | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) */** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice jednorazowe winylowe | Rekawice wykonane z polichlorku winylu, nie zawierające lateksu, bezpudrowe, pasujące na lewą i prawą dłoń, długość min. 240mm, grubość na palcu min. 0,10mm, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem, AQL ≤1.5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Zgodne z normą EN 455, EN ISO 374, EN 16523-1, EN 420. Opakowanie - 100szt. Rozmiar: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. | 400
Razem
* UZUPEŁNIĆ
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L
Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 5 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
max. ilość punktów dla Pakietu nr 5 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 6
EZ/203/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 6 - Rękawice chirurgiczne lateksowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent * | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) */** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lekko pudrowane, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, AQL 0,65, poziom protein ≤50µg/g, grubość na palcu: min. 0,19mm, długość min. 280mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Pakowane podwójnie - opakowanie zewnętrzne: papier/folia lub folia, opakowanie wewnętrzne: papier, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, EN 16523-1. Rozmiar: 6.0-9.0 wg potrzeby Zamawiającego. | 122000
2 | Rękawice chirururgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, bezpudrowe | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, AQL 0,65, poziom protein ≤20µg/g, grubość na palcu min. 0,19mm, długość min. 280mm, mankiet zakończony rownomiernie rolowanym brzegiem, obustronnie pokryta polimerem. Pakowane podwójnie - opakowanie zewnętrzne: papier/folia lub folia, opakowanie wewnętrzne: papier, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, EN 16523-1. Rozmiar: 6.0-9.0 wg potrzeby Zamawiającego.. | 86000
Razem
* UZUPEŁNIĆ
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 3 pary w rozmiarze 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 dla każdej pozycji.
Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 6 |  |  | Pozycja 1 | Pozycja 2 | Ocena punktowa Pozycja 1/Pozycja 2
Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt | 0 pkt
Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt | 0 pkt
Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt | 0 pkt
Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt | 0 pkt
Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt | 0 pkt
max. ilość punktów dla danej pozycji |  |  | 50 pkt | 50 pkt
max. ilość punktów dla Pakietu nr 6 |  |  | 100 pkt

## Pakiet 7
EZ/203/2022/ESŁ | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 7 - Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent * | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) */** |  | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia bezzapachowa wodorozcieńczalna z dodatkiem glicerolu, a także warstwy ochronnej dimetykonu, która zapobiega wysuszaniu skóry, z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawic. Grubość rękawicy 0,23 mm na palcu, 0,21 mm na dłoni, 0,19 mm na mankiecie. Długość min. 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 18,2 N,. Poziom protein 30 μg/g AQL 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-5. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 33000
2 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Od wewnętrz polimer z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie, z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawicy. Grubość rękawicy 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość min. 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 19,3 N. Poziom protein 30 μg/g. AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556, ISO 11137-1. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Na opakowaniu jednostkowym dobrze widoczna data ważności, rozmiar, informacje o produkcie w języku polskim. Rozmiary od 5,5 do 9,5. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 78000
3 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu, kształt anatomiczny. Od wewnętrz polimer z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie, z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawicy. Grubość rękawicy 0,19 mm na palcu, 0,18 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość min. 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 12,6 N, AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 21420:2020. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 20000
4 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, lateksowe, kształt anatomiczny, polimeryzowane wewnątrz, teksturowane na zewnątrz, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwanie się rękawicy, Grubość rękawicy 0,33 mm na palcu, 0,31 mm na dłoni, 0,25 mm na mankiecie. Długość min. 301 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 27 N. Poziom protein max. 30 μg/g. AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 21420:2000. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 13000
Razem
* UZUPEŁNIĆ
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 3 pary w rozmiarze 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 dla każdej pozycji.
Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 7 |  |  | Pozycja 1 | Pozycja 2 | Pozycja 3 | Pozycja 4 | Ocena punktowa Pozycja 1/Pozycja 2/Pozycja 3/Pozycja 4
Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt
Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt
Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt
Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt
Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt
max. ilość punktów dla danej pozycji |  |  | 25 pkt | 25 pkt | 25 pkt | 25 pkt
max. ilość punktów dla Pakietu nr 7 |  |  | 100 pkt

## Pakiet 8
EZ/203/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 8 - Rękawice chirurgiczne lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent * | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) */** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgi-cznych | Rękawice chirurgiczne jałowe, półsyntetyczne lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, warstwa wewnętrzna 100% nitryl, poziom protein <50µg/g, AQL ≤ 1.0, grubość na palcu min. 0,25mm, długość min. 280 mm (rozmiar 6.0 i 6.5) i min 295 mm (rozmiary 7.0-9.0), siła zrywania 15-20 N, mankiet z równomiernie rolowanym rantem, z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie foliowe podciśnieniowe, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji oraz data ważności. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 16523-1. Rozmiar: 6.0-9.0 wg potrzeby Zamawiającego. | 15000
Razem
* UZUPEŁNIĆ
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 3 pary w rozmiarze 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5.
Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 8 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
max. ilość punktów dla Pakietu nr 8 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 9
EZ/203/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 9 - Rękawice foliowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent * | * Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w tabelę "produkt nie jest wyrobem medycznym" */** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice foliowe | Rękawice z polietylenu, niejałowe, jednorazowego użytku, uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, dopuszczone do kontaktu z żywnością - posiadają atest PZH. Opakowanie - 100 szt. Rozmiar: S, M, L wg potrzeby Zamawiającego. Dopuszcza się rękawice w rozmiarach: M-damskie, L-męskie. | 800
Razem
* UZUPEŁNIĆ
** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji na zaoferowany asortyment.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L
Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 9 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
max. ilość punktów dla Pakietu nr 9 |  |  | 50 pkt