## Pakiet nr 1
EZ/ /2023/ES |  |  | Pakiet nr 1 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Bronchoskopy jednorazowego użytku
L.p. | Producent* | Model (nr katalogowy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny. Technologia video (kamera, źródło światła LED), pole widzenia 85°, głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm), oświetlenie LED – dwie diody, długość części roboczej 600 mm, występuje w 3 rozmiarach/wersjach: Slim, Regular, Large. Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej. Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180° do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular. Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm dla wersji Large, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu. Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy. Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu. W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu. Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary – Slim, kolor zielony – Regular, pomarańczowy- Large. Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego łatwo uwidaczniająca zabrudzenia. Chropowata powierzchnia rękojeści, produkt nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek.Jednorazowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym. Bronchoskopy kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego monitorami firmy Ambu aView. Bronchoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. Opakowanie zbiorcze – 5 sztuk. Rozmiar 3.8/1.2; 5.0/2.2; 5.8/2.8 do wyboru przez Zamawiającego | 70 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie.