## Pakiet nr 1 DOSTAWY SUKCESYWNE
EZ/245/2023/SL
Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1- Stenty, cewniki balonowe, prowadniki zabiegowe, systemy zamykające do naczyń, korki naczyniowe (DOSTAWY SUKCESYWNE)
L.p. | Opis | Nazwa Nr katalogowy Producent | Ilość szt. | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja **
1 | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych |  | 150 |  |  | 0
2 | Stenty samorozprężalne do tętnicy udowej powierzchownej - stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - możliewość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów - długośc układu wprowadzającego 80 i 135cm - dostępne średnice od 5 do 10mm - dostepne dlugości od 20 do 100mm, dla srednic 9 i 10mm dostepne rowniez dlugosci 100mm - dodatkowo dla średnic 5-8mm dostępne dł 120 i 150 mm - obecność po 6 markerów na kazdym końcu stentu - mechanizm uwalniania stentu mozliwy do obsługi jedna ręką |  | 20 |  |  | 0
3 | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,035” - dostępne srednice od 3,0 do 14mm - dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  | 350 |  |  | 0
4 | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - RBP = 14atm NP= 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - min 9długości dla wszystkich średnic - dostępne śr.2,0 - 6,0mm - min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich dlugosci - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możeliwość zastosowania introducera max 5F , a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9sek dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  | 180
5 | Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy ośrednicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary; dostępne również prowadniki 0,014”; oraz prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana - przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki.Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018” 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125 |  | 800
6 | Systemy zamykajace do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasdzie nitynolowego klipsa |  | 500
7 | Korek naczyniowy do embolizacji naczyń - Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu - Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego -Krótki czas embolizacji po implantacji korka - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego |  | 12
RAZEM BRUTTO | [5 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 2 DOSTAWY SUKCESYWNE
EZ/245/2023/SL
Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2- Cewniki do trombolizy, prowadniki, cewniki diagnostyczne, stenty uwalniające, mikrocewnik do CTO
L.p. | Opis | Ilość szt. | Nazwa, Nr katalogowy, Producent | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja **
1 | Cewnik do trombolizy  Zawiera cewnik z zastawką hemostatyczną w końcu dystalnym cewnika oraz Y-konektor,  Dostępne średnice: 4F i 5F  Dostępne długości cewników: 45 cm, 90 cm, 135 cm  Długość segmentu infuzyjnego:  Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm  Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm  Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”  Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany  Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika  Ilość otworów: 8 na długości 1 cm  Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji | 150
2 | Prowadniki zabiegowe 0,014” i 0,018”  Dostępne prowadniki 0,014” i 0,018”  Sztywności końcówki 3,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g, 30,0g, 40,0g  Końcówki cieniujące 3cm, 15cm, 17cm  Długość całkowita prowadnika 180cm, 190cm, 235 cm, 300cm  Dostępny prowadnik 0,018” o średnicy końcówki 0,013”  Dostępny prowadnik 0,014” o średnicy końcówki 0,008”  Pokrycie hydrofilne na oplocie  Pokrycie PTFE na szafcie  Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | 75
3 | Prowadniki zabiegowe 0,014” i 0,018”  Prowadniki do naczyń obwodowych głównie BTK i ATK  Dostępne prowadniki 0,014” i 0,018”  Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej 316L  Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów  Przeniesienie obrotu 1:1  Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany: z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami  Sztywność końcówki 3,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g, 30,0g, 40,0g  Końcówki cieniujące (platyna) 4 cm, 5cm, 11cm, 15cm, 17cm  Kształt końcówki: prosta i przygięta na odc.1mm (Mini Pre- shape)  Pokrycie hydrofilne na dystalnych 12cm, 16cm, 33cm, 50cm, 60cm  Polimerowy płaszcz na dystalnych 40 cm  Długość oplotu: 5cm, 11cm, 15cm  Dostępne długości: 190 cm, 200cm, 235cm i 300cm | 130
4 | Cewnik diagnostyczny  Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton(2; 4); Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC  Dostępne rozmiary: 4F i 5F  Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki  Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach  Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą  Cewniki zbrojone stalowym oplotem  Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność  Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ  Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”  Długości cewników 40 cm – 125 cm  Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium  Doskonała pamięć kształtu  Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein | 1000
5 | Stent uwalniający Sirolimus do naczyń podkolanowych - CRE8 BTK •stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605 •stent wycinany laserowo typu „slotted tube” •kompatybilny z prowadnikiem 0,014” •kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”) •dostępne średnice stentu: 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm •dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm, 46mm •stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia •dawka leku 0,9μg/mm2 •system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi) •pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu •brak skracania się stentu w trakcie rozprężania •elastic recoil 2 – 7% •grubość ściany stentu 80μm (0,0031”) •ciśnienie nominalne 9atm •ciśnienie RBP 18atm •ciśnienie ABP 24atm •długość robocza cewnika 142cm •4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym •specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” •crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm •różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm •doskonały dostęp do bocznicy. | 12
6 | Mikrocewnik do CTO  posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F  mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym  dostępny w długościach 135 cm i 150 cm  średnica wewnętrzna końcówki 0,015”  średnica wewnętrzna szaftu 0,018”  kompatybilny z prowadnikiem 0,014”  maksymalne ciśnienie 300 psi  posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu  posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | 8
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
**UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.

## Pakiet 3 DOSTAWY SUKCESYWNE
EZ/245/2023/SL
Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3- Zestaw do mikroembolizacji, prowadniki, cewniki, koszulki naczyniowe balony obwodowe
L.p. | Opis | Ilość szt. | Nazwa, Nr katalogowy, Producent | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Certyfikat i/lub deklaracja **
1 | Zestaw do mikroembolizacji Struktura trójwarstwowa shaftu: - warstwa wewnętrzna z PTFE - warstwa środkowa: cieniująca spirala wzmocniona wolframem - warstwa zewnętrzna: poliestrowy elastomer i pigment z hydrofilnym powleczeniem polimerowym Mcoat - cewnik 2,4 F , 2,7 F , 2,8 F o długości 110/ 130/ 150 cm - możliwość kształtowania końcówki (cewnik dostarczany z mandrynem) -średnice prowadnika dla wersji koaksjalnych 0.021" (0.53 mm) -długości prowadnika dla wersji koaksjalnych 120 cm / 140 cm - złoty 3 cm znacznik cz. dystalnej prowadnika dla wersji koaksjalnych | 15 |  |  |  | 0
2 | Prowadnik do PTCA • Długość 180 cm, 0,014”, możliwość przedłużenia do 300 cm Rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej (proksymalnie o większej sztywności) i z nitinolu ( dystalnie o większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm • Końcówka z markerem platynowo-stalowym na dystalnych 3 cm • Końcówka prosta występuje W WERSJACH: - floppy 1 gf (dystalne 10 cm bardziej elastyczne, prowadnik „pierwszego wyboru” , szerokie zastosowanie do różnych zmian) - extra floppy 0.6 gf ( bardziej elastyczna część dystalna, sztywniejszy w części proksymalnej ) - intermediate 3.6 gf (do twardszych zmian, z lepszą kontrolą trakcji w krętych naczyniach, rozgałęzieniach ) - hypercoat 1 gf (podwójna ,trwała i wzmocniona warstwa hydrofilna- do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych naczyń) | 5 |  |  |  | 0
3 | Prowadniki hydrofilne • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” • dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm orazlong=5 cm, 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej • dostępne w opcji z kształtowalną końcówką • długości 50, 80, 120 ,150, 180,220,260,300 cm | 1000 |  |  |  | 0
4 | Prowadniki interwencyjne • prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną • długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm • proksymalna część prowadnika extra sztywna • dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta dla średnicy 0,035” • dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” • wymagane długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018” | 70 |  |  |  | 0
|  |  |  | 8% |  | 0
5 | Zestaw transradialny ( w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) • krótka koszulka wykonana z ETFE • średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm • w zestawie miniprowadnik0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) • ucho do szwu chirurgicznego • Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm | 100 |  |  |  | 0
6 | Zestaw do dostępu udowego (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) • koszulka wykonana z ETFE • średnice 4 – 9 Fr, długość 10cm • miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką J i stalową igłą • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | 200 |  |  |  | 0
7 | Cewnik diagnostyczny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych • cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr • długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm • dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem • zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej • miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) • duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.05mm - dla 5 Fr = 0,047” / 1.22mm • dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi • z otworami bocznymi lub bez • duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. | 200 |  |  |  | 0
8 | Cewnik diagnostyczny • średnica 4F, zewnętrzna ściana zbudowana z nylonu i elastomeru, bardziej miękka, a warstwa wewnętrzna z nylonu, sztywniejsza i twardsza • zbrojony podwójnym oplotem stalowym, przy czym gęstość oplotu zmienia się wraz z długością cewnika • cewnik jest proksymalnie sztywniejszy, dystalnie bardziej elastyczny • zakończony 2 cm miękką, poliuretanową końcówką, atraumatyczną dla ściany naczynia przepływ kontrastu 15 ml/sek. odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1200 psi • średnica wewnętrzna dla 4 F – 1,05 mm • zakres długości 65, 90, 100 lub 110 cm • duży wybór krzywizn łącznie z dedykowanymi krzywiznami z dostępu promieniowego, typu TIG, TIG II oraz BLK • możliwość wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicy wieńcowej przez prawy lub lewy dostęp promieniowy • wymagane są krzywizny do cewnikowania by-passów | 80 |  |  |  | 0
9 | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy • koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 45 cm • kompatybilna z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr • pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm • zbrojonaoplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu • cała koszulka dobrze widoczna pod skopią • złoty marker 5 mm od końca dystalnego • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | 120 |  |  |  | 0
10 | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu -DESTINATION z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy • koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 65 cm • kompatybilna z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr • pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm • zbrojonaoplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu • cała koszulka dobrze widoczna pod skopią • złoty marker 5 mm od końca dystalnego • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | 30 |  |  |  | 0
11 | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy • koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 90 cm • kompatybilna z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr • pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm • zbrojonaoplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu • cała koszulka dobrze widoczna pod skopią • złoty marker 5 mm od końca dystalnego • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | 200 |  |  |  | 0
12 | Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy • średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038” • długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm • kompatybilny z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr • atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) • dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe • kontrola trakcji 1:1 • duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi • dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza • 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) • 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | 80 |  |  |  | 0
13 | Cewnik wspierający, do trudnych przejść • kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 4 Fr • długości 65, 90, 135, 150 cm • trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm • shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej • Końcówka dystalna taperowana odługości 12 mm o stożkowatym kształcie • Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej • Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | 120 |  |  |  | 0
14 | Mikroprowadnik (małe naczynia obwodowe, naczynia mózgowe) do mikrocewnika • średnice0,012”, 0,016” ; długość 180, 200 cm • długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible) • końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm • złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii • wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie • hydrofilna otoczka „M-coat” • zaokrąglona, atraumatyczna końcówka | 8 |  |  |  | 0
15 | Cewnik do aspiracji skrzeplin • zbrojenie na całej długości cewnika • powłoka hydrofilna o długości 40 cm w części dystalnej cewnika • długość końcówki 4 mm dla 6 i 7 Fr, 7 mm dla 8 Fr wyprofilowana i zaokrąglona w celu bezpiecznej i efektywnej aspiracji • długość odcinka RX : 23 cm • długość użytkowa cewnika 140 cm • z rdzeniem usztywniającym o długości 143 cm dla 6 i 7 Fr • 2 markery: w części dystalnej marker 1 mm umieszczony 4 mm od końcówki, marker 10 centymetrowy umieszczony 90 cm od końcówki • kompatybilność zarówno z 6 Fr , 7 Fr, jak i 8 Fr • kompatybilność z prowadnikiem 0,014” • średnica wewnętrzna dla 6 Fr dystalnie: 1.00 mm / 1.10 mm proksymalnie dla 7 Fr dystalnie: 1.25 mm / 1.30 mm proksymalnie dla 8 Fr dystalnie: 1.42 mmdystalnie/ 1.45 mm proksymalnie | 15 |  |  |  | 0
16 | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki materiał wchłaniający się do 90 dni | 1000 |  |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
**UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.

## Pakiet 4 KOMIS
EZ/245/2023/SL
Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 4- Stentgraft do naczyń obwodowych
L.p. | Opis | Nazwa, Nr katalogowy, Producent | Ilość szt. | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja **
1 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE; • bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane • średnica 5-13 mm, • długość 2,5 cm • kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, • możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, • powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, • średnica zestawu wprowadzającego 6-10F, • elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych. |  | 4
2 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE; • bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane • średnica 5-13 mm, • długość 5 cm • kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, • możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, • powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, • średnica zestawu wprowadzającego 6-10F, • elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych. |  | 8
3 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE • bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane • średnica 5-13 mm • długość 10 cm • kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, • możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo • powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, • średnica zestawu wprowadzającego 6-10F • elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych |  | 14
4 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE • bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane • średnica 5-10 mm • długość 15 cm • kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035” • możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo • powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową • średnica zestawu wprowadzającego 6-10F • elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych • możliwość zamiany na stentgraft obwodowy montowany na balonie o śr. 5-16 mm i dł. 15-79 mm, kompatybilny z koszulkami: 7-8 F, powierzchnia wewnętrzna pokryta powłoką heparynową |  | 15
5 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE • bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane • średnica 5-8 mm • długość 25 cm • kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035” • możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową • średnica zestawu wprowadzającego 7-8F, • elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowy |  | 4
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
**UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet 5 DOSTAWY SUKCESYWNE
EZ/245/2023/SL
Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 5- Stent pleciony, spirale embolizacyjne obwodowe | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
L.p. | Opis | Nazwa, Nr katalogowy Producent | j.m. | Ilość | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja **
1 | Stent pleciony do części obwodowej układu tętniczego Platforma stentu nitynolowa, podwójnie pleciona, z mikrosiatką zapobiegającą przedostawniu się materiału embolizacyjnego. średnica komórki mikrosiatki 300-700μm. system dostarczania kompatybilny z prowadnkim 0.018" oraz koszulą prowadzącą 6FR lub cewnikiem prowadzącym 8Fr. Możliwość repozycjonowania stentu. średnice: 5-8mm. długości: 40-150mm. |  | szt. | 20 |  |  | 0
2 | Spirale embolizacyjne obwodowe - • spirale embolizujące pokryte opatentowaną technologią hydrożelową • spirale samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop) • spirale „odłączalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania • system „odłączalny” pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30 min - w systemie 0,018” oraz 20 min w systemie 0,035” • spirale o średnicach: 2-20 mm i długości: 2-40 cm, czas odłączenia 0,7 s, |  | szt. | 40 |  |  | 0
3 | Kontroler odłączania do max. 20 spiral |  | op. | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0 | 0
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.