## Pakiet 1
| EZ/4/2024/MK |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 1- Testy do wykrywania materiału genetycznego wirusów wraz z użyczeniem aparatu do izolacji i detekcji kwasów nukleinowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto za oznaczenie | VAT % | Wartość btutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro, jest dopuszczony do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski oraz posiada certyfikat CE IVD (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony)-uzupełnić**!! | Karta charakterystyki*
Zestawy diagnostyczne CE IVD do wykrywania materiału genetycznego wirusów: CMV, HBV, HCV w osoczu EDTA oraz HPV w wymazie z szyjki macicy i pochwy, metodą Real-time PCR oraz użyczenie w pełni zautomatyzowanego systemu CE IVD do izolacji kwasów nukleinowych i diagnostyki PCR w czasie rzeczywistym wraz z asortymentem niezbędnym do wykonania testu, dostosowanym do ilości oznaczeń na 36 miesięcy
1 | Zestawy odczynnikowe CE IVD do jakościowego i ilościowego wykrywania HBV DNA w osoczu EDTA metodą Real-time PCR | 3600 | [6 empty] | Tak/Nie
2 | Zestawy odczynnikowe CE IVD do jakościowego i ilościowego wykrywania HCV RNA w osoczu EDTA metodą Real-time PCR | 1440 | [6 empty] | Tak/Nie
3 | Zestawy odczynnikowe CE IVD do jakościowego wykrywania wysokoonkogennych typów HPV DNA (Human Papillomavirus) z jednoczesnym różnicowaniem typów 16 i 18 oraz pulowanych typów 12 hrHPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) w wymazie z szyjki macicy oraz pochwy metodą Real-time PCR. | 1440 | [6 empty] | Tak/Nie
4 | Zestawy odczynnikowe CE IVD do jakościowego wykrywania SARS-CoV 2 i grypy metodą Real-time PCR | 576 | [6 empty] | Tak/Nie
5 | Zestawy odczynnikowe CE IVD do jakościowego i ilościowego wykrywania CMV DNA w osoczu EDTA metodą Real-time PCR | 576 | [6 empty] | Tak/Nie
|  |  |  | WARTOŚĆ RAZEM |  | 0
Do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć przewidziane materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, itp. niezbedne do prawidłowego wykonania testu zgodnie z zaleceniami producenta dostosowane do ilości oznaczeń na 36 miesiecy
MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Asortyment | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | % Vat | Wartość brutto | Nazwa producenta/ Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy lub stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym" -uzupełnić**!! |  | Karta charakterystyki**
1 | [8 empty] | Tak/Nie
2 | [8 empty] | Tak/Nie
3 | [8 empty] | Tak/Nie
|  |  |  | WARTOŚĆ RAZEM | 0
MATERIAŁY ZUŻYWALNE
Lp. | Nazwa | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | % Vat | Wartość brutto | Nazwa producenta/ Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy lub stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym" -uzupełnić**!! |  | Karta charakterystyki**
1 | [8 empty] | Tak/Nie
2 | [8 empty] | Tak/Nie
3 | [8 empty] | Tak/Nie
|  |  |  | WARTOŚĆ RAZEM | 0
WARTOŚĆ BRUTTO ZA TESTY + MATERIAŁY KONTROLNE + MATERIAŁY ZUŻYWALNE WYNOSI : ………………………
1. Parametry graniczne do zautomatyzowanego systemu CE IVD do izolacji kwasów nukleinowych (RNA, DNA) oraz analizy Real-time PCR do diagnostyki medycznej in vitro, wraz z asortymentem dodatkowym koniecznym do pracy aparatu - 1 sztuka
1.1 system umożliwiający wykonywanie badań w technologii Real - time PCR
1.2 automatyczna izolacja, amplifikacja i detekcja bez ingerencji użytkownika w trakcie procesu
1.3 obsługa analizatora z komputera, bezpośredni przepływ danych między aparatami oraz przesyłanie danych do sieci komputerowej w laboratorium
1.4 podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL i obustronną transmisję danych zgodnie z zapisem do umowy (zalącznik nr 3 do SWZ) § 3ust. 9, 10
1.5 barkodowe identyfikowanie odczynników oraz próbek
1.6 utomatyczne pipetowanie odczynników i badanej próbki
1.7 możliwość wykonania w jednym czasie co najmniej dwóch testów z tej samej próbki
1.8 możliwość wykonywania minimum trzech różnych testów jednocześnie
1.9 praca aparatu zarówno z próbką pierwotną jak i wtórną
1.10 monitorowanie na bieżąco ilości odczy nników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania określonej ilości badań
1.11 możliwość wykonywania pojedynczych testów bez strat odczynnikowych
1.12 odczynniki mogą być przetrzymywane na pokładzie aparatu z zachowaniem ich stabilności
1.13 odprowadzanie ścieków płynnych do kanalizacji
1.14 wykonawca zapewni zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości każdego parametru , min. 2 razy w każdym roku trwania umowy
1.15 wykonawca zapewni prawidłową temperaturę w pracowni (ok.25m2) poprzez użyczenie klimatyzarora stojącego
1.16 Zamawiający wymaga realizacji szkoleń z obsługi aparatu oraz systemu
Zautomatyzowany system CE IVD do izolacji kwasów nukleinowych (RNA, DNA) oraz analizy Real-time PCR do diagnostyki medycznej in vitro- 1 szt (nowy/używany lecz nie starszy niż z 2022r.)**
Nazwa systemu: ………………….………. (podać)
Nazwa aparatury, model, producent :…………...…………………….....(podać)
Rok produkcji:………………...………….…………………………..... (podać)
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UŻYCZENIA BRUTTO : …............................(podać)
VAT % : ….....................................................................................(podać)
Klimatyzator stojący- 1 szt (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata)**
Nazwa aparatury, model, producent :…………...…………………….....(podać)
Rok produkcji:…...……………...……..……………………………..... (podać)
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UŻYCZENIA BRUTTO : …..............................(podać)
VAT % : ….....................................................................................(podać)
2. Wymagania dotyczące testów HCV RNA ilościowo:
2.1 Testy zawierają gotowe odczynniki do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji / detekcji w technologii Real-time PCR
2.2 Kontrole wewnętrzne dla każdej próbki badanej
2.3 Czułość testu = lub < 15 IU / ml
2.4 Liniowość testu: min. 15 - 100 000 000 IU / ml
2.5 Liczba kontroli na serię oznaczeń, max 3
2.6 Wynik podawany w jednostkach międzynarodowych: IU/ ml
2.7 Wykrywane genotypy 1 - 6
2.8 Dwuetapowe wewnętrzne zabezpieczenie przed kontaminacją
3. Wymagania dotyczące testów HBV DNA ilościowo:
3.1 Testy zawierają gotowe odczynniki do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji / detekcji w technologii Real-time PCR
3.2 Kontrole wewnętrzne dla każdej próby badanej
3.3 Czułość testu dla osocza < 5 IU/ml
3.4 Liniowość testu: min. 10 – 1 000 000 000 IU/ml
3.5 Liczba kontroli na serię oznaczeń, max 3
3.6 Wynik podawany w jednostkach międzynarodowych IU/ml
3.7 Wykrywane genotypy A-H mutant pre-core
3.8 Dwuetapowe wewnętrzne zabezpieczenie przed kontaminacją
4. Wymagania dotyczące testów HPV DNA
4.1 Testy zawierają gotowe odczynniki do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji / detekcji w technologii Real-time PCR
4.2 Kontrole wewnętrzne dla każdej próby badanej
4.3 Czułość analityczna: SiHa: 16 kom./ml (PreservCyt® Solution i SurePath™ Preservative Fluid); HeLa: 16 kom./ml (PreservCyt® Solution) i 8 kom./ml (SurePath™ Preservative Fluid)
4.4 Test pozwala na oznaczenie wirusa HPV z różnicowaniem genotypów HPV-16 i HPV-18 i równoczesnym wykryciem pulowanych genotypów 12hrHPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) z materiałów z szyjki macicy oraz pochwy, z podłoży płynnych, a także z płynu konserwującego
4.5 Zestaw wykorzystuje trzy kontrole: kontrolę ujemną, dodatnią i wewnętrzną
4.6 Kontrola wewnętrzna (β-globina) - ocena prawidłowego pobrania materiału
5. Wymagania dotyczące testów CMV DNA
5.1 Zestaw odczynnikowy przeznaczony do wykrywania i monitorowania wiremii CMV (test jakościowy i ilościowy) w próbkach ludzkiego osocza krwi pobranej na EDTA
5.2 Zestaw wykorzystuje trzy kontrole zewnętrzne: niskododatnią, wysokododatnią oraz kontrolę ujemną
5.3 Zestawy odczynnikowe do amplifikacji/detekcji skalibrowane w odniesieniu do międzynarodowego standardu WHO CMV
5.4 W zestawach miano wirusa określone względem standardu ilościowego DNA, brak potrzeby wykonywania krzywej standardowej
5.5 Możliwość prezentacji wyników w jednostkach międzynarodowych IU/ml
5.6 Wykrywa genotypy 1-4 glikoprtoteiny B CMV
5.7 Zestaw odczynnikowy z możliwością zastosowania w diagnostyce zakażenia CMV u pacjentów po przeszczepach
5.8 Czułość analityczna: 34,5 IU/ml
5.9 Zakres liniowości: 34,5 IU/ml – 1E+07 IU/ml
6. Wymagania dotyczące testów SARS-CoV-2
6.1 Test do jednoczesnego jakościowego wykrywania i różnicowania RNA wirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A i/lub wirusa grypy typu B w próbkach wymazu z jamy nosowo-gardłowej i jamy nosowej
6.2 Zestaw testowy zawiera kontrole zewnętrzne: kontrola dodatnia i ujemna oraz kontrolę wewnętrzną.
6.3 Czułość testu mie gorsza niż: dla SARS-CoV-2- 0,0063 TCID50/ml, dla grypy typu A i B - 0,086 TCID50/ml,
7. Wymagania dotyczące wszystkich testów:
7.1 Odczynniki gotowe do użycia niewymagające rozmrażania, rozpuszczania, wirowania
7.2 Wymagana technika oznaczeń: Real-time PCR
7.3 Oferowana ilość zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i materiałów zużywalnych, odpowiadająca realizacji oznaczeń w seriach nie mniejszych niż 24 oznaczenia wraz z kontrolami
7.4 Zestawy odczynnikowe pozwalające na całkowite, bezstratne wykorzystanie testów, przy założeniu oznaczeń w seriach nie mniejszych niż 24 oznaczenia
7.5 Dedykowana do zestawów odczynnikowych kontrola, pozwalająca na wykonanie oznaczeń na trzech poziomach (ujemna, niskododatnia i wysokododatnia)
7.6 Instrukcje wykonywania testów w języku polskim i angielskim dołączone do pierwszej dostawy
7.7 Zestawy odczynnikowe dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty CE IVD
7.8 Data ważności zestawów odczynnikowych co najmniej 6 m-cy
** uzupełnić
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)