## pakiet 1
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2 do SWZ
|  |  | Pakiet 1 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
1 | Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 500 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
1 | Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
| nazwa produktu | 500 | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| Stenty uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Stenty pokrywane polimerem biodegradowalnym |  | tak/nie | tak-1p. , nie 0p.
| Paltforma ze stopu kobaltowo-chromowego |  | tak
| wymagane minimalne RBP 15 bar. |  | tak
| Wymagana minimalna średnica 3,5 mm do jakiej można doprężyć stent o średnicy nominalnej 2,5 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | tak
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent o średnicy nominalnej 2,5 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm | 3,5-0p., 3,51-3,75-1p., 3,76- 4,24-2p. ≥4,25 - 3p.
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 32 mm dla wszystkich stentów o średnicy 2,0-4,0 mm, |  | tak, podać wszystkie wymiary
| oferowanie stentów o długości powyzej 32 mm |  | podać długości powyżej 32 mm | <35 mm-0p., 35-40mm-1p, ≥41-2p.
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm |  | tak, podać
| wymagana grubość ściany stentu ≤82 µm dla stentu o średnicy 3,0 mm |  | tak podać w µm | ≥75 - 0p., 74-70-1p., 69-65-2p., <64-3p.
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p.

## pakiet 2
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.2 do SWZ
|  |  | Pakiet 2 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
2 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym i cewnik balonowy do predylatacji | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | 0
2a | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 50 |  |  | 0 | xxxxxxx
2b | Cewnik balonowy do predylatacji podatny / półpodatny | 110 |  |  | 0 | xxxxxxx
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
2a | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
| nazwa produktu | 50 | podać
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać
| Stenty uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Paltforma ze stopu kobaltowo-chromowego |  | tak
| wymagane minimalne RBP 15 bar. |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 28 mm |  | tak, podać wszystkie wymiary
| oferowanie stentów o średnicy 2,0 mm |  | tak/nie | tak-1p., nie-0p.
| oferowanie stentów o długości powyżej 28 mm |  | nie / tak,podać oferowane długości w mm | nie-0p., tak: 29-35-1p, .>36-2p.
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm |  | tak, podać
| oferowanie stentów o średnicy 2,0 mm |  | tak-podać / nie | tak-1p. Nie-0p.
| oferowanie stentów o średnicy >4,0 mm |  | tak-podać / nie | tak-1p. Nie-0p.
| wymagana grubość ściany stentu ≤82 µm dla stentu o średnicy 3,0 mm |  | tak podać w µm | 0.82-0,80 -0p, 0,79-0,75- 1p., ≤0,74-2p.
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p.
2b | Cewnik balonowy do predylatacji podatny / półpodatny
| producent | 110 | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| ciśnienie RBP minimum 14bar |  | tak
| wymagany profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak, podac | 0,017" -0p. <0,017"-1p.
| wymagany shaft proksymalny ≤ 2,3 F dla c. balonowego o śr. 2,0 mm |  | tak, podac
| wymagany shaft dystalny ≤ 2,7 F dla c. balonowego o śr. 2,0 mm |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,0 mm o odstępach co 0,25 mm dla balonów w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm. |  | tak, podać średnice
| oferowanie cewnika balonowego o średnicy ≤ 1,5 mm |  | podać średnice | 1,2 -1p. 1,0-2p.,.
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 10 do 20 mm w przedziale średnic 2,0 - 4,0 mm |  | tak, podać długości
| oferowanie cewnikow balonowych o długości powyżej 20 mm |  | tak/nie | tak-1p., nie-0p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1

## pakiet 3
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.3 do SWZ
|  |  | Pakiet 3 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa pakietów
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
3 | Zestaw do PCI w typowej codziennej praktyce | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 0
3a | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 1000 |  |  | 0 | xxxxxxxxxxx
3b | Stenty wieńcowe pokryte lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do naczyń o dużej różnicy średnic w stentowanym odcinku | 500 |  |  | 0 | xxxxxxxxxxx
3c | Cewnik balonowy podatny / półpodatny | 2300 |  |  | 0 | xxxxxxxxxxx
3d | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów | 1820 |  |  | 0 | xxxxxxxxxxx
3e | Prowadniki angioplastyczne w tym dedykowane do naczyńkrętych i do udrożnień naczyń | 2600 |  |  | 0 | xxxxxxxxxxx
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE | Przyznane punkty
3a | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
| nazwa produktu | 1000 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| kobaltowo-chromowy |  | tak
| Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - syrolimus lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| wymagany możliwy, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi |  | tak, wymienić badania kliniczne
| wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | tak
| wymagany profil stentu ≤ 0,042" przy średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent o średnicy nominalnej 3,0 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm | ≤3,50-0p., 3,51-3,74 -1p., ≥3,75-2p.
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 28 mm dla wszystkich średnic stentów |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| oferowanie stentów długości stentu ≥ 28 mm |  | tak, podać | <35-0p., 36-40 -1p., 41-44 -2p., ≥45mm-3p.
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| oferowanie stentów o średnicy 2,0 mm |  | tak/nie | tak -1p., nie-0p
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
3b | Stenty wieńcowe pokryte lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do naczyń o dużej różnicy średnic w stentowanym odcinku
| nazwa produktu | 500 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| stent kobaltowo-chromowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - syrolimus lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| wymagany możliwy, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi |  | tak, wymienić badania kliniczne
| wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | tak
| wymagany profil stentu ≤ 0,042" dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak, podać | 0,042"-0p., 0,41"-0,40"-1p., ≤0,039"-2p.
| wymagany minimalny przyrost średnicy stentu do 5,25 mm przy doprężaniu stentu o średnicy nominalnej 3,5 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | tak, podać
| maksymalna możliwa dopuszczalna średnica stentu do której można doprężać stenty o średnicy nominalnej 3,5 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | Tak, podać średnicę do której można doprężać stent o średnicy nominalnej 3,5 mm | 5,25-0p., 5,26-5,49-1p. ≥5,5 - 2p.
| wymagany minimalny przyrost średnicy stentu do 3,5 mm przy doprężaniu stentu o średnicy nominalnej 2,5 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | tak, podać
| maksymalna dopuszczalna średnica stentu do której można doprężać stenty o średnicy nominalnej 2,5 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | Tak, pdać średnicę do której można doprężać stent o średnicy nominalnej 2,5 mm | 3,5-0p., 3,51-3,74-1p. ≥3,75 - 2p.
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 32 mm dla wszystkich średnic stentów |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| oferowanie stentów o średnicy 2,0 mm |  | tak/nie | tak -1p, nie -0p
| brak skracania stentów przy maksymalnym dopuszczalnym doprężaniu stentów dodatkowymi balonami |  | tak
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
3c | Cewnik balonowy podatny / półpodatny
| nazwa produktu | 2300 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Cewnik o długości min. 135 cm |  | tak
| profil balonu o średnicy 3,0 mm |  | podać w " | ≥0,023"-0p.,0,022" - 1p., ≤ 0,021"-2p.
| Wymagane minimalne ciśnienie RBP 14 bar dla balonów o śrenicy 2,0-4,0 mm |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| Wymagany minimalny przedział średnic balonów od 1.25 mm do 4,0 mm odstępach co 0,25 mm dla średnic 2,0 do 4,0 mm. |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 10 do 30 mm z odstępami maksymalnymi do 5 mm w przedziale dla średnicy od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać długości
| Oferowanie c. balonowego OTW |  | tak/nie | nie-0p., tak-1p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p.
3d | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów
| nazwa produktu | 1820 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagane minimalne RBP 18 bar dla wszystkich średnic balonów. |  | tak
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, |  | tak
| wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 8,0 do 20 mm, dla wszystkich średnic, z maksymalnymi odstępami do 5 mm |  | tak podać długości
| dostępne balony o długości < 8mm |  | tak-podać / nie | tak - 1 p., nie - 0p. -
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
3e | Prowadniki angioplastyczne w tym dedykowane do naczyńkrętych i do udrożnień naczyń
| nazwa produktu | 2600 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| wymagane minimum trzy różne rodziny/grupy prowadników, dedykowanych do udrażniania naczyń |  | tak, podac ilość rodzin/grup prowadników i ich nazwy
| wymagane minimum trzy stopnie sztywności końcówki prowadników dla każdej z trzech rodzin/grup prowadników dedykownych do udrożnienia naczyn |  | tak, podać
| wymagane minimum dwa stopnie podparcia (supportu) wśród oferowanych prowadników do udrożnienia naczyń |  | tak, podać
| wymagane minimum dwa rodzaje pokrycia koncówek wśród oferowanych prowadników |  | tak, podać
| możliwość przedłużenia prowadników za pomoca adaptera |  | tak/nie | tak-1p., nie-0p.
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| oferowanie prowadnika z tipem o średnicy ≤ 0,012" |  | tak / nie | tak-1p., nie-0p.
| wymagane minimum 3 stopnie podparcia-"supportu" oferowanych prowadników / light, medium i extra support/, dające delikatne, średnie i mocne podparcie dla prowadników dedykowanych do krętych naczyń. |  | tak podać
| Końówka prowadników dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagane dwie długości prowadników- 190 +/- 10 cm i 300 +/- 10 cm, |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1

## pakiet 4
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.4 do SWZ
|  |  | Pakiet 4 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa pakietów
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
4 | Zestaw do angioplastyki do użycia w przypadkach nagłych | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 0
4a | Stent wieńcowy pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 10 |  |  | 0
4b | Cewnik balonowy podatny / półpodatny | 200 |  |  | 0
4c | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów | 400 |  |  | 0
4d | Prowadniki angioplastyczne dedykowane do zmian "prostych" | 620 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
4a | Stent wieńcowy pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
| nazwa produktu | 10 | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe / platynowo-chromowe |  | tak
| Stenty wieńcowe pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 32 mm dla wszystkich stentów o średnicy od 2,25 do 4,0 mm |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm |  | tak, podać
| Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
4b | Cewnik balonowy podatny / półpodatny
| nazwa produktu | 200 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| cewnik balonowy monorail |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.2 mm do 4,0 mm w odstępach co 0,25 mm dla balonów w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm. |  | tak, podać średnice
| oferowanie cewników balonowych o dwóch sztywnościach shaftu, spośród oferowanych cewników balonowych o małej średnicy, ułatwiających przejście przez kręte oraz wąskie odcinki naczyń i CTO. |  | tak/nie | tak-2p. Nie-0p
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 10 do 30 mm dla balonów o średnicy ≥ 2,0 mm |  | tak, podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
4c | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów
| nazwa produktu | 400 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagane minimalne RBP 18 bar dla wszystkich średnic balonów. |  | tak
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| oferowanie cewników balonowych o średnicy > 5,0mm |  | tak-podać / nie | 5,5 - 2p, + 6,0-4p.
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 8 do 20 mm dla balonów o średnicy 2,0-5,0 mm |  | tak podać długości
| oferowaniei balonów o długości 6 mm dla wszystkich balonów o średnicy od 2,0 do 5,0 mm |  | tak podać / nie | tak-2p., nie-0p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
4d | Prowadniki angioplastyczne dedykowane do zmian "prostych"
| nazwa produktu | 620 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| wymagane minimum dwa rodzaje prowadników o różnym stopniu supportu |  | tak, podac ilość rodzajów prowadników i ich nazwy
| wymagane minimum dwa rodzaje prowadników o różnym stopniu sztwności końcówki |  | tak, podać
| wymagana końcówka prowadnika typu floppy dla prowadnika spośród oferowanych prowadników |  | tak, podać
| wymagane prowadniki o końcówce prostej i J |  | tak
| końcówka prowadnika dobrze widoczny w skopii |  | tak
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| wymagane długość prowadników- 190 +/- 10 cm |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1

## pakiet 5
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.5 do SWZ
|  |  | Pakiet 5 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa pakietów
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
5 | Zestaw do angioplastyki naczyń, w tym naczyń o dużej średnicy | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | 0
5a | Zestaw do angioplastyki naczyń, w tym naczyń o dużej średnicy | 500 |  |  | 0
5b | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do tętnic wieńcowych o dużej średnicy | 300 |  |  | 0
5c | Cewnik balonowy | 680 |  |  | 0
5d | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów | 810 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
5a | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
| nazwa produktu | 500 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| stent kobaltowo -chromowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| wymagany możliwy, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi |  | tak, wymienić badania kliniczne
| Minimalny wymagany przedział długości stentów 9 - 28 mm |  | tak, podać długości
| oferowanie stentów o długości > 28 mm |  | tak/nie podać długości | <36 mm-0p, ≥36 mm-1p.
| wymagany przedział średnic 2,5 - 4,0 mm |  | tak podać średnice
| oferowanie stentów o średnicy ≤2,25 mm |  | tak/nie | tak-1p., nie - 0p.
| wymagane minimalne RBP 15 bar. |  | tak
| podać profil stentu dla średnicy nominalnej 3,0 mm |  | podać w " | ≥0,043"-0p, 0,042"-0,040"-1p. <0,040"-2p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent o średnicy nominalnej 3,0 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | ≤3,75 -0p., 3,75-4,0-1p., >4,0 - 2p
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
5b | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do tętnic wieńcowych o dużej średnicy
| nazwa produktu | 300 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| stent kobaltowo -chromowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| Polimer biodegradowalny |  | tak / nie | tak-1p., nie-0p.
| Minimalny wymagany przedział długości stentów 12 - 30 mm |  | tak, podać długości
| oferowanie stentów o długości > 30 mm |  | tak/nie podać długości | <36 mm-0p, ≥36 mm-1p.
| wymagany minimalny przedział średnic 2,5 -4,0 mm |  | tak podać średnice
| oferowanie stentów o średnicy >4,0 mm |  | tak/nie podać średnice | nie-0p, tak-1p.
| wymagany możliwy, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi |  | tak, wymienić badania kliniczne
| wymagane minimalne RBP 15 bar. |  | tak
| profil stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm |  | podać | 0,043"-0,042"-0p, ≤0,041"-1p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent o średnicy nominalnej 3,5 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,5 mm | <4,5-0p., 4,5-5,0-1p., 5,01-5,5-2p., >5,5-3p..
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
5c | Cewnik balonowy | 680
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| ciśnienie min. RBP 14 atm |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu < 0,017" |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,0 mm o odstępach co 0,25 mm dla balonów w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm. |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 12 do 20 mm dla wszystkich średnic |  | tak, podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
5d | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów
| nazwa produktu | 810 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagane minimalne RBP 18 bar dla wszystkich średnic. |  | tak, podać w barach
| oferowanie balonów z RBP > 18 barów |  | tak/nie | <19-0p., ≥19-1p.
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| cewnik balonowy o długości użytkowej min. 135 cm |  | tak
| wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 8,0 do 20 mm, dla wszystkich wymaganych średnic średnic |  | tak podać długości
| Oferowanie balonów o średnicy < 8 mm |  | tak/nie | tak-1p., nie-0p.
| Oferowanie balonów o średnicy >5,0 mm |  | tak/nie | 5,5-1p., 6,0-2p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1

## pakiet 6
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.6 do SWZ
|  |  | Pakiet 6 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa pakietów
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
6 | Zestaw do przewlekłych okluzji | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 0
6a | Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy uwalniający lek antyproliferacyjny | 50 |  |  | 0
6b | mikrocewnik do CTO | 30 |  |  | 0
6c | Specjalny wysokociśnieniowy cewnik balonowy typu "NC" | 20 |  |  | 0
6d | Speclany wysokociśnieniowy inflator | 20 |  |  | 0
6e | Prowadnik uniwersalny do angioplastyki w krętych i ciasnych zmianach | 300 |  |  | 0
6f | Prowadniki do udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych /CTO/ | 260 |  |  | 0
6g | Prowadnik specjalnego przeznaczenia do zabiegów udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych /CTO/ | 130 |  |  | 0
ELEMENT ZESTAWU
6a | Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy uwalniający lek antyproliferacyjny | 50
| nazwa produktu |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| Paltforma ze stopu kobaltowo-chromowego |  | tak
stent uwalniający lek o działaniu antyproliferacyjnym - syrolimus lub jego pochodne
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| Specjalny system uwalniający lek bez udziału polimeru i zapobiegający przedostawaniu się leku do krwi |  | Opisać tak/nie | tak-2p., nie-0p
| wymagany możliwy, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi |  | tak, wymienić badania kliniczne
| Przęsła stentu pokryte substancją hamującą dyfuzję jonów metalu do ściany naczynia |  | tak/nie | tak-1p., nie-0p.
| wymagane minimalne RBP16 bar. |  | tak
| RBP oferowanych stentów |  | podać w barach | ≤17-0p., >17-1p.
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 do 30mm |  | tak
| oferowanie stentów o długości powyzej 30 mm |  | tak, podać długości | <35-0p., 31-35-1p., 36-40-2p., 41-45-3p., >45-4p.
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm |  | tak, podać
| oferowanie średnicy 4,5 mm |  | tak | nie- 0 p. tak- 1 p.
| oferowanie stentów o średnicy 2,25 mm |  | tak/ nie | nie-0p., tak-1p.
| Stenty posiadające znaczniki na końcach stentów widoczne po implantacji stentu |  | tak podać / nie | nie- 0 p. tak- 1 p.
| Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
6b | mikrocewnik do CTO
| nazwa produktu | 30 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Cewnik posiadający oplot z drutu stalowego |  | tak,opisać
| cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| taperowana końcówka cewnika ≤ 1,4 F / 0,48 mm / |  | tak, podac
| shaft dystalny ≤ 1,9 F /0,62 mm/ |  | tak, podac
| shaft proksymalny ≤ 2,6 F /0,85 mm/ |  | tak, podać
| Minimalna długość cewnika 135 cm |  | tak
| oferowanie dwóch długości cewników |  | nie/tak, podać | nie-0p., tak-1 p.
| dystalna część cewnika pokryta substancją ułatwiającą przechodzenie cewnika przez krytyczne zwężenia |  | tak, podać
| posiada końcówkę miękką , atraumatyczną i dobrze widoczną w skopii |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
6c | Specjalny wysokociśnieniowy cewnik balonowy typu "NC"
| nazwa produktu | 20 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| profil wejścia końcówki balonu |  | podać | ≥0,017"- 0p; ≤ 0,016"- 1p
| profil przejścia dla balonu o średnicy 2,0 mm |  | podać w " | >0.03"- 0p; 0,03"- 0,029- 1p; ≤0,028"- 2p
| RBP 34 bar |  | tak | 34- 0p; ≥ 35 - 1p
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| cewnik balonowy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F |  | tak
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F |  | tak
| wymagany przedział średnic od 1,5mm do 4,0 mm z odstępami co 0,5 mm |  | tak
| wymagane minimum trzy długości balonu |  | tak podać długości | 3- 0p; ≥ 4- 1p
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0 - 1p.
6d | Speclany wysokociśnieniowy inflator
| nazwa produktu | 20 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| inflator z możliwością wykonania precyzyjnej inflacji i osiągnięia ciśnienia minimum 40 barów |  | tak
| Przeźroczysty korpus inflatora |  | tak
| Manometr inflatora z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem generowanego iśnienia |  | tak
| blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0,1p.
6e | Prowadnik uniwersalny do angioplastyki w krętych i ciasnych zmianach
| nazwa produktu | 300 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| wymagana specjalna konstrukcja końcówki prowadnika uplecionej z minimum 15 drutów / umożliwiającej dobrą manewrowalność i przechodzenie przez bardzo ciasne i kręte zmiany / |  | tak, opisać
| wymagane minimum dwa rodzaje prowadników |  | tak
| sztywność końcówki prowadników 0,5 do 0,7 g |  | tak
| końcówka cieniująca dobrze widoczna w skopii |  | tak
| Prowadniki z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu ( brak łączeń ) |  | tak
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| długość prowadników 180 +/- 10 cm cm |  | tak
| oferowanie prowadników o długości 300 +/- 10 cm |  | tak/ nie | nie-0p. Tak-1p
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
6f | Prowadniki do udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych /CTO/
| nazwa produktu | 260 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu /brak łączeń /. |  | tak
| wymagane minimum dwie długości prowadników 190 +/- 10 cm i 300 +/- 10 cm |  | tak, podać długości
| wymagane minimalny zakres sztywności końcówek prowadników od 0,5 do 10 g. |  | tak, podać
| wymagane minimum sześć prowadników o różnym stopniu sztywności końcówki |  | tak, podać
| pokrycie prowadników substancjami ułatwiającymi przechodzenie przez zamknięte odcinki tętnic |  | tak, podać rodzaj pokrycia
| końcówka prowadnika cieniująca dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
6g | Prowadnik specjalnego przeznaczenia do zabiegów udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych /CTO/
| nazwa produktu | 130 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| ofeowanie prowadnika o średnicy 0,010" |  | tak/nie | tak-2p., nie-0p
| rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu /brak łączeń /. |  | tak
| wymagane oferowanie prowadników z końcówkami taperowanymi do 0,010" 0,011" i 0,012" |  | tak podać średnice pońcówekprowadników
| wymagany minimalny przedział sztywności końcówek 2,0 - 10,0 g |  | tak podać zakres sztywności końcówek
| wymagane minimum cztery rodzaje prowadników o różnym stopniu sztywności końcówki |  | tak, podać
| wymagane pokrycie prowadników substancjami ułatwiającymi przechodzenie przez zamknięte odcinki tętnic |  | tak, podać rodzaj i miejsce pokrycia
| wymagana specalna konstrukcja końcówki prowadnika uplecionej z minimum 8 drutów / umożliwiającej dobrą manewrowalność i przechodzenie przez zamknięte odcinki naczyń |  | tak
| wymagane minimum trzy długości prowadników w zakresie od 180+/-10 cm do 350+/-20 cm |  | tak, podać długości
| końcówka prowadnika dobrze widoczny w skopii |  | tak,opisać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1

## pakiet 7
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.7 do SWZ
|  |  | Pakiet 7 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
7 | Zestaw do stentowania trudnych bardzo krętych i zwapniałych zmian | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | 0
7a | Cewnik balonowy półpodatny / podatny | 10 |  |  | 0
7b | Stent wieńcowy pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym charakteryzujący się pewnym mocowaniu na balonie | 330 |  |  | 0
7c | Stent wieńcowy pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym charakteryzujący się pewnym mocowaniu na balonie | 40 |  |  | 0
7d | Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy z lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 330 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
7a | Cewnik balonowy półpodatny / podatny
| nazwa produktu | 10 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| shaft proksymalny≤2,1 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,7 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50 mm |  | tak
| udokumentowana w katalogu/instrukcji możliwość wykonania poszerzenia rozwidlenia naczynia techniką "kissing baloon" przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F, dla balonów o średnicy do 3,0 mm. |  | tak/nie | tak-1p., nie-0p
| Wymagany minimalny przedział średnic balonu od 1.25 mm do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| wymagany przedział długości balonu 10 - 30 mm dla balonów o średnicy ≥ 2,0 mm |  | tak
| Konstrukcja zapewniające skuteczne i bezpieczne forsowanie bardzo ciasnych zmian |  | tak, opisać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
7b | Stent wieńcowy pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym charakteryzujący się pewnym mocowaniu na balonie
| nazwa produktu | 330 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| stent kobaltowo-chromowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem biodegradowalnym uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus lub jego pochodne |  | tak/nie | tak-1p. Nie 0p.
| Platforma stentu pokryta substancją ogarniczającą dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki oraz zmniejszjącą adhezję płytek redukując ryzyko zakrzepicy w stencie |  | tak podać rodzaj substancji. / nie | tak-1p., nie-0p.
| oferowanie stentu o termicznym sposobie mocowania stentu na balonie, zapewniający lepsze krępowanie stentu i minimalizujący ryzyko zsunięcia się stentu przy przechodzeniu i wprowadzaniu stentu do krętych i zwapniałych naczyń |  | tak podać metodę mocowania / nie. | Tak - 3p - nie-0p.
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać średnice
| wymagany możliwy, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi |  | tak,, wymienić badania kliniczne
| Wymagana łatwość doprowadzenia stentu do miejsca implantacji, szczególnie przez kręte odcinki naczyń |  | tak
| wymagane minimalne RBP 15 bar. |  | tak
| wymagana minimalna średnica 3,5 mm do jakiej można doprężyć stent o średnicy nominalnej 2,5 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu |  | tak, podać
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 30 mm dla wszystkich srednic stentów |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| oferowanie stentów o długości > 30 mm |  | podać długości | <35-0p., 35-39-1p., ≥ 40-2p.
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
7c | Cewnik balonowy typu " NC " do pre i postdylatacji
| nazwa produktu | 40 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagane minimalne RBP 18 barów |  | tak
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  | tak
| wymagana średnica balonów od 2,25 do 5,0 mm |  | tak, podać
| wymagany przedział długości balonu od 8 do 20 mm dla wszystkich średnic |  | tak podać długości
| oferowanie cewników balonowych o długości <8 mm |  | tak podać / nie | tak-1p., nie-0p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
7d | Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy z lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
| nazwa produktu | 330 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| stent kobaltowo-chromowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem biodegradowalnym uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus lub jego pochodne |  | tak/nie | tak-1p., nie-0p.
| Platforma stentu pokryta substancją ogarniczającą dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki oraz zmniejszjącą adhezję płytek redukując ryzyko zakrzepicy w stencie |  | tak, podać rodzaj substancji / nie | tak-1p., nie-0p.
| wymagany możliwy, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi |  | tak, wymienić badania kliniczne
| wymagane minimalne RBP 15 bar. |  | tak
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent o średnicy nominalnej 2,5 mm za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać | ≤3,0-0p., 3,01-3,49 -1p., ≥ 3,5 - 2p,
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 30 mm dla wszystkich srednic stentów |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1

## pakiet 8
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.8 do SWZ
|  |  | Pakiet 8 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
8 | Cewnik balonowy do restenozy w stencie | 25 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
8 | Cewnik balonowy do restenozy w stencie
| nazwa produktu | 25 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagalne minimalne RBP 18 bar. |  | tak
| Maksymalne RBP |  | podać w barach | 18-0p., >18-20-1p., >20-2p.
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| wymagana specjalna budowa balonu / np..wypustki, kolce itp./ zapobiegająca ślizganiu się balonu przy rozprężaniu w stencie objętym restenozą |  | tak, opisać system-budowę
| shaft proksymalny ≤ 2,2 dla balonu o średny 2,5 mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,7 F dla balonu o średnicy 2,5 mm |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 12 mm do 15 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,5 mm do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0, 1

## pakiet 9
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.9 do SWZ
|  |  | Pakiet 9 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
9 | Stentgraft wieńcowy na balonie | 14 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
9 | Stentgraft wieńcowy na balonie
| nazwa produktu | 14 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| stentgrafty wieńcowe o średnicy do 4,0 mm kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F |  | tak
| stentgrafty wieńcowe o średnicy do 4,4 do 5,0 mm mm kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F |  | tak
| kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" |  | tak
| wymagana możliwość doprężenia stengraftu do średnicy 3,5 mm dla stentgraftu o średnicy nominalnej 2,5 mm, przy użyciu dodatkowego balonu z zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgraftu |  | tak
| wymagany minimalny przedział długości stentgraftów 15 mm do 25 mm |  | tak, podać wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentgraftów od 2,5 mm do 5,0 mm |  | tak, podać wymiary
| szkielet stentgraftu na bazie stentu kobaltowo-chromowego pokrytego pasywną powłoką która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu /redukuje ryzyko zkrzepicy/ |  | tak, podać rodzaj sbstancji pokrywającej szkielet stentgraftu
| wymagana tylko jedna warstwa uszczelniająca stentgraftu o grubości ≤ 90 µm /Nie pleciona/ |  | tak, podać grubość warstwy uszczelniającej.
| crosing profile ≤ 0,046" dla stentgraftu o średnicy 3,0 mm |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 10
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.10 do SWZ
|  |  | Pakiet 10 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
10 | Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym. | 200 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
10 | Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 200
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| Cewniki balonowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - paklitaksel, lub syrolimus, lub pochodne wyżej wymienionych - z załączeniem piśmiennictwa dokumentującego korzyści ze stosowania tego typu balonów. |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego oraz załączyć piśmiennictwo
| Rekomendowany czas i ciśnienie inflacji wraz z zależnością od nich dawki leku uwalnianego do ściany naczynia |  | podac zależność pomiędzy czasem i ciśnienim inflacji a dawką uwalnianego leku
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm |  | tak
| Wymagany minimalny przedział długosci balonow od 15 do 25 mm w odstepach maksymalnych co 5 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,0 mm do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| wymagane udokumentowanie bezpieczeństwa i skuteczności działania, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 11
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.11 do SWZ
|  |  | Pakiet 11 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
11 | Cewnik balonowy - balon tnący | 50 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
11 | Cewnik balonowy - balon tnący | 50
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Minimalne wymagane RBP 14 bar |  | tak
| minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm |  | tak
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| balon posiadający znaczniki określające część roboczą w skopii |  | tak
| balon posiadający osadzone na nim ostrza skutecznie modyfikujące blaszkę miażdżycową |  | tak, opisać.
| cewnik posiadający oplatający / nie wzdłużny/ układ ostrzy na balonie |  | tak/nie | nie-0p tak-4p.,
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,0 mm do 3,5 mm |  | tak, podać średnice
| wymagany przedział długości balonu 10-20 mm w tym trzy długości balonu |  | tak, podać długości
| Możliwość wykonania "kissing baloon" |  | tak/nie | tak-2p., nie-0p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p.

## pakiet 12
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.12 do SWZ
|  |  | Pakiet 12 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
12 | Cewnik balonowy do modyfikacji blaszki miażdżycowej | 50 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
12 | Cewnik balonowy do modyfikacji blaszki miażdżycowej
| nazwa produktu | 50 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Minimalne wymagane RBP 22 bar |  | tak
| minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm |  | tak
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| balon posiadający znaczniki określające część roboczą w skopii |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,0 mm do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| wymagany przedział długości balonu 10-20 mm w tym trzy długości balonu |  | tak, podać długości
| wymagana obecność drutu nitinolowego wtopionego w ścianę balonu powodującego modyfikacje blaszki miażdżycowej |  | tak,opisać budowę balonu
| pokrycie hydrofilne zewnetrznej części balonu ułatwiające trakcję do zmiany miażdżycowej |  | tak,podać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 13
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.13 do SWZ
|  |  | Pakiet 13 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
13 | Cewnik prowadzący do PCI z przedłużaczem do cewnika prowadzącego i cewnikiem do trombektomii | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 0
13a | Cewnik prowadzący do PCI | 4300 |  |  | 0
13b | przedłużacz do cewnika prowadzącego | 60 |  |  | 0
13c | Cewnik do trombektomii 6F i 7F | 150 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
13a | Cewnik prowadzący do PCI | 4300
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| odporny na złamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | tak
| wymagane cewniki w wymiarach 6F i 7F |  | tak
| dostępne cewniki 8F |  | tak
| atraumatyczna końcówka |  | tak, opisac
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagana średnica wewnętrzna cewnika, na całej długości, niezależnie od krzywizny dla 6F ≥ 0,071" |  | tak
| wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW ,b) 5 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW,c) cewniki do lewego i prawego pomostu aort.-wieńcowego, e) każdy rodzaj krzywizny musi posiadać pełną rozmiarówkę oraz powinien być dostępny bez jak i z otworem bocznym, f) każdy rodzaj krzywiżny i rozmiaru cewnika powinien być dostepny w wymiarze 6F i 7F. |  | tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników według punktów a,b,c,d,e z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów
| cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak
| cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wiencowej i przy długo trwającym zabiegu |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
13b | przedłużacz do cewnika prowadzącego | 60
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie wspomagające dostarczanie sprzętu do tętnicy wieńcowej przy angioplastyce |  | tak
| wymagane średnice przedłużacza 6F i 7F |  | tak
| Urządzenie typu "rapid exchange" kompatybilne z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| atraumatyczna końcówka przedłużacza |  | tak
| Dystalny kanał prowadzący przedłużacza wzmocniony stalowym oplotem zapobiegającym złamaniu i zmianie średnicy kanału prowadzącego na zakrętach |  | tak, opisać
| wymagane dobrze widoczne w skopii dwa znaczniki cieniujące na poczatku i na końcu kanału prowadzącego. |  | tak, opisać
| Długość przedłużacza 150 +/- 20 cm |  | tak
Długość kanału dystalnego 25 +/-8 cm
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
13c | Cewnik do trombektomii 6F i 7F
| nazwa produktu | 150 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| wymagane minimum 2 średnice 6F i 7F |  | tak
| co najmniej jeden rozmiar cewnika posiada oplot stalowy na całej długości |  | tak,podać
| cewnik posiadający tylko jeden umiejscowiony dystalnie otwór umożliwiający aspirację skrzepliny z naczynia |  | tak
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 14
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.14 do SWZ
|  |  | Pakiet 14 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
14 | Koszulki wprowadzające - zbrojone 6F-8F o dł. 24 +/- 3cm - 20 szt., 40+/-5cm - 140 szt. | 70 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
14 | Koszulki wprowadzające - zbrojone 6F-8F o dł. 24 +/- 3cm - 10 szt., 40+/-5cm - 60 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| posiadające zbrojenie zapobiegające złamaniu |  | tak, opisać
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i światło koszulki |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | tak
| wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 24 +/- 3 cm, o średnicach 6F - 8F |  | tak, podać długość w cm i średnicę w F
| wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 40 +/- 5 cm cm; o średnicach 6F - 8F |  | tak, podać długość w cm i średnicę w F
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 15
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.15 do SWZ
|  |  | Pakiet 15 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
15 | Zestawy wprowadzające transradialne oraz cewniki prowdzace bezkoszulkowe | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 0
15a | Zestawy wprowadzające transradialne | 380 |  |  | 0
15b | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe z dylatatorem | 180 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
15a | Zestawy wprowadzające transradialne
| nazwa produktu | 380 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| wymagany przedział długości koszulki 11 +/- 1 cm |  | tak
| Wymagana średnica koszulki 5F i 6F |  | tak
| posiadająca w komplecie prowadnik stalowy |  | tak
| wymagany prowadnik prosty o miękkiej końcówce |  | tak
| wymagana dostępność prowadnika nitinolowego |  | tak
| w komplecie igła pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | tak
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez ścianę tętnicy |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przywprowadzaniu cewnika |  | tak
| pokrycie koszulki specjelną substancją zmniejszająca opory przy jej wprowadzaniau i usuwaniu |  | podać nazwę i rodzaj substancji | nie-0p. Tak-1 p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
15b | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe z dylatatorem | 180
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego |  | tak
| w zestawie cewnik z dylatatorem |  | tak
| cewnik odporny na złąmania i zagięcia, zachowujący niezmiennie średnicę światłaq na całej długości |  | tak
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagane średnice cewników 6,5F i 7,5F |  | tak
| wymagana średnica wewnętrzna cewnika ≥0,070" dla cewników 6,5 F |  | tak
| wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW ,b) 2 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW, każdy rodzaj krzywiżny i rozmiaru cewnika powinien być dostepny w wymiarze 6,5F . |  | tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów
| długość cewników 100cm |  | tak
| długość dylatatora 110 +/- 2 cm |  | tak
| oferowanie cewników z dylatatorami o różnych długościach |  | nie / tak -podać długości dylatatorów | nie-0p., tak-1p.
| cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak
| cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wiencowej i przy długo trwającym zabiegu |  | tak
| Cewnik pokryty na zewnątrz substancją zmniejszającą tarcie przy przechodzeniu w świetle naczynia i redukującą wyzwalanie spazmu naczynia. |  | tak, podać rodzaj substancji
| łagodne atraumatyczne przejście pomiędzy dylatatorem a cewnikiem |  | tak
| cewnik posiadający zbrojenie stalowe |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0- 1p.

## pakiet 16
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.16 do SWZ
|  |  | Pakiet 16 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
16 | Cewnik diagnostyczny 5F i 6F oraz komplety cewników diagnostycznych | xxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 0
16a | Cewnik diagnostyczny 5F i 6F | 9500 |  |  | 0
16b | Zestaw cewników diagnostycznych komplety 6F oraz komplety 5F | 10 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
16a | Cewnik diagnostyczny 5F i 6F | 9500
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| wymagane minimum 3 długości cewników w zakresie 100 - 125 cm z wyjątkiem pig-taila |  | tak, podać długości
| oferowanie cewników o innej długości niż wymagane |  | tak/nie | tak-1p., nie-0p.
| wymagany cewnik ze zbrojeniem stalowym |  | tak, opisać
| wymagany cewnik atraumatyczny - łagodnie intubujacy naczynie i nie stwrzajacy ryzyka dyssekcji naczynia |  | tak
| wymagana konstrukcja strefowa o minimum czterech strefach sztywności na długości cewnika |  | tak, opisać
| wymagany cewnik zapewniający dobre manewrowanie i łagodny obrót |  | tak
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagana minimalna średnica wewnętrzna ≥ 0,056"dla cewnika 6F, na całej długości cewnika, niezależnie od krzywizny i kształtu cewnika |  | tak
| wymagany pełny wybór rozmiarów w zakresie następujących cewników: Judkins lewy i prawy, Amplatz lewy i prawy, Bypass lewy, prawy, Pigtail |  | tak, wymienić rozmiary w zakresie wymaganych krzywizn
| oferowanie cewników o kształcie krzywizn pozwalających kaniulować jednym cewnikiem obie tętnice wieńcowe bez konieczności wymiany cewnika |  | tak,podać / nie | tak-1p., nie-0p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0- 1p.
16b | Zestaw cewników diagnostycznych komplety 6F oraz komplety 5F
| nazwa produktu | 10 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| komplet 6F zawierający cewniki diagnostyczne: JR 4,0 oraz JL 4,0 oraz pig-tail |  | tak
| wymagana minimalna średnica wewnętrzna ≥ 0,056"dla cewnika 6F, na całej długości cewnika, niezależnie od krzywizny kształtu cewnika |  | tak
| komplet 5F zawierający cewniki diagnostyczne: JR 4,0 , JL 4,0 oraz pig-tai |  | tak
| minimalna długość cewników 100 cm |  | tak
| wymagany cewnik ze zbrojeniem stalowym |  | tak, opisać
| wymagany cewnik atraumatyczny - łagodnie intubujacy naczynie i nie stwrzajacy ryzyka dyssekcji naczynia - |  | tak, opisać
| wymagana konstrukcja strefowa o minimum czterech strefach sztywności na długości cewnika |  | tak, opisać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0- 1p.

## pakiet 17
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.17 do SWZ
|  |  | Pakiet 17 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
17 | cewniki diagnostyczne uniwersalne do koronarografii prawej i lewej tętnicy wieńcowej z dostępu promieniowego | 100 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
17 | cewniki diagnostyczne uniwersalne do koronarografii prawej i lewej tętnicy wieńcowej z dostępu promieniowego
| Nazwa produktu | 100 | podać | –
| Numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| Producent |  | podać | –
| Sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| Dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Długość standardowa cewników 100 cm |  | tak
| Wymagane srednice cewnikow 5F i 6F |  | tak
| Wymagany cewnik atraumatyczny - łagodnie intubujacy naczynie i nie stwrzajacy ryzyka dyssekcji naczynia |  | tak
| wymagany cewnik zapewniający dobre manewrowanie i łagodny obrót |  | tak
| Końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| Wymagana minimalna średnica wewnętrzna ≥ 0,056"dla cewnika 6F, na całej długości cewnika, niezależnie od krzywizny kształtu cewnika |  | tak
| cewniki odporne na złamania, zagięcia |  | tak
| cewnik zbrojony |  | tak
| wymagane w ofercie cewniki o minimum trzech kształtach krzywizn pozwalających kaniulować jednym cewnikiem obie tętnice wieńcowe bez konieczności wymiany cewnika |  | tak podać ilość kształtów krzywizn cewników | 3-0p., 4-1p.
| wymagane minimum po trzy rozmiary dla co najmniej dwóch typów oferowanych krzywizn |  | tak,- wymienić konkretne rozmiary dla oferowanych typów krzywizn
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0- 1p.

## pakiet 18
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.18 do SWZ
|  |  | Pakiet 18 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
18 | Prowadnik diagnostyczny | 600 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
18 | Prowadnik diagnostyczny
| nazwa produktu | 600 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| wymagane prowadniki o minimum trzech długościach w tym minimalnej 150+/-10 cm, maksymalnej 260+/-10cm oraz długości pośredniej |  | tak, podać
| ciągłość materiału zapewniające bezpieczeństwo zabiegu |  | tak, opisac
| wymagany minimalny przedział średnic od 0,032” do 0,038’’ |  | tak
| pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie i zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia |  | tak, podać rodzaj substancji
| końcówka "J" miękka |  | tak
| końcówka prowadnika nie ulegająca deformacji przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak
| prowadnik sprężysty, którego korpus nie ulega zniekształceniu przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 19
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.19 do SWZ
|  |  | Pakiet 19 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
19 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny | 270 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
19 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny
| nazwa produktu | 270 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | -
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| minimalny zakres długości prowadników od 150 do 300 cm. |  | tak, podać
| wymagane minimum cztery długości prowadników w wymaganym zakresie długości |  | tak, podać
| prowadnik z rdzeniem nitinolowym wykonanym z jednego kawałka / bez połączeń/ |  | tak
| pokrycie prowadnika substancją hydrofilną |  | tak
| łatwo przechodzący przez kręte odcinki naczyń |  | tak
| wymagany przedział średnic od 0,018” do 0,038’’ |  | tak
| wymagane minimum 5 średnic prowadników |  | tak
| wymagana wersja z kształtowalną końcówką |  | tak
| wymagane minimum dwa kształty końcówek prowadników |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 20
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.20 do SWZ
|  |  | Pakiet 20 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
20 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem | 3000 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
20 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem
| nazwa produktu | 3000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| minimalna pojemność 20 ml |  | tak
| wymagane minimalne ciśnienie inflacji 26 atm. |  | tak
| strzykawka utrzymująca zadane ciśnienie w układzie przy wielokrotnych inflacjach cewnika balonowego |  | tak
| wymagana minimalna długość 25 cm wysokociśnieniowego, elastycznego drenu, łączącego koniec inflatora z adapterem/końcówką "typu męskiego" |  | tak
| wymagany standard: blokowanie i zwalnianie strzykawki inflatora następuje za pomocą tylko pojedynczego przycisku znajdującego się na korpusie inflatora lub tylko pojedynczego przycisku połączonego z korpusem inflatora |  | tak
| wymagany standart : zwolnienie blokady inflatora następuje po naciśnięciu tylko pojedynczego przycisku deflacja następuje samoistnie (t.j. automatycznie) |  | tak
| pewny mechanizm blokujący strzykawki |  | tak
| ergonomiczny kształt |  | tak
| dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, z minimalną podziałką skali co jedną atm. |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 21
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.21 do SWZ
|  |  | Pakiet 21 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
21 | Y - conector pojedynczy z obrotową regulacją wielkości otworu w zastawce | 650 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
21 | Y - conector pojedynczy z obrotową regulacją wielkości otworu w zastawce
| nazwa produktu | 650 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak
| zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak
| płynna i lekka obrotowa regulacja wielkości otworu zastawki |  | tak
| wykonany z przeżroczystego materiału |  | tak
| z ruchomą końcówką "męską" |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 22
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.22 do SWZ
|  |  | Pakiet 22 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
22 | Y - connector podwójny | 2000 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
22 | Y - connector podwójny | 2000
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak
| płynna i lekka regulacja obrotowa wielkości otworów zastawek |  | tak
| zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak
| Wymagany jednakowy kąt pomiędzy każdą z osi kanałów wprowadzających / wejściowych / a osią kanału głównego łączącego się z cewnikiem prowadzącym. |  | tak
| Wymagany kąt pomiędzy osiami kanałów wprowadzających / wejściowych / ≤ 30 stopni |  | tak.
| z ruchomą końcówką "męską" |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 23
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.23 do SWZ
|  |  | Pakiet 23 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
23 | Y - connector pojedynczy typu "click push" | 2000 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
23 | Y - connector pojedynczy typu "click push"
| nazwa produktu | 2000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak
| zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak
| otwarcie zastawki następuje poprzez pchnięcie jej w kierunku cewnika i zablokowanie położenia przez sprężynową dźwignię. |  | tak
| zamknięcie zastawki następuje poprzez naciśnięcie przycisku dźwigni i automatyczne cofnięcie się zastawki do pozycji wyjściowej. |  | tak
| wykonany z przeżroczystego materiału |  | tak
| z ruchomą końcówką "męską" |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 24
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.24 do SWZ
|  |  | Pakiet 24 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
24 | Torquer | 2500 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
24 | Torquer
| nazwa produktu | 2500 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Torquer wykonany w całości z przeżroczystego materiału |  | tak
| światło wewnętrzne dla prowadnika min.0,009" max 0,022" |  | tak
| silne mocowanie na prowadniku pozwalające na pełną manewrowalność prowadnikiem |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 25
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.25 do SWZ
|  |  | Pakiet 25 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
25 | Manifofd dwukranowy | 30 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
| Manifofd dwukranowy | 30
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| wykonana z przeżroczystego materiału |  | tak,
| możliwość łatwego i płynnego ustawienia zaworów |  | tak
| ergonomiczny kształt |  | tak
| wysokociśnieniowy, min.1050 psi |  | tak
| męska " ruchoma końcówka |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 26
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.26 do SWZ
|  |  | Pakiet 26 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
26 | Przedłużenia z kranikiem | 550 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
26 | Przedłużenia z kranikiem
| nazwa produktu | 550 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| długość 25 - 30 cm |  | tak
| płynne ustawienie zaworu o 360 stopni |  | tak
| wykonane z przeżroczystego materiału |  | tak
| wytrzymujące ciśnienie min. 300 psi (20 bar) |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 27
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.27 do SWZ
|  |  | Pakiet 27 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
27 | drut typu "gęsia szyja" - mikropętla | 5 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
27 | drut typu "gęsia szyja" - mikropętla
| nazwa produktu | 5 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie o jednej pętli służącej do usuwania ciał obcych (typu stent cewnik) z układu naczyniowego |  | tak
| łatwość dostarczarczania i efektywność chwytania |  | tak
| wymagany trzy średnice pętli 2, 4, 7 +/- 1 mm |  | tak
| wymagana pętla dobrze widoczna w skopii |  | tak, opisać
| pętla po wysunięciu z cewnika otwiera się i ustawia pod kątem prostym w stosunku do osi cewnika |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 28
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.28 do SWZ
|  |  | Pakiet 28 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
28 | Zestawy wprowadzające transradialne do wąskich oraz do zwapniałych tętnic ze zrostami po wielokrotnych nakłuciach | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 0
28a | Zestawy wprowadzające transradialne do wąskich tętnic | 210 |  |  | 0
28b | Zestawy wprowadzające transradialne do zwapniałych tętnic ze zrostami po wielokrotnych nakłuciach | 5200 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
28a | Zestawy wprowadzające transradialne do wąskich tętnic
| nazwa produktu | 210 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| wymagany przedział długości koszulki 12 +/- 2 cm |  | tak
| Wymagana średnica koszulki 6F |  | tak
| Koszulka o ultra cienkiej ściance ≤ 0,12 mm, a więc z różnicą pomiędzy światłem zewnętrznym i wewnętrznym ≤ 0,24 mm |  | tak podać w mm
| Koszulka 6F posiada średnicę wewnętrzną kompatybilną z cewnikiem prowadzącym 7F |  | tak
| Koszulka niezałamująca się i utrzymująca owal światła po wprowadzeniu do naczynia |  | tak
| wymagane pokrycie koszulki specjalną substancją zmniejszającą opory przy jej wprowadzaniu i usuwaniu |  | tak, podać
| Koszulka z zastawką zapewniającą optymalną hemostazę i niskie opory przy wprowadzaniu cewnika |  | tak
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez ściany tętnic |  | tak
| wymagane do wyboru dwie średnice igieł 20 G i o średnicy 21 G |  | tak, podać
Igły stalowe pozwalające łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach
| wymagane do wyboru dwie długości prowadników: prowadnik o długości 50 +/- 5 cm oraz prowadnik o długości 80 +/- 10 cm |  | tak, podać
| wymagany prowadnik prosty o miękkiej końcówce /preferowana bardziej miękka/ |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
28b | Zestawy wprowadzające transradialne do zwapniałych tętnic ze zrostami po wielokrotnych nakłuciach
| nazwa produktu | 5200 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| wymagane do wyboru dwie różne długości koszulek 8 +/- 2 cm, oraz 16 +/- 1 cm |  | tak, podać długości oferowanych koszulek
| Wymagana średnica koszulki 5F i 6F |  | tak
| posiadająca w komplecie prowadnik prosty oraz igłę do nakłucia |  | tak
| Wymagane do wyboru dwie średnice igieł 20G i 21G |  | tak
| igła stalowa pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | tak
| wymagany prowadnik prosty o miękkiej końcówce /preferowana bardziej miękka/ |  | tak
| długość prowadnika 50 +/- 5 cm |  | tak
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez zwapniałe i twarde ściany tętnic |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory |  | tak
| pokrycie koszulki specjelną substancją zmniejszająca opory przy jej wprowadzaniau i usuwaniu |  | podać nazwę i rodzaj substancji | nie-0p. Tak-1 p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1 pkt.

## pakiet 29
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.29 do SWZ
|  |  | Pakiet 29 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
30 | Balony do kontrapulascji | 20 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
29 | Balony do kontrapulsacji
| nazwa produktu | 20 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| balony kompatybilne z systemem max 8F |  | tak
| wymagane minimum dwie wielkości balonów w przedziale pojemności 34 - 40 ml |  | tak
| budowa balonu |  | podać | coaxial-0p. Co-lumen- 1p.
| balony w pełni i bez zakłóceń współpracujące ze sterownikiem pompy Datascope |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  |  | 0-1 pkt.

## pakiet 30
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.30 do SWZ
|  |  | Pakiet 30 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
30 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki | 6000 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
30 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki | 6000
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Zestaw zapewniający odpowiedni skuteczny ucisk t. promieniowej |  | tak
| wymagana pneumatyczna płynna regulacja ucisku |  | tak
| Zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy |  | tak
| całość zestawu uciskającego tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału |  | tak
| Wymagane minimumdwa rozmiary zestawu |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 31
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.31 do SWZ
|  |  | Pakiet 31 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
31 | System do protekcji dystalnej naczyń | 5 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
31 | System do protekcji dystalnej naczyń | 5
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| System powinien działać na zasadzie filtra kompatybilnego z prowadnikiem 0,014" |  | tak, opisać
| Wymagana możliwość zmiany/wyboru prowadnika stosowanego w syststemie |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie sztywności koncówek prowadnika |  | tak
| System pozwalający na protekcję dystalną naczyń w wymaganym minimalnymprzedziale średnic 3,5 - 5,5 mm |  | tak, podac
| wymagane dwa rozmiary systemu |  | tak
| po rozłożeniu filtru w naczyniu, filtr nie może być na sztywno przymocowany do prowadnika. |  | tak
| Wymagane markery, pozwalające dokładnie zlokalizować położenie filtra w naczyniu |  | tak, opisać
| Długość systemu minimum 185 cm |  | tak
| System kompatybilny z cewnikeim 6F |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 32
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.32 do SWZ
|  |  | Pakiet 32 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
32 | Igła angiograficzna | 250 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
32 | Igła angiograficzna | 250
| producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  | podać
| sposób sterylizacji produktu |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| wymagana igła angiograficzna w rozmiarze 18 G, o kącie ścięcia igły ≤16°, zakończona końcówką Luer-Lock |  | tak, podać
| łagodnie zwężająca się wewnątrz nasadka igły, umożliwiająca łatwe wprowadzenie prowadnika o średnicy 0,038" |  | tak
| igła pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | tak

## pakiet 33
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.33 do SWZ
|  |  | Pakiet 33 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
33 | Zestaw do pomiaru parametrów krzepliwości krwi | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 0
33a | Miesięczny koszt dzierżawy Aparatu do pomiaru parametrów krzepliwości krwi | 24 |  |  | 0
33b | Kuwety /płytki/ do pomiaru parametrów krzepliwości krwi | 2340 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
33a | Aparat do pomiaru parametrów krzepliwości krwi
| nazwa produktu | 1 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Aparat kompatybilny z kuwetami/płytkami do pomiarów parametrów krzepliwości krwi z pakietu 34b |  | tak | –
| Aparat do pomiaru minimum dwóch parametrów krzepliwości krwi ACT i PT |  | tak
| Aparat wyposażony w autotest poprawności działania. |  | tak
| Aparat wyposażony w jedną komorę pomiarową |  | tak
| Aparat przenośny o wadze poniżej 1 kg |  | tak
| Aparat posiada wbudowany akumulator |  | tak
| Aparat wyposaży w pamięć wykonanych wyników |  | tak
33b | Kuwety /płytki/ do pomiaru parametrów krzepliwości krwi
2340
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Produkt kompatybilny z aparatem z pakietu 34a |  | tak | –
| Dostępne do wyboru : Kuwety / płytki do pomiaru PT i kuwety / płytki do pomiaru ACT |  | tak
| Możliwe wykonanie badania parametru krzepliwości z jednej kropli krwi. |  | tak
Wykonawca na czas trwania umowy oddaje w dzierżawę Zamawiajacemu Aparat do pomiaru krzepliwości krwi. ................................. (podać nazwę handlową, model, nr katalogowy, producenta, rok) Wzór umowy dzierżawy stanowi załacznik nr 3a do SWZ-Przedmiotem dzierżawy będzie aparat (nazwa) …………………..model/rok produkcji (nowy/używany lecz nie starszy niż…..lata) nr katalogowy……………………o wartości netto…………brutto……………..

## pakiet 34
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.34 do SWZ
|  |  | Pakiet 34 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
34 | Zestaw: sondy do badania IVUS i prowadniki do pomiaru gradientu przezzwężeniowego /FFR/ wraz ze zintegrowanym systemem do badań IVUS i FFR i systemem do korejestracji. | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 0
34a | Miesieczny koszt dzierżawy Zintegrowanego systemu do badań IVUS oraz FFR i system do korejestracji | 24 |  |  | 0
34b | sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej /IVUS/ | 500 |  |  | 0
34c | prowadnik do badania rezerwy cząstkowej przepływu w naczyniach wieńcowych / FFR/ | 800 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
34a | Zintegrowany system do badań IVUS oraz FFR i system do korejestracji
| nazwa produktu | 1 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| System umożliwiający wykonanie ultrasonografii naczyń wieńcowych |  | tak
| System umożliwiający wykonanie pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR z możliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez konieczności wprowadzania pacjenta w stan hyperemii |  | tak
| System automatycznie rozpoznający rodzaj użytego prowadnika / sondy |  | tak
| obsługa systemu możliwa za pomocą konsoli na sali zabiegowej i drugiej konsoli w sterowni. |  | tak
| Komunikaty na ekranie i instrukcja obsługi w języku polskim. |  | tak.
| Korejestracja obrazu w IVUS z obrazem angiograficznym |  | tak
| Korejestracja pomiarów gradientu czynnościowego / przezzwężeniowego/ bez konieczności wywólywania farmakologicznej hyperemii z obrazem angiograficznym |  | tak
| korejestracja umożliwiająca pomiar długości zmiany w naczyniu poprzez pullback manualny sondy IVUS |  | tak
| System umożliwiający obrazowanie naczynia w projekcjach wzdłużnych i w przekroju poprzecznym. |  | tak
| Możliwość obrazowania krwi w naczyniu wieńcowym w badaniu IVUS. |  | tak
| Możliwość wydruku wyniku badania na kolorowej drukarce oraz rejestracji na płytach DVD |  | tak
34b | sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej /IVUS/
| nazwa produktu | 500 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| Sondy elektroniczne umożliwiające wykonaie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej |  | tak
| Możliwość wyboru dwóch rodzajów sond: elektronicznej lub mechanicznej |  | tak
| Sondy elektroniczne kompatybilne z systemem do korejestracji |  | tak
| Sondy elektroniczne o rozdzielczości 20 MHz |  | tak
| Sondy o długości min. 140 cm. |  | tak
| Sonda kompatybilna z cewnikiem min 5F |  | tak
Sonda kompatybilna z prowadnikiem o średnicy 0,014"
| Sondy o profilu wejścia max 0,019" |  | tak
| Możliwość wyboru minimum dwóch sond IVUS z przetwornikiem znajdującym się w odległości 2 lub 10 mm od końca dystalnego sondy |  | tak
34c | prowadnik do badania rezerwy cząstkowej przepływu w naczyniach wieńcowych / FFR/
| nazwa produktu | 800 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2020, poz. 186) stosowne oświadczenie. | –
| Prowadniki umożliwiające wykonanie badania rezerwy cząstkowej przepływu w naczyniach wieńcowych /FFR/ |  | tak
| Prowadnik kompatybilny z systemem do korejestracji |  | tak
| prowadnik o długości min. 180 cm |  | tak
| Prowadnik o średnicy 0,014" |  | tak
| dystalna część prowadnika dobrze widoczna w skopii |  | tak
| Prowadnik umożliwiający pomiar istotności zwężenia bez konieczności wywoływania hyperemii. |  | tak
| czujnik prowadnika w odległości 3 cm od końca prowadnika |  | tak
Wykonawca na czas trwania umowy oddaje w dzierżawę Zamawiajacemu Zintegrowany system do badań IVUS oraz FFR i system do korejestracji. ................................. (podać nazwę handlową, model, nr katalogowy, producenta, rok) Wzór umowy dzierżawy stanowi załacznik nr 3a do SWZ-Przedmiotem dzierżawy będzie aparat (nazwa) …………………..model/rok produkcji (nowy/używany lecz nie starszy niż…..lata) nr katalogowy……………………o wartości netto…………brutto……………..

## pakiet 35
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.35 do SWZ
|  |  | Pakiet 35 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
35 | Urządzenia wspomagające dostarczenie sprzętu do tętnicy wieńcowej w trakcie PCI | 80 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
35 | Urządzenia wspomagające dostarczenie sprzętu do tętnicy wieńcowej w trakcie PCI
| nazwa produktu | 80 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| Urządzenie typu " rapid exchange" kompatybilne z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| wymagane średnice urządzenia od 6F i 7F |  | tak
| oferowanie prowadnika o Srednicy 5F |  | nie/tak | nie-op., tak-1p.
| Srednica wewnętrzna kanału dystalnego ≥ 0,056" dla cewnika 6F |  | tak
| Dostępność przedłużacza prowadzącego z blokadą prowadnika |  | nie/tak | nie-op., tak-1p.
| atraumatyczna i elastyczna końcówka przedłużacza |  | tak
| Dystalny kanał prowadzący przedłużacza wzmocniony stalowym oplotem zapobiegającym złamaniu i zmianie średnicy kanału prowadzącego na zakrętach |  | tak, opisać
| wymagane dobrze widoczne w skopii dwa znaczniki cieniujące na poczatku i na końcu kanału prowadzącego. |  | tak, opisać
| Długość przedłużacza 150 +/- 10 cm |  | tak
Długość kanału dystalnego 25 +/-5 cm
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1 pkt.

## pakiet 36
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.26 do SWZ
|  |  | Pakiet 36 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
36 | Mikrocewnik dwukanałowy | 4 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
36 | mikrocewnik dwukanałowy | 4
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| Minimalna długość użytkowa cewnika 135 cm |  | tak
| mikrocewnik kompatybilny z cewnikiem 5F |  | tak
| mikrocewnik kompatybilny z prowadnikami o średnicy 0,014" |  | tak
| mikrocewnik dwukanałowy w systemie OTW |  | tak
wymiana prowadników w obukanałach
| mikrocewnik posiadający trzy ujścia dla prowadników w tym dwa boczne |  | tak
| otwory boczne widoczne w kopii |  | tak
ujścia boczne położone po przeciwległych stronach mikrocewnika
| ujścia boczne położone na różnych wysokościach w odegłości min. 8 mm do maks. 15 mm od końcówki mikrocewnika |  | tak,podać
| Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopii |  | tak
shaft cewnika owalny o wymiarach ≤ 2,7Fx3,3F
| mikrocewnik posiada atraumatyczną końcówkę |  | tak opisac
| mikrocewnik posiadający w części dystalnej specjalne pokrycie ułatwiające przechodzenie mikrocewnika cewnika w świetle naczynia |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | podać

## pakiet 37
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.37 do SWZ
|  |  | Pakiet 37 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
37 | cewnik balonowy o ultra niskim profilu, dedykowany do udrażniania CTO i przechodzenia przez bardzo ciasne i twarde zwężenia | 300 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
37 | cewnik balonowy o ultra niskim profilu, dedykowany do udrażniania CTO i przechodzenia przez bardzo ciasne i twarde zwężenia
| numer katalogowy produktu lub grupy | 300 | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| shaft cewnika proksymalny ≤ 1,9F dla wszystkich wymaganych rozmiarów cewnika balonowego |  | tak,podać
| shaft proksymalny ≤ 2,0F dla wszystkich wymaganych rozmiarów cewnika balonowego |  | tak,podać
| shaft dystalny taperowany ≤ 2,4F dla wszystkich wymaganych rozmiarów cewnika balonowego |  | tak,podać
| wymagany minimalny przedział średnic balonów od 0,75mm do 2,0 mm w odstępach co 0,25 mm. |  | tak,podać
| wymagany minimalny przedział długości balonów od 8 mm do 20 mm |  | tak,podać
| oferowanie cewnika balonowego o długości <8mm |  | tak/nie | tak-1p., nie-0p.
| cewnik kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" |  | tak
| cewnik balonowy posiada wewnątrz specjalne pokrycie ułatwiające przechodzenie prowadnika w cewniku |  | tak,podaj rodzaj pokrycia
| wymagane ciśnienie RBB 18 bar |  | tak
| ciśnienie RBP oferowanych cewników |  | podać w barach | 18-0p. >18 -1 p
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | podać | 0-1p.

## pakiet 38
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.38 do SWZ
|  |  | Pakiet 38 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
38 | System do zamykania dostępu do dużych naczyń | 30 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
38 | System do zamykania dostępu do dużych naczyń
| nazwa produktu | 30 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| System sładający z trzech elementów: 1- urządzenia do zakładania szwów,, 2-popychacz węzła, 3- obcinarka. |  | tak
| urządzenie do zakładania szwów wyposażone w miarkę do oceny głębokości tkanki |  | tak
| możliwość zamykania otworów tętniczych lub żylnych o średnicy 5F do 8F |  | tak
| możliwość zamykania otworów tętniczych lub żylnych o średnicy 9F do 24 F za pomocą dwóch zamykaczy |  | tak

## pakiet 39
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.39 do SWZ
|  |  | Pakiet 39 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
39 | Zestawy inroducerów do tętnic promieniowych oraz zestawy introducerów do tętnic udowych | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | 0
39a | Zestawy introducerów do tętnic promieniowych | 400 |  |  | 0
39b | Zestawy introducerów do tętnic udowych | 200 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
39a | Zestawy introducerów do tętnic promieniowych
| nazwa produktu | 400 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
W zestawie wymagana: koszulka, rozszerzadło, prowadnik oraz igła do nakłucia
| wymagane dwie długości koszulek: krótkie 7+/- 1 cm., długie 12 +/- 1 cm. |  | tak
| Wymagane minimum trzy średnice koszulek: 5F, 6F, 7F |  | tak
| Koszulka niezałamująca się i utrzymująca owal światła po wprowadzeniu do naczynia |  | tak
| Koszulka z mechanizmem click oraz z zastawką zapewniającą optymalną hemostazę i niskie opory przy wprowadzaniu cewnika |  | tak
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez ściany tętnic |  | tak
| Igła stalowa o średnicy 21G pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane |  | tak
| wymagany prowadnik stalowy o minimalnej długości 43cm |  | tak, podać
| wymagany prowadnik o średnicy ≤ 0,018" |  | tak, podać
| wymagany prowadnik prosty o miękkiej końcówce /preferowana bardziej miękka/ |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
39b | Zestawy introducerów do tętnic udowych
| nazwa produktu | 200 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| W zestawie wymagana: koszulka, rozszerzadło, prowadnik oraz igła do nakłucia |  | tak
| wymagana minimalna długość koszulki 10 cm |  | tak, podać długości oferowanych koszulek
| Wymagane średnice koszulek 5F, 6F, 7F i 8F |  | tak, podać
| Wymagana średnica igły 18 G |  | tak,podać
| igła stalowa pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | tak
| prowadnik stalowy o długości ≥ 40 cm |  | tak
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez zwapniałe i twarde ściany tętnic |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić

## pakiet 40
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.40 do SWZ
|  |  | Pakiet 40 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
40 | Zestaw do pomiarów hemodynamicznych całkowitej i cząstkowej rezerwy wieńcowej oraz indeksu oporu naczyniowego | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | 0
40a | Prowadnik pomiarowy | 800 |  |  | 0
40b | Przenośna konsola z monitorem (użyczenie) | 1 | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
40a | prowadnik do badania całkowitej i cząstkowej rezerwy cząstkowej wieńcowej oraz indeksu oporu naczyniowego
| nazwa produktu | 800 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać
| prowadniki kompatybilne z przenośną konsolą |  | tak
| Prowadniki umożliwiające wykonanie badania rezerwy cząstkowej przepływu w naczyniach wieńcowych /FFR/ |  | tak
| prowadnik w części dystalnej wyposażony w sensor ciśnieniowy i dwa sensory termiczne |  | tak
| dane z prowadnika przesyłane są do konsoli pomiarowej z użyciem technologii radiowej /bezprzewodowo/ |  | tak
| nadajnik radiowy jest osadzony na końcówce proksymalnej prowadnika |  | tak
| możliwość użycia prowadnika jako prowadzącego po demontażu nadajnika |  | tak
| prowadnik o długości min. 180 +/- 5 cm |  | tak
| Prowadnik o średnicy 0,014" |  | tak
| dystalna część prowadnika dobrze widoczna w skopii |  | tak
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
40b | przenośna konsola z monitorem
| nazwa produktu | 1 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
konsola kompatybilna z powyżej opisanym prowadnikiem pomiarowym
| oprogramowanie konsoli pozwalające na pomiar całkowitej i cząstkowej rezerwy wieńcowej |  | tak
| oprogramowanie konsoli pozwalające na pomiar indeksu oporu naczyniowego |  | tak
| Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy sondą pomiarową a konsolą. |  | tak
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.
Wykowca zobowiązuje się do użyczenia Zamawiajacemu na czas trwania umowy Przenośną konsolę z monitorem. ................................. (podać nazwę handlową, model, nr katalogowy, producenta, rok) Wzór umowy użyczenia stanowi załacznik nr 3b do SWZ. Wartość przedmiotu użyczenia wynosi:..........................................PLN netto .............................................PLN brutto

## pakiet 41
EZ/3/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.41 do SWZ
|  |  | Pakiet 41 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
41 | Zestaw do kontrolowanego ucisku tętnicy udowej po jej nakłuciu | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 0
41a | Ramię do mocowania kopułki uciskowej | 8 |  |  | 0
41b | Adapter | 4 |  |  | 0
41c | Kopułka uciskowa | 150 |  |  | 0
41 | Pompka ręczna z manometrem | 15 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
41a | Ramię do mocowania kopułki uciskowej | 8
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie służące do mocowania kopułki uciskowej na jedną tętnicę udową z możliwością mocowania adaptera i drugiej kopułki ucikowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| ramię mowane za pomocą taśmy i zatrzasków umożliwiających utrzymanie tego ramienia w odpowiedniej pozycjiw stosunku do nakłutej tętnicy |  | tak, opisac
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać
41b | Adapter | 4
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie montowane do ramienia zestawu służące do mocowania drugiej kopułki uciskowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać
41c | Kopułka uciskowa | 150
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie wykonane z przeżroczystego materiału co pozwala na bezpośrednią obserwację uciskanej okolicy |  | tak, podać
| urządzenie wykonane z materiału elastycznego |  | tak, podać
| urządzenie po podłączeniu do pompki z manometrem wytrzymujące ciśnienie do 180 mm Hg |  | tak, w mm Hg podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać
41d | Pompka ręczna z manometrem | 15
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| pompka ręczna w kształcie gruszki |  | tak
| Manometr tarczowy ze skalą do min 200 mmHg |  | tak, podać
| połączenie pompki i manometru szczelne i kompatybilne z kopułką uciskowąi |  | tak, w mm Hg podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać