## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Respirator do wentylacji dorosłych – 4 szt..

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Parametr/warunek | wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Świadectwo dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia, CE wraz z deklaracją zgodności | TAK |  |  |
| 2 | Inne posiadane atesty i certyfikaty | podać |  |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1 | Respirator przeznaczony głównie do wentylacji dorosłych | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,8 do 5,9 bar | TAK |  |  |
| 3 | Wyposażony we własne źródło powietrza medycznego lub kompresor zintegrowany z respiratorem (nie dotyczy zasilania awaryjnego) | TAK |  |  |
| 4 | zasilanie AC 230 V 50 Hz +/- 10 % | TAK |  |  |
| 5 | pobór mocy [ VA ] | podać |  |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy aparatu (nie tylko alarmów) na minimum 35 minut. | TAK |  |  |
| 7 | System testów sprawdzających działanie respiratora | TAK |  |  |
| 8 | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie po włączeniu aparatu | TAK |  |  |
| 9 | Przystosowany do pracy w wymiennikami ciepła i wilgoci (HME) | Podać rodzaj |  |  |
| 10 | Ramię uchylne (uchwyt rur oddechowych) | TAK |  |  |
| 11 | Na podstawie jezdnej | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
| 1 | Wentylacja wymuszona kontrolowana objętością i ciśnieniem | TAK |  |  |
| 2 | Wentylacja synchronizowana przerywana kontrolowana objętością i ciśnieniem | TAK |  |  |
| 3 | Wentylacja spontaniczna |  |  |  |
| 4 | Wspomaganie wentylacji spontanicznej | Podać rodzaj |  |  |
| 5 | Wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia | TAK |  |  |
| 6 | Automatyczne lub/i manualne westchnienie | TAK |  |  |
| 7 | Wentylacja bezdechu - programowana | TAK |  |  |
| 8 | Adaptacyjny tryb wentylacji | TAK |  |  |
| 9 | Wentylacja SIMV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością | TAK |  |  |
| 10 | Inne oferowane tryby | Opisać |  |  |
|  | Parametry Regulowane |  |  |  |
| 1 | Częstość oddechów min 4-60 min | TAK |  |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu min od 50 do 1800 ml | TAK |  |  |
| 3 | Regulowany czas wdechu od 0,3 do min. 5,0 sek | TAK |  |  |
| 4 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % | TAK |  |  |
| 5 | Ciśnienie wspomagania od 0 do 70 mbar | TAK |  |  |
| 6 | Przepływowy lub ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta-podać zakres czułości triggera | TAK |  |  |
| 7 | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | TAK |  |  |
|  | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
| 1 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |  |
| 2 | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | TAK |  |  |
| 3 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 4 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej | TAK |  |  |
| 5 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |  |
| 6 | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
| 7 | Ciśnienie Plateau | TAK |  |  |
| 8 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
| 9 | Pomiar podatności | TAK |  |  |
| 10 | Stosunek fazy wdechu do wydechu | TAK |  |  |
| 11 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 12 | inne mierzone parametry | podać |  |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |  |
| 1 | Prezentacja na kolorowym min. 12 calowym ekranie o krzywych oddechowych minimum: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość czas | TAK |  |  |
| 2 | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator | TAK |  |  |
| 3 | Prezentacja pętli zamkniętych min. 2 pętle | TAK |  |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
| 1 | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |  |
| 2 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |  |
| 3 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 4 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |
| 5 | Stężenia tlenu – min/max | TAK |  |  |
| 6 | Całkowitej objętości minutowej – min/max | TAK |  |  |
| 7 | Za wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
| 8 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 9 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) | TAK |  |  |
| 10 | Spadku zadanej objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 11 | Alarm bezdechu | TAK |  |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oprogramowanie oraz opisy na interfejsie użytkownika w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Sposób pomiaru parametrów oddechowych (krótki opis czujnika pomiarowego) | Opisać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | opis |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych - 2 sztuki na aparat | TAK |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą) | 1 szt. |  |  |
| 2 | lista parametrów technicznych producenta - oryginał (prospekt, instrukcja obsługi) | Załączyć |  |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty: