# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Mikroskopy laboratoryjne   – 2 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2009 |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 | tak |  |
| 2 | Statyw mikroskopu: - nisko położone pokrętła regulacji przesuwu preparatów - wyskalowane pokrętło regulacji oświetlenia - współosiowa śruba mikro i makro do ustawiania ostrości - wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro - układ blokady wysokości stolika w pokrętle śruby mikro/makro | tak |  |
| 3 | Optyka: - w systemie korekcji do nieskończoności - dł. optyczna obiektywów min. 45mm | tak |  |
| 4 | Oświetlenie: - wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W - oświetlenie wg systemu Koehlera - wyskalowane pokrętło regulacji oświetlenia - wbudowana, regulowana, irysowa przesłona polowa oświetlenia - wbudowany filtr światła dziennego LBD | tak |  |
| 5 | Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową | tak |  |
| 6 | Uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu, na co najmniej 4 obiektywy | tak |  |
| 7 | Stolik: - wbudowany mechaniczny o trwałej powłoce zabezpieczonej przed porysowaniem - z rolkowym mechanizmem przesuwu - z uchwytem na 1 lub 2 preparaty jednocześnie - przesuw w osiach X i Y umożliwiający obserwację całej powierzchni jednego lub dwóch preparatów - zakres przesuwu co najmniej 76 mm na 50 mm | tak |  |
| 8 | Nasadka okularowa: - binokularna o stałym kącie nachylenia 30 stopni - z polem widzenia FN = 20 - z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75mm - z wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii | tak |  |
| 9 | Okulary: - szerokopolowe o FN = 20 - powiększenie x 10 - zwijanymi/rozwijanymi osłonkami | tak |  |
| 10 | Obiektywy – plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach (aperturze Na) maksymalnej odległości roboczej (WD): - plan achromat C obiektyw 10x. Odległość robocza 10,6mm, apertura numeryczna NA=0,25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe - plan achromat C obiektyw 20x. Odległość robocza 1,2 mm, apertura numeryczna NA= 0,4. Korekcja na szkiełko nakrywkowe. - plan achromat C obiektyw 40x. Odległość robocza 0,6 mm, apertura numeryczna NA=0,65. Korekcja na szkiełko nakrywkowe. | tak |  |
| 11 | Wyposażenie uzupełniające: - kabel zasilający - zapasowe żarówki halogenowe (2 szt.) - pokrowiec ochronny - olejek immersyjny min. 200ml. - zapasowe osłonki na okulary (2 kpl) - bibułki do czyszczenia elementów optycznych (2 op) | tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder/prospekt/katalog oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................