# ZAŁACZNIK NR 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Perymetr komputerowy – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2009 |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 | tak |  |
| 2 | Czasza perymetru o promieniu 300mm, typ czaszy zamknięty | tak |  |
| 3 | Zakres pola badania: 1300 | tak |  |
| 4 | Wielkość bodźca: I-V wg Goldmanna | tak |  |
| 5 | Kolory bodźca: biały, czerwony, zielony, niebieski | tak |  |
| 6 | Maksymalna intensywność bodźca: 10000asb | tak |  |
| 7 | Pola testowe: - centralne 300 - pełne 500 - peryferyjne 300 - 500 - plamkowe 100 - jaskrowe 220/500 - rozszerzone nos 500, skroń 800 - zamknięcie 300 - określone przez użytkownika 500 - BDT- dwuoczne rozszerzenie 800 poziomo, 500 pionowo | tak |  |
| 8 | Strategie badania: - przesiewowa - progowa - 3 strefowa - szybka progowa - opcja neurologiczna - obuoczna BSV - krytyczna częstotliwością fuzji (CFF Critical Fusion Frequency) - Blue on Yellow (SWAP) - BDT (obuoczne rozszerzone) | tak |  |
| 9 | Możliwość przeprowadzenia testu kinetycznego | tak |  |
| 10 | Podgląd oka za pomocą wbudowanej kamery | tak |  |
| 11 | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy | tak |  |
| 12 | Elektryczna regulacja wysokości podbródka | tak |  |
| 13 | Metoda fiksacji: kontrola położenia ślepej plamy lub cyfrowa detekcja położenia źrenicy | tak |  |
| 14 | Czas na reakcję pacjenta automatycznie dostosowany do odpowiedzi pacjenta lub ustawiany ręcznie od 0,1 do 9,9s | tak |  |
| 15 | Oświetlenie tła: w zależności od rodzaju bodźca 31,5asb dla białego oraz czerwonego bodźca, 10asb dla zielonego, 314asb dla niebieskiego bodźca, ustawiane automatycznie | tak |  |
| 16 | Krzywa Bebbiego | tak |  |
| 17 | Możliwość wydruku wyników badań w kolorze | tak |  |
| 18 | Samoczynna kontrola sprawności urządzenia | tak |  |
| 19 | Specjalny system wentylacji pomagający utrzymać świeżość powietrza wewnątrz czaszy podczas badania | tak |  |
| 20 | Oprogramowanie w języku polskim. Wielojęzyczny interfejs użytkownika | tak |  |
| 21 | W zestawie: stolik z elektrycznie podnoszonym blatem, komputer PC, monitor LCD min. 17”, drukarka atramentowa kolorowa, szafka pod komputer | tak |  |
| 22 | Zasilanie: 230V +/- 10% 50/60Hz | tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder/prospekt/katalog oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................