## Arkusz1
EZ/109/2024/WS
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr …. do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUMKÓW TECHNICZNYCH
Wykonawca/Producent, podać
Nazwa-model/typ, podać
Kraj pochodzenia, podać
Rok produkcji min. 2023
Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Oferowane parametry
1 | Aparat dedykowany na blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, medycyny ratunkowej | tak
2 | Dedykowany wózek jezdny do aparatu z regulacją wysokości min. 25 cm | tak, podać
3 | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 70s od włączenia i poniżej 10s z trybu czuwania | tak, podać
4 | Dotykowy, płaski monitor bez wystających pokręteł, wysokiej rozdzielczości min 1280x1024 pikseli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 19". Całkowicie zmywalny | tak, podać
5 | Dynamika systemu min. 280 dB | tak, podać
6 | Dodatkowa informacja o stanie baterii widoczna również przy wyłączonym monitorze | tak
7 | Aparat z możliwością ukrycia menu użytkownika na ekranie dotykowym, powiększając w ten sposób obraz wyświetlany na ekranie aparatu | tak
8 | Możliwość zablokowania funkcji dotyku ekranu na czas czyszczenia monitora bez limitu czasowego przy jednym zablokowaniu | tak, podać
9 | Min. 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | tak, podać
10 | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z akumulatora | tak, podać
11 | Zasilanie z akumulatora - 4 godziny ciągłej pracy | tak, podać
12 | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic od 2,0-22,0 MHz | tak, podać
13 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE - 170 s | tak, podać
14 | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
15 | B-mode (2D) | tak
16 | Minimum 8 stref regulacji wzmocnienia TGC | tak, podać
17 | Regulacja map szarości | tak
18 | Dynamika systemu min. 280 dB | tak, podać
19 | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 1.400.000 | tak, podać
20 | Głębokość obrazowania aparatu min. od 2,0 – 35,0 cm | tak, podać
21 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) | tak
22 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | tak, podać
23 | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | tak
24 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych | tak
25 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | tak
26 | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów - Naczyniowych - Kardiologicznych przezprzełykowych | tak, podać
27 | M-mode | tak
28 | Doppler Kolorowy (CD). | tak
29 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | tak
30 | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). | tak
31 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 1,3 m/s. | tak, podać
32 | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z regulacją kąta padania wiązki ultradźwiękowej | tak
33 | POMIARY
34 | Pakiet pomiarowy ogólny: dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty Dedykowane pomiary: kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe | tak
35 | Pomiary automatyczne: -automatyczny pomiar EF (bez konieczności użycia kabli EKG) -automatyczne narzędzie, którego celem jest ułatwienie wykrywania i śledzenia nerwów na etapie rozpoznania blokady nerwu kończyny górnej i dolnej | tak
36 | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE
37 | GŁOWICA CONVEX 2D szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych. Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział 2,0 – 5,0 MHz. Minimum 190 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | tak, podać
38 | GŁOWICA LINIOWA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy z min 4 programowalnymi przyciskami. Zakres częstotliwości pracy min. 4.0 - 20,0 MHz. Pole obrazowania (FOV) min. 38 mm | tak, podać
39 | GŁOWICA SEKTOROWA KARDIOLOGICZNA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 - 5,0 MHz. Kąt pola skanowania min. 120 stopni | tak, podać
40 | GŁOWICA PRZEZPRZEŁYKOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 2.0 – 8.0 MHz | tak, podać
41 | ARCHIWIZACJA
42 | Printer czarno-biały | tak
43 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg | tak
44 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności minimum 300 GB na dane z badań | tak, podać
45 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | tak
46 | Gniazdo internetowe do przesyłania danych | tak
47 | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą Wi-Fi | tak
48 | Pozostałe warunki | tak
49 | Instrukcja obsługi w języku polskim - załączyć wraz z dostawą sprzętu | tak
50 | Karta gwarancyjna - załączyć wraz z dostawą sprzętu | tak
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..……………… (uzupełnić)
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.