***Pakiet nr 1. Całkowicie podskórny kardiowerter-defibrylator (S-ICD) z zestawem implantacyjnym***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry graniczne (wymagane)**  | **Ośw. spełnienia** **parametru (TAK/NIE)****/potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** | **PODAĆ/OPISAĆ****PARAMETR OFEROWANY /** |
| **Pozycja 1A. Podskórny kardiowerter-defibrylator** **Nazwa produktu:** **Producent:****Nr katalogowy:****Kraj Pochodzenia:** |
| 1.  | Energia defibrylacji/kardiowersji min.75J | TAK |  |
| 2. | Strefa wykrywania arytmii – programowana, minimum w zakresie 170-220 min. | TAK |  |
| 3. | Możliwość stosowania stymulacji po wysłaniu terapii wysokoenergetycznej (post-shock pacing)  | TAK |  |
| 4. | Możliwość programowania polarności interwencji wysokoenergetycznej) | TAK |  |
| 5. | Programy do automatycznego konfigurowania polarności interwencji oraz sensingu | TAK |  |
| 6. | Żywotność baterii min. 7 lat przy nastawach nominalnych | TAK, Podać |  |
| 7. | Wsparcie techniczne i merytoryczne przy implantacji urządzenia, szkolenie personelu w zakresie implantacji , programowania i obsługi urządzenia | TAK |  |
| **Pozycja 1B. Elektroda podskórna do kardiowersji-defibrylacji****Nazwa produktu:** **Producent:****Nr katalogowy:****Kraj Pochodzenia:** |
| 1.  | Długość w przedziale 40cm-50cm | TAK, Podać |  |
| 2. | Elektroda tripolarna  | TAK |  |
| **Pozycja 1C. Tunelizator do elektrody podskórnej****Nazwa produktu:** **Producent:****Nr katalogowy:****Kraj Pochodzenia:** |
| 1. | Średnica wewnętrzna minimum 11 F | TAK, Podać |  |
| 2. | 2 tunelizatory w zestawie | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.