## Pakiet nr 1
EZ/139/2024/SL
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Zestawy PEG, zgłębniki gastrostomijne
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Zestaw do gastrostomii endoskopowej Flocare PEG, zakładany metodą Pull, pod kontrolą endoskopu do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (min.30 dni). Zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, linię kontrastujacą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnetrzną do umocowania zgłębnika równolegle do powłok brzusznych. Taki sposób mocowania zwiększa bezpieczeństwo stosowania zestawu i zapobiega wyrwania zestawu.Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP. Rozmiary CH 10/40 CM ; CH 14/40 CM ; CH 18/40 CM | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2 |  |  | Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego Flocare Bengmark PUR, do żywienia dojelitowego zakończony samoskręcającą się spiralną pętlą mocującą zgłębnik w jelicie. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta od 6 do 8 tygodni. Materiał - nieprzezroczysty poliuretan. Wolny od DEHP. Rozmiar CH 10/145 CM | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3 |  |  | Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią z portem EnLock. 6x5 szt. 1op=30szt | 110 | op |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4 |  |  | Przejściówki Connector oral/luer do połączenia zestawu do żywienia ENFit ze strzykawką En Lock. Pakowane 6x5, 1op=30szt | 50 | op |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5 |  |  | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Przezroczysty z 3 cieniodajnymi liniami widocznymi w promieniach RTG. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Nie zawierający lateksu. | 400 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
6 |  |  | Zgłębnik Flocare PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Posiadający port żywieniowy ze złączem ENFIT. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica. Sterylny, jednorazowego użytku.Wolny od DEHP- CH 6/60CM, 8/110CM, CH 10/110 CM ;10/130CM ; CH 12/110 CM ; | 400 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
7 |  |  | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, z centymetrową podziałką na zgłębniku ułatwiający kontrolę zakładania, w rozmiarze CH 14/23 , CH 18/23, CH 20/23. | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
8 |  |  | Zestaw do pompy służący do połączenia butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity. Zestaw zawierający port medyczny ENFit. Zestaw zgodny z instrukcją obsługi pompy producenta. | 500 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
9 |  |  | Zestaw do pompy służący do połączenia worka z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity. Zestaw zawierający port medyczny ENFit. Zestaw zgodny z instrukcją obsługi pompy producenta. | 4000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
10 |  |  | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej - kompatybilny z opakowaniami typu Optri, wolny od DEHP, z oznaczeniem otwarcia OPEN HERE | 650 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
11 |  |  | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do worków, wolny od DEHP z oznaczeniem otwarcia OPEN HERE | 1300 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
12 |  |  | Strzykawka Enteralna z końcówką typu ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENFit niezgodnym ze złączem typu Luer. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. Rozmiar 60ml | 2000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 2
EZ/139/2024/SL
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Asortyment medyczny jednorazowego użytku
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Bezlateksowy worek do liczenia gazików, gąbek , opatrunków. Posiada 5 kieszeni z przegródką umieszczonych jedna nad drugą, mieszczących 10 małych gazików 10cm x 10cm lub po rozłączeniu przegródki 5 dużych gaz, opatrunków lub gąbek do laparotomii. Kieszenie przedniej części worka wykonane z przeźroczystego polietylenu, umożliwiają łatwe liczenie gazików. Tylna część worka wykonana z niebieskiego polietylenu. umożliwia wieszanie kolejnych worków jeden na drugi. Worek posiada taśmę samoprzylepną umożliwiającą zamknięcie go po użyciu po wcześniejszym zrolowaniu. Opakowanie 50 sztuk w formie pudełka pudełka do zawieszenia na stojaku, niesterylne | 90 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
2 |  |  | Okulary ochronne złożone, zapobiegające odblaskom oraz zaparowaniu soczewek. Oprawka dopasowana do czoła tak aby zapobiec zachlapaniu oczu od górnej części okularów. Soczewki przylegające szczelnie do oprawek, łatwo zapinane na oprawkę i ściągane. Okulary nadające się do stosowania na okulary korekcyjne. Zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii I. | 100 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
3 |  |  | Mata podłogowa antypoślizgowa z systemem odsysania , port umożliwiający podłączenie standardowego drenu do odsysania z prawej lub lewej strony. Część frezowana o wymiarach 60cm x 93cm połączona z portem ssącym oraz spodnia część wysoko chłonna – laminowana o wymiarach 142cm x 102cm | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
4 |  |  | Mata podłogowa bezlateksowa, wysoko absorpcyjna umożliwiająca wchłonięcie dużej ilości płynów z podłogi w trakcie zabiegów z dużą ilością płynów, o wymiarach 117cm x 183cm. Laminowana warstwa spodnia eliminuje bezpośredni kontakt płynów z podłogą. Przylega do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków lub łóżek bez ryzyka zwijania się maty lub rozdarcia. Absorbacja wody około 4,5 L. | 1500 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
5 |  |  | Mata magnetyczna na instrumenty chirurgiczne bezlateksowa, sterylna, rozmiar 25,5cm x 40,5cm (+/- 0,1cm), 24 magnesy zatopione w piance PU | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
6 |  |  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, mikrochirurgiczna, składająca się z kaniuli wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 160mm, rozmiar ch6 (średnica wew. 1,45 mm, zew. 2,00mm), z otworem kontroli siły ssania o średnicy 1,5mm, z pojedynczym załamaniem krzywizny 150° oraz rączki z tworzywa sztucznego zapewnijącej szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kodowanej kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Sterylna. | 1000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
7 |  |  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, mikrochirurgiczna, składająca się z kaniuli wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 160mm, rozmiar ch9 (średnica wew. 2,54 mm, zew. 3,00mm), z otworem kontroli siły ssania o średnicy 1,5mm, z pojedynczym załamaniem krzywizny 150° oraz rączki z tworzywa sztucznego zapewnijącej szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kodowanej kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Sterylna. | 1500 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
8 |  |  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, mikrochirurgiczna, składająca się z kaniuli wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 160mm, rozmiar ch12 (średnica wew. 3,00 mm, zew. 4,0mm), z otworem kontroli siły ssania o średnicy 1,5mm, z pojedynczym załamaniem krzywizny 150° oraz rączki z tworzywa sztucznego zapewnijącej szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kodowanej kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Sterylna. | 3000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
9 |  |  | Przyrząd jednorazowy do odsysania płynów z podłóg na salach operacyjnych. Nie przywiera do podłogi dzięki wypustkom na spodniej części talerza ssącego. Przyrząd zbiera około 800ml płynu / minutę. Zawiera dren o długości min.180 cm. Przyrząd wyposażony jest w odłączny uchwyt wielorazowy. Bezlateksowy, bezftalanowy, bez PCV, bez plastyfikatorów. Niesterylny. Opakowanie zawiera 30 sztuk przrządów oraz 1 sztukę odłączanego uchwtu wielorazowego. | 3 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
10 |  |  | Jednorazowe, elastyczne, bezlateksowe, sterylne nakładki na uchwyty lamp operacyjnych posiadające kołnierz o średnicy ok.13cm zapobiegający przypadkowemu dotknięciu lampy i wyposażony u nasady kołnierza w 4 wypustki zabezpieczające nakładkę przed zsuwaniem, długość części chwytnej ok.8cm , pakowane po dwie sztuki na płasko, kompatybilne z uchwytami lamp będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | 2000 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
11 |  |  | Jednorazowe, elastyczne, bezlateksowe, sterylne nakładki na uchwyty lamp operacyjnych posiadające kołnierz o średnicy ok.13cm zapobiegający przypadkowemu dotknięciu lampy i wyposażony u nasady kołnierza w 4 wypustki zabezpieczające nakładkę przed zsuwaniem, długość części chwytnej ok.8cm , pakowane po jednej sztuce na płasko, kompatybilne z uchwytami lamp będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | 260 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
12 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne długie np. trokary, igły biopsyjne, narzędzia laparoskopowe z zamykanym otworem wrzutowym, wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 12cm, dł. 17,5cm (+/- 0,3cm), wys. 62cm (+/- 0,5cm), z uchwytem do przenoszenia, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie, z systemem zapobiegającym przypadkowemu zamknięciu, z systemem mocowania zarówno w pionie jak i w poziomie np. na stojaku do kroplówki, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika. Pokrywa połączona z pojemnikiem za pomocą dwóch pasków. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 140 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
13 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 60l wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 65cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z metryczką (naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 3500 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
14 |  |  | Sterylne, bezpieczne, wysuwane skalpele jednorazowe z plastikową rączką. Umożliwiają całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępne z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach : 10, 11P, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25A. Posiadające rozmiar oraz nazwę lub inicjały producenta wygrawerowane na ostrzu. Rozmiar kodowany kolorystycznie – kolor suwaka odpowiada rozmiarowi ostrza. Wyprodukowane w UE. | 2500 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
15 |  |  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne połączenie z pojemnikami, komora kroplowa o długości min. 60mm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny. | 5000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
16 |  |  | Przyrząd do bezpiecznego przetaczania płynów w terapii infuzyjnej z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa o wielkości minimum 60mm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 8 μm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu. Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Niepirogenny, nie zawiera lateksu i ftalanów. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
17 |  |  | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne połączenie z pojemnikami. Komora kroplowa o długości min. 90mm w części przeźroczystej. Komora zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką. Filtr krwi o wielkości oczek 200µm. Dren o długości min. 150 cm zakończony przeźroczystym łącznikiem Luer-Lock zbezpieczonym koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym umożliwiającym wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu. Wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny. | 75000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
18 |  |  | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej niebieskiej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub 140 aktywacji. Obudowa z polikarbonu (opcja przeźroczysta oraz w kolorze czerwonym - zamawiana zależnie od potrzeb). Z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu z opakowania. Objętość wypełnienia 0,09ml, przepływ 600ml/min przy ciśnieniu 3 Psi. Bez części metalowych. Bez lateksu. Pakowany pojedynczo, sterylny. | 5000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
19 |  |  | Bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczem z czasem stosowania przez 7 dni lub 350 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przeźroczysta silikonowa samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnymi zaciskami na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm (zamawiany zależnie od potrzeb). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier | 1000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
20 |  |  | Podwójny bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami z czasem stosowania przez 7 dni lub 350 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przeźroczysta silikonowa samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnymi zaciskami na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm (zamawiany zależnie od potrzeb). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier | 1000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
21 |  |  | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kroplową min. 60mm (min. 55mm w części przeźroczystej), z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie dysku z uchwytem umożliwiającym obsługę jedną ręką, z zakresem regulacji do 300 ml/h. Dren min. 180cm z portem do dodatkowej iniekcji. Posiada dodatkowy zacisk rolkowy. Zakończenie drenu luer-lock. Bez zawartości lateksu. Pakowany pojedynczo. Jednorazowy, sterylny, sterylizowany EO. | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
22 |  |  | Potrójny bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami z czasem stosowania przez 7 dni lub 350 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przeźroczysta silikonowa samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnymi zaciskami na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm (zamawiany zależnie od potrzeb). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
23 |  |  | Golarka medyczna jednorazowego użytku z pojedynczym ostrzem ze stali nierdzewnej, chromowanym, ze zdejmowaną zatyczką zabezpieczającą. Posiada grzebień zapobiegający zapychaniu się oraz specjalny karbowany dwustronnie uchwyt zapewniający pewny chwyt. Duże wycięcie zapewnia dokładny widok golonego miejsca. Długość 65mm +/-5mm. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe z perforacją. | 10000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
24 |  |  | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub min. 300 aktywacji, pasujący do złączy luer i luer-lock, bez części metalowych, obudowa przeźroczysta. Posiadający prosty tor przepływu. Przepływ min. 300ml/min. Pozbawione lateksu, PCV. Możliwość podawania krwi, tłuszczy, chemioterapeutyków. Posiadający aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier. | 100000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
25 |  |  | Poczwórny bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami z czasem stosowania przez 7 dni lub 350 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przeźroczysta silikonowa samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnymi zaciskami na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm (zamawiany zależnie od potrzeb). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier | 100 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
26 |  |  | Chirurgiczny, marker skórny, szybkoschnący, odporny na środki dezynfekcyjne. Posiadający skalę pomiarową. Sterylny. | 1500 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
27 |  |  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne połączenie z pojemnikami, elastyczna komora kroplowa o długości min. 60mm, zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką oraz w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia. Dren o długości min. 150 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny. | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
28 |  |  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką. Komora kroplowa o długości min. 45mm w części porzeźroczystej). Kroplomierz 20 kropli. Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm. Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy. Dren długości min. 150 cm. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Wolny lateksu i ftalanów. Sterylny, jednokrotnego użytku. | 800000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
29 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 30l wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 39cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z metryczką (naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 1000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
30 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 5l wykonany z czystego PP o wysokości 20,5cm(+/-0,3cm) , podstawie 15x15cm z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika (na pokrywie) oraz bocznym uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 10000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
31 |  |  | Worek do zbiórki moczu mocowany na nogę o pojemność 350 ml i 500ml (do wyboru Zamawiającego). Posiadający dren z możliwością docięcia, łącznik stożkowy, miękką wyściółkę fizelinową od strony przylegającej do ciała, zawór antyzwrotny oraz wygodny zawór odpływowy typu Q-flow. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, niejałowy | 200 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego
.

## Pakiet nr 3
EZ/139/2024/SL
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3-Jednorazowe łyżki do videolaryngoskopu
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Jednorazowa, sterylna łyzka do videolaryngoskopu McGrath, wykonana z polimeru optycznego o grubości nie większej niż 12 mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarach 2, 3 i 4 (w zależności od potrzeb) | 2000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: -deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 4
EZ/139/2024/SL
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Akcesoria do respiratora Leoni Plus
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Jednorazowy aktywny generator do układu oddechowego pacjenta. Konstrukcja komory generatora pozwala na precyzyjny pomiar spontanicznego ciśnienia oddechowego pacjenta bezpośrednio w generatorze. Generator posiada złącze z możliwością regulacji kąta nachylenia generatora do mocowania końcówek nosowych i masek, a do komory generatora można podłączyć nebulizator. W zestawie stożkowy klin piankowy zwiększający stabilność; Opakowanie zbiorcze zawierające 20 generatorów | 4 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2 |  |  | Jednorazowe czepki z rzepem do mocowania łącznika oraz komplet pasków do mocowania końcówek nosa i maseczki. Czepki wykonane z materiału umożliwiającego przypięcie pasków z rzepami do dowolnej części czepka. Rozmiary: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego, opakowanie zbiorcze zawierających 10 sztuk czapeczek tego samego rozmiaru. | 10 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 |  |  | Końcówki donosowe silikonowe do mocowania do adaptera/łącznika, rozmiary dla noworodków od 500 g masy ciała, końcówka skierowana stroną do pacjenta owalna, wkładki noskowe, bardzo miękkie, dopasowane do ształtu ciała. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 końcówek tego samego rozmiaru. | 10 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
|  |  | Jednorazowe maseczki noworodkowe kompatybilne z generatorem Neojet, różne rozmiary: min. XS, S, M, L wykonane z silikonu, nie zawiera lateksu, posiadając anatomiczny kształt, oznaczenie rozmiaru znajduje się bezpośrednio na masce. Na opakowaniach zbiorczych i na opakowaniach jednostkowych wydrukowana jest data produkcji i data ważności, z dokładnością do miesiąca. Okres ważności: co najmniej 58 miesięcy. Opakowanie zbiorcze: 10 sztuk o określonej wielkości do wyboru przez Zamawiającego. | 20 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
|  |  | Jednorazowe maski dla noworodków kompatybilne z generatorem Neojet w rozmiarze XL, wykonane z silikonu, nie zawierają lateksu, posiadają anatomiczny kształt, oznaczenie rozmiaru znajduje się bezpośrednio na masce. Na opakowaniach zbiorczych i na opakowaniach jednostkowych wydrukowana jest data produkcji i data ważności, z dokładnością do miesiąca. Okres ważności: co najmniej 58 miesięcy. Opakowanie zbiorcze: 5 sztuk o określonej wielkości. | 20 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4 |  |  | Układ oddechowy - podwójny system węży jednorazowego użytku do respiratora Leoni Plus. Jednorazowy układ oddechowy dla pacjenta neonatologicznego. Ogrzewanie gałęzi wdechowej i wydechowej za pośrednictwem grzałek wtopionych w ich ścianę. Długość gałęzi wdechowej: 135 cm. W zestawie do każdego obwodu przedłużka 30 cm do inkubatora oraz komora na wodę. Możliwość stosowania przy objętości oddechowej <= 50 ml. Opakowanie 10szt. | 3 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5 |  |  | Podwójny system węży jednorazowego użytku do respiratora Leoni Plus z adapterem HFO i filtrem antybakteryjnym. jednorazowy układ oddechowy o długości 1,6 m łącznie z przedłużeniem inkubatora 30 cm, ogrzewany w gałęzi wdechowej i wydechowej za pomocą spiralnych grzałek wtopionych w ścianki układu, w zestawie z komorą nawilżacza, zestawem HFO i zaworem jednokierunkowych gałęzi wdechowej, umożliwiający wentylację z objętością poniżej 50ml, opakowanie 10szt. | 15 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
6 |  |  | Jednorazowy zestaw adapterów Neojet do respiratora Leoni, składający się z rurki wdechowej i rurki do pomiaru ciśnienia. Długość przewodu ciśnieniowego 160 cm. Rurka wdechowa z przyłączami 15M i 10F. Zatyczka przewodu ciśnieniowego zawarta w dostawie. Bez lateksu. Data produkcji i data ważności wydrukowana na opakowaniach jednostkowych, opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk | 16 | op |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 5
EZ/139/2024/SL
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 5 - Wkłady workowe, proszek żelujący
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Wkład workowy jednorazowego użytku na wydzielinę z proszkiem żelującym, poj. 1000ml, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z portem do pobierania próbek, z obrotowym łącznikiem kątowym schodkowym, pakowany w formie całkowicie sprasowane.j | 1200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2 |  |  | Wkład workowy jednorazowego użytku na wydzielinę z proszkiem żelującym, poj. 2000ml, z trwale dołączoną okrągłą pokrywą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z portem do pobierania próbek, z obrotowym łącznikiem kątowym schodkowym, pakowany w formie całkowicie sprasowanej. | 528 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 |  |  | Wkład workowy jednorazowego użytku na wydzielinę z proszkiem żelującym, poj. 3000ml, z trwale dołączoną okrągłą pokrywą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z portem do pobierania próbek, z obrotowym łącznikiem kątowym schodkowym, pakowany w formie całkowicie sprasowanej. op = 20szt | 10000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4 |  |  | Proszek żelujący w saszetkach 25g do wkładu workowego, | 20000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet nr 6
EZ/139/2024/SL
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 6- Opaski do rurek, zamknięty system do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, rurki dooskrzelowe, jednorazowe elektrody do defibrylacji
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Jednoczęściowa opaska do mocowania rurki intubacyjnej wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, długość 72cm z rozcięciem w części dystalnej oraz otworem umożliwiającym przełożenie rurki intubacyjnej. W zestawie rzep samoprzylepny do umocowania wokół rurki. Pakowane pojedynczo. | 1000 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2 |  |  | Zamknięty system do odsysania na 72h do rurek intubacyjnych wyposażony w zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem, zamykany port do podawania leków z końcówką Luer, przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów, cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, posiadający czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania. Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”. Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°. Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm. Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym. W zestawie również łącznik karbowany typu „martwa przestrzeń”. Dostępne rozmiary: 10F/60cm, 12F/60cm, 14F/60cm, 16F/60cm. | 400 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3 |  |  | Zamknięty system do odsysania na 72h do rurek tracheostomijnych wyposażony w zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem, zamykany port do podawania leków z końcówką Luer, przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów, cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, posiadający czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania. Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”. Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°. Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm. Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym. W zestawie również łącznik karbowany typu „martwa przestrzeń”. Dostępne rozmiary: 10F/30cm, 12F/30cm, 14F/30cm, 16F/30cm. | 400 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4 |  |  | Rurka dooskrzelowa, lewostronna lub prawostronna (do wyboru przez Zamawiajacego), znacznik RTG na całej linii, podwójny znacznik głębokości - jeden na zakończeniu rurki, drugi na mankietem Bronchial. Skalowana co 2cm. W zestawie 2 cewniki do kontrolowanego odsysania o długości 60cm (skalowane co 1cm), obrotowy łącznik Y z zaciskiem, prowadnica wykonana z aluminium pokrytym PCV. Pozbawiona silikonu i poliuretanu, wykonana z PCV. Rozmiar 28-41. Opakowanie jednostkowe papier folia z nadrukowaną instrukcją użycia w j. polskim. | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5 |  |  | Jednorazowe elektrody do defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem LIFEPAK 12/15/20 dla dorosłych. Powierzchnia aktywna (każda elektroda): 83 cm2, rozmiar 105mm x 155mm - komplet 2 szt. Długość kabla min. 1,2 m. | 500 | kpl |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
6 |  |  | Jednorazowe elektrody do defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem LIFEPAK 12/15/20 dla dzieci. Powierzchnia aktywna (każda elektroda): 25 cm2, rozmiar 105mm x 110mm - komplet 2 szt. Długość kabla min. 1,2 m. | 30 | kpl |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
|  |  | Worek samorozprężalny wielorazowego użytku z silikonu dla dorosłych, objętość oddechowa 1650ml, w zestawie z Rezerwuarem tlenu 2000ml, drenem tlenowym 2,1m, maska twarzowa rozm. 5, zawór ciśnieniowy 60cmH2O. Pakowany pojedynczo w walizkę. | 20 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.