EZ/181/2024/MK

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Komora laminarna

Producent …………………………………………………………………………………..

Model urządzenia / Numer katalogowy  ………………………………………………………..

Kraj pochodzenia …………………………………………

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/punktowany | Parametr oferowany (PODAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2023r. | TAK |  |
| 2 | Wolnostojąca komora laminarna gwarantująca ochronę preparatu | TAK |  |
| 3 | Przepływ powietrza - pionowy, laminarny, prędkość robocza 0,45m/s+/-20% | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Alarm optyczny i akustyczny zbyt niskiej prędkości przepływu oraz konieczności wymiany filtra HEPA. | TAK |  |
| 5 | Możliwość uregulowania prędkości przepływu do prawidłowej wartości przez użytkownika lub mikroprocesorowo regulowany przepływ powietrza, zapewniający jednakowy przepływ - 0,45 m/s bez względu na stopień zanieczyszczenia filtra bez możliwości regulowania prędkości przepływu przez użytkownika w komorze | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Klasa czystości powietrza - klasa A wg EU GMP | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Ilość filtrów - dwa, w tym filtr wstępny i filtr głowny – filtr absolutny | TAK |  |
| 8 | Filtr HEPA – klasy H 14 z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania. Zgodnie z EN 1822 | TAK |  |
| 9 | Oświetlenie przestrzeni roboczej – min. 800 Lux | TAK PODAĆ |  |
| 10 | Poziom natężenia dźwięku - <60 dbA | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Zasilanie - 230 V, 50 Hz | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Wymiary zewnętrzne +/- 50 mm : --szerokość 1340 mm - wysokość 2100 mm - głębokość 670 mm | TAK PODAĆ |  |
| 13 | Wymiary przestrzeni roboczej +/- 50 mm: - szerokość 1250 - wysokość 700 mm - głębokość 625 mm | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Ściany boczne i ściana tylna: przezroczysty poliwęglan | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyprowadzenia kabli zasilających i komputerowych przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany komory | TAK |  |
| 16 | Pręt ze stali nierdzewnej do zawieszania worków | TAK |  |
| 17 | Elektroniczny panel kontrolno – sterowniczny ze wskaźnikiem stanu filtra HEPA | TAK |  |
| 18 | Gniazdo elektryczne na obudowie komory aktywowane z panela sterowniczego | TAK |  |
| 19 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 20 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową | TAK 24 miesiące gwarancji |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 23 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.