## Pakiet 1
EZ/200/2024/MW | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - Prowadniki i mikrocewniki dedykowane do zabiegów CTO
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1a |  |  | Prowadniki dedykowane do zabiegów CTO: • Profil przejścia 0,014” • Dostępne końcówki taperowane o średnicy: 0,011”; 0,012” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Prowadniki o zwiększonej odporności przeciw utknięciu i złamaniu w zmianie • Rdzeń zbudowany z jednego kawałka drutu • Dystalna cześć rdzenia wzmocniona oplotem z 6 drutów – technologia ACT ONE • Oplot zewnętrzny składający się z 8 splotów drutów, każdy ze splotów zbudowany jest z 7 drutów • Prowadniki z dystalną częścią uplecioną z 63 drutów • Dostępne sztywności końcówki: 2 g, 4 g, 6 g • Dostępna końcówka cieniująca: 15 cm • Kształt końcówki pre-shape • Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm • Dostępne długości: 190 cm; 300 cm • Prowadniki dedykowane do złożonych i przewlekłych okluzji | 45 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1b |  |  | Mikrocewnik dwuświatłowy • Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2.5/3.3 F oraz tip o średnicy 1,5F • Dwa kanały wewnętrzny (RX i OTW) o owalnym kształcie • Odległość pomiędzy portem OTW a końcówką – 6,5 mm • Widoczne w skopii wyjście portu OTW • Podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej • Dostępny w długości użytkowej 145 cm • Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” • Średnica wewnętrzna szaftu 0,017” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm • Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę • Radioceniująca końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi | 10 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1c |  |  | Mikrocewnik jednoświatłowy: • Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F • Mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym • Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm • Średnica wewnętrzna końcówki 0,015” • Średnica wewnętrzna szaftu 0,018” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Maksymalne ciśnienie 300 psi • Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu • Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | 10 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1d |  |  | Mikorcewnik jednoświatłowy: • Mikrocewnik zbrojony oplotem z 14 drutów • Tip jest widoczny w skopi dzięki wolframowi (żywica wolframowa) • Posiada w części proksymalnej pomiędzy szaftem a hubem spiralną ochronę przeciw zaginaniu się cewnika • Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm • Maksymalne ciśnienie 300 psi • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (0,36mm) • Średnica zewnętrzna szaftu w odcinku dystalnym 0,71mm (2,1F) • Średnica zewnętrzna szaftu w odcinku proksymalnym 0,95mm (2,9F) • Średnica wewnętrzna szaftu 0,48mm (0,019”) • Tip – taperowany, miękki, atraumatyczny • Średnica wewnętrzna tipu 0,38mm (0,015”) • Profil wejścia = średnica zewnętrzna tipu 0,44mm (1,3F) • Posiada pokrycie hydrofilne na dystalnych 70cm dla długości 135 cm i 85 cm dla długości 150 cm | 10 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
1e |  |  | Mikrocewnik jednoświatłowy • Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F • Kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022” • Oplot wykonany z 18 drutów stalowych • Dostępny w długości 135 cm i 150 cm • Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm) • Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę • Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego | 10 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [5 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 2
EZ/........../2024/MW | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 2 - Prowadnik di trudnych zmian+Cewnik balonowy dedykowane do zabiegów CTO
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
2a |  |  | Prowadnik do trudnych zmian CTO: Lidery wieńcowe 0.014”, 190 i 300 cm, średnia siła podparcia (MS), pokrycie hydrofilne 14g taperowany do 0,008”, końcówka robocza (spirala) 15cm, końcówka cieniująca 3,5cm | 5 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2b |  |  | Cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” - długość robocza 135cm - długość balonu 10mm - szerokość balonu 2,5mm - wysokość balonu 0,3mm - dwa porty do perforacji śródbłonka umieszczone po przeciwnych stronach balonu oznaczone markerami - średnica szaftu dystalnego 2,9 F - średnica szaftu proksymalnego 3,7F | 5 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [5 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 3
EZ/200/2024/MW | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 3 -Mikrocewnik jednoswiatłowy+Mikrocewnik OTW+Cewnik do zabiegów CTO
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
3a |  |  | Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu, wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem, wewnętrzne uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej. Dostępne długości: 135cm i 150cm. Kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi. Pokrycie hydrofilne 60 cm. Dostępne cztery wersje: Standardowa (flex), Spiralna – z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej części cewnika, Do Twardych Zmian: z gwintowaną, metalową końcówka oraz spiralą, Niskoprofilowy – z przejściem do budowy 4 warstwowej w dystalnej części. Dostępne średnice: Końcówka taperowana, szaft 2,6F dystalnie dla wersji Std, 2,9F dystalnie dla Spiralnej i Do Twardych Zmian, 2,2F dla Niskoprofilowej. | 5 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3b |  |  | Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego z balonem do trapingu: Długość robocza 150 cm, długość części wspierającej 13cm, długość rynny wprowadzającej 3 cm plus zintegrowany balon blokujący prowadnik przy zamianie mikrocewników znajdujący się 18 cm od końca dystalnego. Balon blokujący semicompliant o średnicy 3 mm i długości 11 mm ze złotym znacznikiem. NP: 12 atm, RBP: 14 atm. Średnice: 6F, 7F, 8F. Średnice wewnętrzne: 0,056" dla 6F; 0,062 dla 7F; 0,071 dla 8F. Znaczniki cieniujące 2 mm od dystalnej części cewnika i 4mm dystalnie od wlotu Rx, znaczniki pozycjonujące 95 pojedynczy i 105 cm podwójny od dystalnego końca cewnika. Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, pokrycie hydrofilne. Odcinek przejściowy do Rx - bez elementów metalowych typu half-pipe. | 5 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3c |  |  | Mikrocewnik OTW z zagiętą końcówką: Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Plecione, wielopłaszczowe zbrojenie, długości dostępne: 130cm i 150cm dla prostych, lub spiralne dla zagiętych wersji. Dostępne końcówki: prosta (straight), zagięta (angled: kąty: 45°, 90°, 120°, 90° przedłużona), miękka (Ext). Pierścień radiocieniujący platynowo-irydowy na dystalnej końcówce- 0,89mm dla prostej końcówki, lub spiralnie nawinięty drut platynowo-wolframowy dla końcówek zagiętych. Dystalna część z pokryciem hydrofilnym (40cm proste lub 80cm zagięte). Średnica dystalna cewnika – 0,024”; średnica wewnętrzna – min. 0,018” | 6 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [5 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## Pakiet 4
EZ/200/2024/MW | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .......... do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 4 -Cewnik dwuświatłowy+mikrocewnik dwuświatłowy - dedykowant do zbiegów CTO
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
4a |  |  | Mikrocewnik 2-kanałowy (światowy) w systemi Rx i OTW • Mikrocewnik 2 - światłowy w systemie OTW i Rx dla prowadników 0.014”, • zbrojony szaft, długość użytkowa cewnika 135 cm., • kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, • długość końcówki dystalnej 6 mm., • długość sekcji Rx 18 cm. • długość powłoki hydrofilnej 15 cm. dla ograniczenia tarcia w cewniku prowadzącym • kanały wewnętrzne pokryte powłoką silikonową dla zmniejszenia tarcia prowadnika • dwa dystalne otwory wyjściowe - dystans pomiędzy końcówką Rx a portem OTW 6.5 mm, • powłoka hydrofilna cewnika, • elastyczna, atraumatyczna, taperowana końcówka widoczna w skopi z markerem dla kanału OTW, • zintegrowany torquer na korpusie cewnika umożliwiający blokowanie, • markery wyjściowe cewnika prowadzącego na długości 95 i 105 cm., • profil wejścia 1,5F (0,50 mm.), • średnica wewnętrzna końcówki 1,2 F (0,40 mm.) • średnica wewnętrzna shaftu 1,4 F (0,48 mm.) • średnica zewnętrzna shaftu dystalnego 2,6 F (0,86 mm.) • szaft odcinka dwóch kanałów 3,3 F (1,1 mm.) x 2,3 F0,75 mm.) | 10 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4b |  |  | MIkrocewnik dwuświatłowy w pełni w systemi OTW – obydwa kanały • Mikrocewnik 2 - światłowy w systemie OTW (idący przez całą długość cewnika), • zbrojony, • system o długości użytkowej 140 cm, (stylet długości 135 cm.) • kompatybilny z cewnikiem 5F i prowadnikami 0,014” • umożliwiający wymianę prowadników w obu światłach bez konieczności wycofywania mikrocewnika; • długość końcówki dystalnej 6 mm., | 5 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu:
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.