## Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Cewniki OTW i prowadniki do artrektomii wraz z użyczeniem konsoli (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 2 tryby pracy z rozkładanymi ostrzami 2.4mm i 3,4mm. Średnica zew 7Fr, długość 120cm. | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2 |  |  | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 2 tryby pracy z rozkładanymi ostrzami 2.1mm i 3,0mm. Średnica zew 7Fr, długość 135cm. | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
3 |  |  | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 1 tryb pracy bez rozkładanych ostrzy 1,85mm. Średnica zew 7Fr, długość 145cm. | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
4 |  |  | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 1 tryb pracy bez rozkładanych ostrzy 1,6mm. Średnica zew 7Fr, długość 145cm. | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
5 |  |  | Prowadnik wysokospecjalistyczny 0.014” i 0.018”. Długości: 130, 190 i 300 cm Końcówka prowadnika: prosta - kształtowalna bądź zagięta ‘’J”. Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”. Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania umowy konsoli do artrektomii i winien jest podać: nazwa: ............................... model: .............................. rok produkcji: .................. Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi …........................ PLN brutto

## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Stent do tętnic szyjnych (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | •stent nitinolowy o strukturze plecionej •dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji •bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm2 •minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm •zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm •stent w systemie RX , długość segmentu RX 25 cm •wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr | 80 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3-STENTGRAFTY AORTALNE I OBWODOWE TECHNIKA CERAB, przedłużki biodrowe stentgraftów do leczenia tetniaków w obrębie tt. Wspólnych biodrowych (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: "Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7mm); dł. 27, 37, 57mm (dla śr. 8, 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F (dla średnic 5-8mm) i 7F (dl średnic 9-10mm). RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. | 90 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
2. |  |  | Stentgraft Aortalny: Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; śr. 12, 14, 16 mm; długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm (dla śr. 12 i 14 mm) oraz 19, 29, 38, 48, 58mm (dla śr. 16 mm); dł. shaftu 75 i 120 cm.; kompatybilny z koszulką 9F (śr. 12 mm) i 11F (śr. 14, 16 mm.) | 25 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
3. |  |  | Stentgraft Aortalny Duże Średnice: Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE; śr. 18, 20, 22 ,24 mm.; długości: 29, 38, 48 mm (śr. 18 mm), 37, 48 mm (śr. 20, 22, 24 mm.); kompatybilny z koszulką 14F; dł. shaftu 120 cm | 30 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
4. |  |  | Stent samorozprężalny 0,035" używany do leczenia zwężeń i rozwarstwień w obrębie układu naczyniowego, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 6F, wykonany z nitinolu, wycinany laserowo z rury nitinolowej. Poziome łączniki i konstrukcja otwartokomórkowa typu Z zapewniają konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności bez ulegania skróceniu po uwolnieniu. 8 złotych znaczników (po 4 na obu końcach stentu) zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu. Jednostopniowy system dostarczania Flexor o długości 80 lub 125cm, z markerem w części dystalnej i z zakończeniem typu coil zapewnia odporność na zginanie. Dostępne rozmiary: średnice w zakresie 5-10mm; długości: 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm. | 100 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
5. |  |  | Długi stent samorozprężalny 0,035" używany do leczenia zwężeń i rozwarstwień w obrębie układu naczyniowego, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 6F, wykonany z nitinolu, wycinany laserowo z rury nitinolowej. Poziome łączniki i konstrukcja otwartokomórkowa typu Z zapewniają konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności bez ulegania skróceniu po uwolnieniu. 8 złotych znaczników (po 4 na obu końcach stentu) zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu. Jednostopniowy system dostarczania Flexor o długości 80 lub 125cm z markerem w części dystalnej i z zakończeniem typu coil zapewnia odporność na zginanie. Dostępne rozmiary: średnice w zakresie 5-10mm; długości: 120, 140, 170, 200 mm. Dodatkowo dostępne stenty o dużej średnicy 12-14 mm w długościach: 40, 60, 80 mm. | 150 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
6. |  |  | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie podwójnego stentu kobaltowo-chromowego (L605), podwójnie powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 120 cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie, śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; dł. stentgraftu: 28, 38, 58 mm (dla śr. 5 i 6 mm) dł. 27, 37, 57 mm (dla śr. 7, 8, 9, 10 mm); kompatybilny z koszulka 7F i 8F. RBP 12-13 bar; NBP 8-11 bar. | 5 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
7. |  |  | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: Prowadniki o najwyższej sztywności z giętką, elastyczną końcówka o długości 4 cm lub 7 cm zawierające wewnętrzny złoty coil poprawiający widoczność w promieniach rtg. Średnica prowadnika 0,035", długość: 90, 145, 180, 260 lub 300cm. Końcówka prowadnika prosta, w kształcie "J" o promieniu 3 lu 7.5mm lub podwójnie zagięta o krzywiźnie 75/15mm lub 55/15mm. Prowadniki o najwyższej sztywności rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstrasztywnego lub ultrasztywnego, w części dystalnej taperowany szatf ze stalowym oplotem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka, prosta końcówka o długości 3 cm lub 7cm; końcówka prowadnika w kształcie "J" o promieniu 3 mm w dł. 145 cm, 180 cm lub 260cm Dostępne prowadniki z temperowanym rdzeniem typu heavy duty na dystalnym 4,5cm odcinku i elastyczną, zagiętą końcówką typu J o długości 1,5cm i promieniu 1,5mm. Śrendnica prowadnika 0.035" długość: 145, 180, 260cm. | 150 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
8. |  |  | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Cewnik balonowy przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 9 lub 10F, kompatybilny odpowiednio z koszulką 12F lub 14F i prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm. Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm (maksymalna pojemność: 30, 60ml) | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: -deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Stentgrafty aortalne (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Stentgraft stalowy do aorty brzusznej z systemem koszulowym Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (3cześciowy) posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie Z stentu stalowego / nitinolu (do wyboru przez operatora) dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft składający się z części głównej (body) oraz nogawek kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę stentgraftu i ipsilateralna, przedłużająca dłuższą nogawkę; posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka. Dostarczony w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18– 22F dla stentgraftu stalowego lub 16-17F dla stentgraftu nitinolowego (body) i 14-16F dla stentgraftu stalowego lub 12-14F dla stentgraftu nitinolowego (nogawki). Introducer wyposażony w cięgna pozwalający na bezpiecznie i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatatator i koszulkę naczyniowa będącą integralną częścią zestawu. Zakresy średnic: body 22 – 36 mm dla obu typów stentgrfatów; nogawki 9 - 24 mm przy długościach roboczych: 39-122mm (stentgraft stalowy) i 42-125mm (stentgraft nitinolowy). Wraz z: 2 prowadniki sztywne, 1 balon Coda, | 90 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2. |  |  | Stentgraft aortalny do rozwarstwień i do aorty piersiowej jednoczęciowy: Stentgraft aorty piersiowej jednoczęściowy posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych . Stent zbudowany na bazie nitynolowego Z- stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej, Część proksymalna bez kolców. Dostępne wymiary: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy i długościach do 218mm. Możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowego stentu stalowego bez pokrycia. Dodatkowo dostępny stentgraft piersiowy nitinolowy częć proksymalna z kolcami o średnicy od 24 do 46mm i długości do 233mm. Wraz z: 1 prowadnik sztywny, 1 balon Coda, | 30 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3. |  |  | Stentgraft rozwidlony biodrowy (illiac Branch): Stentgraft do zaopatrzenia tętniaka tętnicy biodrowej wspólnej przy operacji tętniaka aorty brzusznej: -zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe, -część główna, rozwidlona o średnicach: 12 [mm] (proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie) długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 [mm] długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej zewnętrznej: 41, 58 [mm] -dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające; dostarczany z dodatkową jedną nogą kompatybilną do połączenia elementów głównych stentgraftów stalowych oraz nitynolowych; stentem krytym 1szt, balonem Coda 1szt, prowadnikiem sztywnym 1szt | 10 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4. |  |  | Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych: Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych: Zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu nadającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dłużej wytrzymałości radialnej. Posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Średnice proksymalne stentgraftu: 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm średnica dystalna stentgraftu: 13 mm; Długość stentgraftu :39, 56, 74, 90, 107, 122 mm dla średnic 9, 11mm oraz 39, 56, 74, 90 dla średnic 16, 20, 24 mm. Stentgraft dostarczony jest w formie systemu wprowadzającego o średnicy 14-16 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu Dostępny stentgraft nitinolowy o średnicach proksymalnych: 9, 11, 13, 16, 20, 24mm i długości całkowitej w przedziale 70-153mm załadowany na system wprowadzający 12-14F | 10 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5. |  |  | Przedłużki i konwertery: kompatybilne z elementami głównymi stentgrfatów stalowych oraz nitinolowych do aorty brzusznej w średnicy 22-36mm lub piersiowej o śr. 22 do 42mm oraz nitinolowy konwerter redukujący średnicę 24-36mm do 12 mm załądowany na zestaw wprowadzający 16-17F | 3 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 5 - Stentgrafty do naczyń obwodowych (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE; • bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane • średnica 5-8 mm, • długość 2,5 cm • kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, • możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, • powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, • średnica zestawu wprowadzającego 6-8F, • elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych. | 4 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE; • bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane • średnica 5-13 mm, • długość 5 cm • kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, • możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, • powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, • średnica zestawu wprowadzającego 6-10F, • elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych. | 8 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3. |  |  | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE • bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane • średnica 5-13 mm • długość 7,5 cm lub 10 cm • kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, • możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo • powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, • średnica zestawu wprowadzającego 6-10F • elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych | 14 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4. |  |  | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE • bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane • średnica 5-10 mm • długość 15 cm • kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035” • możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo • powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową • średnica zestawu wprowadzającego 6-8F • elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych | 15 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5. |  |  | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE • bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane • średnica 5-8 mm • długość 25 cm • kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035” • możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową • średnica zestawu wprowadzającego 6-8F, • elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowy | 4 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
6. |  |  | Stentgraft obwodowy montowany na balonie • Stentgraft wykonany z niezależnych, stalowych pierścieni pokrytych materiałem PTFE • Powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową • Stentgraft umieszczony na cewniku balonowym • Długość zestawu wprowadzającego: 135 cm • Średnica nominalna (mm)-średnica maksymalna (mm): 5-8, 6-8, 7-11, 8-11, 8-16, 9-13, 10-13, 11-16 • Długość: 15 - 79mm • Średnica zestawu wprowadzającego: 7 lub 8Fr | 15 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 6- Stentgraft aortalny, brzuszny wraz z użyczeniem narzędzia do wymiarowania z oprogramowaniem (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Stentgraft aortalny, brzuszny z polimerową technologią uszczelniania (polimerem twardniejącym podczas procedury) - wprowadzanie za pomocą niskoprofilowego cewnika od 11F do 15F - możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 16 do 30 mm - kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni - średnica tętnic biodrowych od 8 do 25 mm | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2 |  |  | Stentgraft aortalny osadzany na bifurkacji aorty - długość szyi tętniaka ≥ 15 mm - możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 18 do 32 mm - kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni - średnica tętnic biodrowych od 10 do 23 mm | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy narzędzia do wymiarowania wraz dedykowanym oprogramowaniem oraz urządzenia do przechowywania wg oferowanej technologii .
Wykonawca winien będzie podać: - szczegółowy opis: ........................... -nazwa: .................. -model: ....................... - rok produkcji: .......................... Całkowita wartość Przedmiotu użyczenia wynosi: …………...... PLN brutto

## Pakiet nr 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 7 - Stenty, prowadniki i cewniki, stent do tetnicy udowej, stent pokrywany lekiem (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Stent dostosowany do naczyń szyjnych Stent samorozprężalny wykonany za stopu stali z kobaltem. System dostawczy akceptujacy prowadnik 0,014", monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Srednica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o geometrii zamknietych cel. Stent o duzej elastyczności , miekkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej sie średnicy- tętnica szyjna wspólna-tetnica szyjna wewnętrzna. Stent możliwościa ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji. Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3. |  |  | Cewnik balonowy uniwersalny • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • Średnice balonu: 3 – 12 mm • Długości balonu: 20 – 200 mm • Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm • Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm) • Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM • Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm • Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność • Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | 400 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4. |  |  | Cewnik balonowy do tętnic podudzia i do tętnicy szyjnej • Długość cewnika balonowego: • Długości balonu: 10-220 mm • Średnice balonu: 2-10 mm • Kompatybilny z prowadnikiem 0.018” • RBP: 14 atm • Dostępna wersja OTW i RX • Crossing profile: 0.020” • Pokrycie hydrofilne | 350 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5. |  |  | Cewnik balonowy tnący • Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) • Średnice balonu od 2 mm do 8 mm • Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm • Liczba aterotomów: 3 lub 4 • Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm • Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy • RBP 10 i 12 atm | 15 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
6. |  |  | Stent do tętnicy udowej powierzchownej • Stent samorozprężalny nitynolowy • Średnice: 5-8 mm • Długości: 20 – 150 mm • Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm • Maksymalny crossing profile 0,083” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów • Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami • Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji | 140 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
7. |  |  | Stent samorozprężalny pokrywany lekiem - stent samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany paclitaxelem - dawka leku 0,167 mikrograma/mm2 - kompatybilny z koszulką 6F - długości stentu 40, 60, 80, 100, 120 mm - dostępne średnice 6 i 7 mm - triaxialny system uwalniania stentu - długości systemów dostawczych 75 i 130 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 8 - Stenty samorozprężalne, cewniki balonowe (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK); Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni stratów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia •Materiał konstrukcyjny: nitinol •Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. •Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. •Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire •Grubość strutów: 140 µm •Szerokość strutów: 85 µm •Skracalność poniżej 2% •Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu •Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic •System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką •Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność •12 „koron” w jednym segmencie •Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie •Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” | 140 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Stenty rozprężane na balonie, chromowo - kobaltowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” do leczenia tętnic bidorowych •Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni strutów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia •Materiał konstrukcyjny: stop chromu i kobaltu – stent cienkościenny •Długości 18, 28, 38, 58, 78 mm. •Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. •Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 170 cm. (możliwość uzyskania dostępu promieniowego) – Over The Wire •2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu •Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic •Shaft 5.1 – 5.4 F, pokryty hydrofobowo, dual - lumen •Ciśnienie nominalne 10 atm •RBP 14 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 12 atm (dla średnic 9 – 10 mm.) •Grubość strutów stentu 110 µm dla średnic 5 – 7 mm. oraz 140 µm dla średnic 8 – 10 mm., •Siła radialna: 0.128 N/mm2 •Możliwość doprężenia stentu o średnicy 5 mm. do średnicy 7.5 mm., •Konstrukcja podwójnej spirali pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu – zapobiega efektowi „rybiej łuski” - przy wysokiej elastyczności – siłą zgięcia 57.4 Nmm2 •Skracalność pomijalna | 130 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3. |  |  | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (ILLIAC, SFA ) • Semi compliant • Balon wykonany z polimeru półkrystalicznego • Długości: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250 mm. • Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 11,12 mm. • 3 długości systemów dostarczania 90 cm, 130 oraz 170 cm – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.), 6F (8 – 10 mm.), 7F 12 mm • Shaft 5,1 -5,4 F, dual - lumen, hydrofobowy; • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas inflacji • Ciśnienie nominalne 8-9 atm. w zależności od rozmiaru • RBP 10 – 21 atm.- w zależności od rozmiaru •Złożenie trójzakładkowe (3.0-4.0 mm) oraz pięciozakładkowe (5.0mm-12mm); przedział podatności1.6-6.4% | 250 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4. |  |  | Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK): • Semi compliant (4 – 8%) • Długości: 40, 80, 120 mm. • Średnice: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Lek: Paclitaxel • Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate) • Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu • Dawka leku: 3 µg/mm² • Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 4F (śr. 3 – 4 mm.,) i 5F (śr. 5 – 7 mm.,) • Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu • Ciśnienie nominalne: 6 atm • RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy • Wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera • Późna utrata światła naczynia (LLL) w 6 – cio miesięcznej obserwacji 0,51 mm., a brak konieczności ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie 84,6% przy 12 miesięcznej obserwacji, oraz poprawa drożności w klasyfikacji Rutherforda u 72% badanych – badanie randomizowane BIOLUX P – I, opublikowane w Journal of Endovascular Therapy. • Brak konieczności ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie 84,3% przy 6 - cio miesięcznej obserwacji, oraz poprawa drożności w klasyfikacji Rutherforda u 59% badanych – badanie randomizowane BIOLUX P – II. | 30 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5. |  |  | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) • Semi compliant (4 – 8%) • Długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm. • Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (5F: 6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.) • Shaft 3.8F – 3.9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy • Sposób pokrycia i pięciozakładkowy sposób zwinięcia balonu ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas inflacji • Ciśnienie nominalne: 6 atm • RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy | 220 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 9- Stenty i cewniki balonowe (komis)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa. Rozmiary: średnica 4, 5,6 i 7mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 róznych długości, w tym stentu krótkie o dł 20mm i długie o długosci 180 i 200 mm) Długość kateteru 80 i 120cm. Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018. -wysoka odporność na: a).zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia) b).skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia) -technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy. -możliwość modelowania stentu po jego implantacji -wysoka siła radialna Wymaga predylatacji. Wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE * | TAK/NIE*
2. |  |  | Stent samorozprężalny do t. poniżej kolana - stent nitynolowy z termiczną pamięcia kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035" - możliwośc zastosowania introducera 6F - długość układu wprowadzajacego 80-90cm i 120-135cm - dostępne średnice od 5 do 10mm , - dostępne długości od 20 do 100mm, dostepne również długości 120 i 150mm dla średnic 5, 6, 7, 8mm - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | 15 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3. |  |  | System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm (dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=190 cm dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) | 300 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
4. |  |  | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F - długości 20,30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm, dostepne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
5. |  |  | Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji długość systemu 135cm dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm; długości 15-40 mm, ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | 100 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
6. |  |  | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji - dlugosc systemu dostawczego 145 cm - dostepne srednice od 1,5mm do 6mm; długości od 6 do 25mm rbp 18 atm; NP 12 atm (śr. 1,50–5,00 mm) i 14 atm (śr. 5,50–6,00 mm), kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | 80 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
7. |  |  | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - otwartokomórkowy - kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F - średnice: od 5 do 10 mm dla długości 20, 30 i 40 mm - dla długości 30 i 40 mm dostępne także stenty taperowane 6-8 i 7-10 | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
8. |  |  | Cewnik balonowy typu Rx długość systemu 145cm dostępne średnice od 1,2 do 5,0mm; w tym skok pomięcy 2,0 a 4,00mm co 0,25 mm; długości 6-30 mm, ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | 300 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE*
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 10 - Stentgraft niskoprofilowy do implantacji przezskórnej (KOMIS)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Niskoprofilowy stentgraft do zaopatrzenia aorty brzusznej o krętej, wąskiej anatomii o pokryciu dacronowym. Posiadający wewnętrzny szkielet nitynolowy o budowie segmentowej wyciętej laserowo. Nisko profilowy system wprowadzający dla Main Body 14F OD ( tylko 16F OD dla Main Body o średnicy 34mm), od strony ipsilateralnej wyposażony w koszulkę hydrofilną, zbrojoną o grubości ściany 0,5F. System umożliwiający zaopatrzenie tętniaka szyi proksymalnej o minimalnej długości 10mm. Zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm. Markery pozwalające na dokładne pozycjonowanie stentgraftu. W górnej części body umieszczone haki 8 lub 10 sztuk do mocowania nad poziomem nerek. W górnej części nadnerkowej bez pokrycia materiałem. Po obu stronach "in-situ-sizing" tzn możliwość regulacji długości odnóg podczas zabiegu | 80 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
2. |  |  | Odnogi stentgraftu pasujące do Main Body - ipsilateralna i kontralateralna. Zakres leczenia od 7 do 22 mm. Rozmiary od 10 do 24 mm, długości 82, 101, 120 i 138 mm. System wprowadzający 12-13F (13F dla rozmiaru 24 mm) | 160 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 11- Cewniki angiograficzne, prowadniki, koszulki, cewniki, stenty samorozprężalne, filtry p/zatorowe (DOSTAWA SUKCESYWNA)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych do wybiórczego kontrastowania naczyń : - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic - typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk - cewnik zbudowany z poliuretanu - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika - cewnik zbrojony oplotem stalowym - dobra sterowalność 1:1 - średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s - średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s - długość od 65cm do 125cm - akceptujące prowadnik .035”; .038” - wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi | 300 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
2. |  |  | Cewniki angiograficzne selektywne do badań naczyniowych do wybiórczego kontrastowania naczyń : - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic - typy ukształtowania końcówki: Multipurpose, Simmons, Cobra, Headhunter 1, Berenstein - cewnik zbudowany z nylonu - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika - cewnik zbrojony oplotem stalowym - pokrycie hydrofilne - dobra sterowalność 1:1 - średnica zewnętrzna 4F, przy średnicy wewnętrznej 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s - średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej 0,048” i przepływie powyżej 23 ml/s - długość od 65cm do 125cm - akceptujące prowadnik .038” - wytrzymałość ciśnieniowa 1200 psi | 150 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
3. |  |  | Prowadniki diagnostyczne, obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE : - końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve o różnych długościach: 3 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm., oraz promieniach: 1.5, 2, 3, 6, 15 mm - prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem - prowadnik o stałym lub ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem - prowadniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem - długości od 80 do 260 cm, - średnica od 0,018” do 0,038” i 0,065” - dobre kontrastowanie w rtg | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
4. |  |  | Prowadniki sztywne: Amplatz, Amplatz Super Stiff, Rosen Heavy Duty : - końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta lub „J” 1.5, 3 mm - prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem - prowadniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem - długości 150, 180, 260 cm, - średnica 0,038” i 0,065” - dobre kontrastowanie w rtg | 100 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
5. |  |  | Prowadniki o pokryciu hydrofilnym : - końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta i J-curve - prowadnik o nitynolowym rdzeniu - w całości pokryty płaszczem hydrofilnym - w zestawie torquer ułatwiający manewrowanie - długości 150,180 i 260 cm, - średnica od 0,035” - dobre kontrastowanie w rtg | 400 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
6. |  |  | Koszulki interwencyjne z markerem na końcu : - średnica F4; F5; F6; F7;F8;F9; F10; F11 i długości 5,5cm; 11cm; 23cm; - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 35 cm; - marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg, - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, | 150 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
7. |  |  | Koszulki interwencyjne z markerem na końcu : - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 45 cm - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 55 cm - średnica F6; F7, F8 -długość 90 cm - marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg, - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
8. |  |  | Igła angiograficzna jednoczęściowa 18G, o długości 7 cm. Kompatybilna z prowadnikiem .038" | 190 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
9. |  |  | Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail” – SUPER TORQUE MB: - długość cewnika 65cm, 70 cm, 110cm - średnica cewnika 5 F - od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym - znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku przynajmniej 10 i/lub 20cm - markery dobrze widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
10. |  |  | Prowadniki angioplastyczne sterowalne, hydrofobowe : - średnica prowadnika 0,014” – 0.035” lub zmienna średnica -0,022”-0,035”-0,022” - długość prowadnika 180 cm, 195 cm, 260 cm i 300 cm, - platynowy oplot (dobrze kontrastujący w promieniach rtg) o długości 5 cm; 8 cm oraz 14cm - długość końcowych odcinków do kształtowania 4cm, 8cm oraz 14cm. - prowadnik oferowany w kształtach końcówki: „J”, Angled i prosty - miękka atraumatyczna końcówka typu Super Soft, Soft oraz Standard - 5cm i 8 cm stożkowy odcinek dystalny - pokrycie PTFE lub teflonem lub hydrofilne. - dobra manewrowalność - dobre kontrastowanie końcówki w obrazie rtg | 20 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
11. |  |  | Koszulki hybrydowe : - dobra sterowalność, - typy ukształtowania końcówki: Contrlateral, Multipurpose, Straight, Renal, Hokey Stick, Cerebral Burke - silikonowa zastawka hemostatyczna, - miękka i atraumatyczna końcówka, - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika, - pokrycie materiałem PTFE , - zbrojony trzon - długość cewnika 55 oraz lub 95 cm - duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej średnicy zewnętrznej, - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,070” - średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078” - średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088” - średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098” | 30 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
12. |  |  | Cewniki prowadzące zbrojone z ukształtowanym końcem ułatwiającym wejście do wybranego naczynia : - dobra sterowalność, - typy ukształtowania końcówki: Hokey Stik, Cobra, Contrlateral, Renal, Headhunter, Cerebral Burke, Multipurpose, Straight - miękka i atraumatyczna końcówka, - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika, - pokrycie cewnika materiałem PTFE , - zbrojony trzon - długość cewnika 55 oraz 90 lub 95 cm oraz 125cm - duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej średnicy zewnętrznej, - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,070” - średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078” - średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088” - średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098” | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
13. |  |  | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, standardowy do PTA naczyń prostych, krętych : - średnica kanału centralnego przynajmniej 0,035” - profil cewnika 5F, 6F, 7F, 8F, 9F w zależności od średnicy balona - długość balonu 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm oraz 10 cm - średnica: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 Mm,12 mm,15mm, 22mm - długość cewnika balonowego 40 cm, 80 cm, 135 cm - ciśnienie rozprężania ( RBP ) od 10atm do 20atm, - dobra kontrola rozprężenia balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu - dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzy powietrza w układzie - duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez miażdżycowo zmienione tętnice - autarmatyczna końcówka - dwudzielny prześwit - system OTW - balon wykonany z duralinu | 20 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
14. |  |  | Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA: - średnica kanału centralnego 0,018” - dostępny system OTW i RX - Profil 3,9 do 4,7 F - średnice balonów 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; - długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 mm - ciśnienie robocze (RBP) 14 - 18 atm - długość cewnika 90cm, 150cm - cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego z podwójnym pokryciem hydrofilnym - dobrze widoczne markery balonów, dla długości >/= 100mm podwójny marker proxymalny - wykonany z duralinu - bardzo szybki czas napełniania i opróżniania balonu | 5 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
15. |  |  | Cewnik balonowy do PTA do tt. Szyjnych i nerkowych : - średnica kanału centralnego 0,014” - średnice balonów 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm - długości 1,5; 2; 3; 4cm - ciśnienie robocze (RBP) 12-14 atm - profil 4F - długość cewnika 142cm - cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie - dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów - system monorail, Rx - balon wykonany z duralinu - dwudzielny prześwit | 15 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
16. |  |  | Stent fabrycznie montowany na balonie do tętnic obwodowych: - stent o średnicy 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm oraz 10 mm - długość stentów 12, 15, 18, 24, 30, 40, 60, 80mm - średnica kanału centralnego balonu 0,035” - długość systemu wprowadzającego: 80 i 135cm - zgodny ze średnicą cewnika prowadzącego od 8F przy stencie o średnicy 4-7mm - zgodny ze średnicą cewnika prowadzącego 9F przy stencie o średnicy 8, 9, 10mm - CSI od 6 do 7F; - system OTW - dobra widoczność stentu na bazie Rtg - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji - odporność na zgniatanie - stent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo), bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach - cewnik balonowy pokryty silikonem w kanale wewnętrznym i na zewnątrz - zalecane ciśnienie napompowania 8atm. | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
17. |  |  | Stenty samorazprężalne nitynolowe: Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych ; - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o giętkich przęsłach - długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm - średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F - średnica kanału wewnętrznego 0,035” - otwór cewnika prowadzącego 8F - średnica stentu 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm - długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm - dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację stentu, dodatkowym korzystnym elementem są tantalowe markery po 6 na każdym końcu stentu poprawiające widoczność stentu w rtg - segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie - duża siła radialna stentu | 20 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
18. |  |  | Stent samorozprężalny do tętnicy podkolanowej: - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo elastycznych przęsłach - budowa zamkniętokomórkowa, heliakalna, całkowicie połączony za pomocą elastycznych przęseł. - długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm - system wprowadzający z markerem pozycyjnym dającym kontrolę implantacji stentu - średnica stentu 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm - długość stentu 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm - duża siła radialna stentu przy jego maksymalnej elastyczności | 5 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
19. |  |  | Filtr p/zatorowy stało-czasowy: - filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej - możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe - filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego - filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu - naturalna średnica filtra 35mm - długość filtra nierozprężonego 67mm - pasujący do maksymalnie 30mm szerokości naczynia - konstrukcaja koszyczka filtru symetryczna - SDS (system wprowadzający) 6F - długość zestawu 55 lub 90 cm - filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem - prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem .035” z 3mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260cm długości - koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie rtg | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
20. |  |  | Cewnik do usuwania filtra p/zatorowego z żyły głównej. Średnica cewnika 10F, długość 80 cm, końcówka cewnika dobrze widoczna w skopii | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: -deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 12 - Cewniki do trombektomii i embolektomii (DOSTAWA SUKCESYWNA)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Cewniki do embolektomii i trombektomii dwukanałowe z otworem 4F, 5F, 6F, 7F o długości 80cm, ze strzykawką do napełniania balonu. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | 400 | szt. |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 13- Cewniki, koszulki, prowadniki hydrofilne, strzykawki wysokociśnieniowe, stenty samorozprężalne (DOSTAWA SUKCESYWNA)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym. Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091”Długości: 55 i 90cm. Niezmienność kształtu w zależności od temperatury | 5 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
2. |  |  | Prowadnik hydrofilny • Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną • Zakończenie proste lub zagięte 45O • Średnice: 0.018”, 0.035”, 0.038” • Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm • Różne rodzaje sztywności prowadnika | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
3. |  |  | Prowadnik sztywny • Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE • Średnice: 0,035”oraz 0,038” • Długości: 75/145/180/260cm • Końcówki a. Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J b. Prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł | 80 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
4. |  |  | Prowadnik specjalistyczny 0,018” • Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa • Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm • Kształtowalny koniec o długości 2cm • Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm • Rdzeń ze stali z domieszką tytanu | 350 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
5. |  |  | Prowadnik specjalistyczny • Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm • Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi) • Średnica 0,014” (0,37mm) • Długości 182 i 300cm • Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta • Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm • Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej | 150 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
6. |  |  | Strzykawka wysokociśnieniowa • Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie • Pojemność co najmniej 20ccm • Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm • Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI • Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka • Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji | 1400 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
7. |  |  | Stent samorozprężalny obwodowy • Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby • Stent o zamkniętych celach na obu końcach, co zapewnia lepszą apozycję, i otwartych celach w części środkowej • Średnice stentu: 5 -14 mm • Długości stentu: 20 – 120 mm • Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” • Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów • Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru | 200 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
8. |  |  | Stent samorozprężalny obwodowy • Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, • System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, • Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm • Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, • Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, • Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, • Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm. • Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
9. |  |  | Cewnik balonowy pokrywany lekiem: Kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018”. Średnice balonu od 2 do 8mm. Długości balonu w zakresie 30-200mm. Długości cewników 80/90/135/150cm. Balon pokryty lekiem paklitaksel w technologii „TransPax”Posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku. Ciśnienie RBP dla balonów o średnicach w zakresie 4-7mm równe 14atm oraz dla balonów średnicy 8mm równe 12atm. | 4 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
RAZEM BRUTTO | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: -deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 14- Stenty samorozprężalne, cewniki balonowe, opatrunki hemostatyczne, introducer zbrojony (DOSTAWA SUKCESYWNA)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” do tt. udowej powierzchwonej i biodrowych • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Dostępne długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150. • Dostępne średnice: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire lub 70 cm. oraz 120 – Over The Wire • System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką dla stentów udowych • Grubość strutów: 140 µm, szerokość strutów: 85 µm, skracalność poniżej 2% - dla stentów udowych • Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
2. |  |  | Stent Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia •Materiał konstrukcyjny: nitinol •Długości 30,40,60,80 mm. •Średnice 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. •Długości systemów dostarczania 70 cm. oraz 120 – Over The Wire •Po 4 pokrywane złotem markery na każdym z końców stentu •Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic •Shaft 5,2 F, pokryty hydrofobowo •Konstrukcja wieloelementowa każdy z segmentów działa niezależnie •Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” •Drożność tętnic w 12 – to miesięcznej obserwacji na poziomie 89,8% oraz brak TLR na poziomie 98,6%; MAE na poziomie 2,1% - badanie BIOFLEX1 | 5 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
3. |  |  | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,014” (BTK) • Kontrolowana podatność między 4 a 6%. • Długości 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220 mm. • Średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. (tylko dla średnic 2.5 - 4.0 mm.), 150 cm. oraz 120 cm. (tylko dla średnic 1.5 i 2.0 mm.) – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu • Profil przejścia: 0,53 mm. w odległości 0,5 mm. od końcówki i 0,69 mm. w odległości 2,5 mm. od końcówki • Kompatybilne z introducerem 4F • Shaft proksymalny 3,9F hydrofobowy typu coaxial (współosiowy) – wysoka odporność na załamania, dystalny 3.1F - hydrofilny • Wyposażony w prowadnik usztywniający system dostarczania, zapobiegający załamaniom systemu i poprawiającym jego popychalność • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas rozprężania, pokrycie zwiniętego balonu substancją ułatwiającą manewrowanie i doprowadzenie balonu do celu o Ciśnienie nominalne 7 atm., RBP 14 atm.. • Przykładowy profil cewnika po deflacji dla średnicy 1.5 mm. wynosi 0,029” • Średni czas deflacji balonu 3.0 mm wynosi ok 10 sek. | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
4. |  |  | Nieinwazyjny opatrunek hemostatyczny Neptune Pad: Wielkość opatrunku 2" x2" (5,08 cm x 5,08 cm) Przyspieszający proces krzepnięcia na skutek uwalniania jonów wapnia w miejscu wkłucia Naturalny materiał, alginian wapnia Skraca czas ucisku miejsca wkłucia i przyspiesza mobilizację pacjenta | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
5. |  |  | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (AVF, ILLIAC, FEMORAL, RENAL ): • Kontrolowana podatność w przedziale 5 – 10% • Balon wykonany z materiału Nylon/Pebax; miękki aby nie prostować naczyń podczas inflacji • Długości: 20, 40, 60, 80, 100 mm. • Dostępne średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm. • Dostępne długości systemów dostarczania 40 cm. oraz 75 – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.) oraz 7F (12 mm.) • Shaft 5,9F, co – axial (współosiowy) • Wyposażony w urządzenie zwijające ułatwiające przejście podczas drugiej inflacji • Ciśnienie nominalne 14 atm. (śr. 3 – 8 mm.,) i 12 (śr. 9 – 12 mm.) • RBP do 27atm.; • Złożenie balonu 3 zagięcia (ø 3 – 9 mm); 5 zagięć (ø 10 – 12 mm) | 20 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
6. |  |  | Introducer zbrojony typu „crossover” • Długości: 45 cm. (dostępne fabrycznie zagięta – cross over i prosta) • Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej • Średnica 4, 5, 6,7,8 F • Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” • Fabrycznie taperowana • Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik • Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F•Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064” | 450 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
7. |  |  | Introducer zbrojony prosty •Długość: 65 cm. (prosta) •Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej •Średnica 4, 5, 6,7,8 F •Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” •Fabrycznie taperowana •Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik •Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F •Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064 | 20 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
8. |  |  | Introducer zbrojony prosty • 90 cm. (prosta) • Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej • Średnica 4, 5, 6,7.8 F • Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” • Fabrycznie taperowana • Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik • Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F | 70 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
RAZEM BRUTTO | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: -deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..

## Pakiet nr 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 15 -Endowaskularny system do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego celem wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej wraz z użyczeniem płyty ramiennej oraz generatora (DOSTAWA SUKCESYWNA)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Endowaskularny system służący do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego w celu utworzenia przetoki tętniczo-żylnej stosowanej w hemodializie zawierający dwa magnetyczne jednorazowe cewniki powlekane substancją hydrofilną o średnicy 4 Fr, cewnik żylny i cewnik tętniczy. Elastyczny cewnik żylny, magnetyczny o średnicy 4 Fr, zawiera elektrodę RF (pracującą w częstotliwościach radiowych), przelotkę zaworu hemostatycznego, umożliwiającą połączenie końca dystalnego z koszulką introduktora, oraz przewód z wtyczką umożliwiające generowanie energii o częstotliwościach radiowych. Cewnik żylny kompatybilny z generatorem, który zostanie użyczony odpłatnie na czas zabiegu za pośrednictwem dostępnych standardowych na bloku elektrod elektrochirurgicznych typu pencil w celu dostarczania energii o częstotliwościach radiowych za pomocą standardowo używanych i dostępnych na blokach kompatybilnych z systemem podkładek uziemiających. Elastyczny cewnik tętniczy, magnetyczny o średnicy 4 Fr, zawiera ogranicznik umożliwiający przyjęcie elektrody. Każdy z cewników jest wyposażony we wskaźniki obrotowe umożliwiające dokładne rozmieszczenie cewników. System jest kompatybilny z dostępnymi na rynku aparatami elektrochirurgicznymi i elektrodą elektrochirurgiczną typu pencil oraz podkładkami uziemiającymi używanych przy standardowych zabiegach na Blokach Operacyjnych. |  | szt. | 10 |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego
1. Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy płyty ramiennej z podpórką na ramię kompatybilną z endowaskularnym systemem służącym do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego w celu utworzenia przetoki tętniczo-żylnej stosowanej w hemodializie
Wykonawca winien będzie podać: - szczegółowy opis: ........................... -nazwa: .................. -model: ....................... - rok produkcji: .......................... Całkowita wartość Przedmiotu użyczenia wynosi: …………...... PLN brutto
2. Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu elektrochirurgicznego z elektrodą elektrochirurgiczną typu pencil i podkładką uziemiającą umożliwiający aktywację elektrody, kompatybilny z cewnikiem żylnym endowaskularnego systemu służącego do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego w celu utworzenia przetoki tętniczo-żylnej stosowanej w hemodializie
Wykonawca winien będzie podać: - szczegółowy opis: ........................... -nazwa: .................. -model: ....................... - rok produkcji: .......................... Całkowita wartość Przedmiotu użyczenia wynosi: …………...... PLN brutto

## Pakiet nr 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 16- Jednorazowy sprzęt do zabiegów naczyniowych (DOSTAWA SUKCESYWNA)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych: Nylonowe angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych o średnicy 5F, zbrojone na całej długości ośmioma drutami z nierdzewnej stali, dobra sterowalność 1:1, miękka atraumatyczna końcówka opcjonalnie z cieniodajną końcówką typu Beacon. Wiele konfiguracji ukształtowania końcówek (nie mniej niż 35, m.in. KMP, Vanschie 1-5, VS1-2, nietypowych anatomii - np. wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty za pomocą stentgrafów - a także VERT, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, VAL, Piccard, HET, TIPS, BMC, Dav, MPA, C2). Cewniki w przedziale długości 40 – 125 cm, kompatybilne z prowadnikami 0,035” lub 0,038”. | 1600 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
2. |  |  | Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel: budowa stentu otwartokomórkowa typu Z nitynolowa, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym stężenie 3ug/mm2 nie zawierający polimeru; złote znaczniki na stencie oraz marker na systemie wprowadzającym; średnice stentu 5-8mm, długości 40-140 mm;wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulą 6F; dł. systemu wprowadzającego 80, 125 cm. | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
3. |  |  | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035": dedykowany do zabiegów obwodowych PTA w technice OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Balon wykonany z cienkościennego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura powierzchni Pliaform™ oraz ramiona Starcast™ zapewniają doskonałe zwijanie balonu. Średnica 3-12 mm, długość 2-20 cm. Kompatybilność z koszulkami 5-7F (w zależności od rozmiaru balonu), długość shaftu 80 cm i 135 cm. Ciśnienie nominalne 5-10 atm. Rbp. 8-15 atm. | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
4. |  |  | Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodająną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnica koszulek 4-9F i długości: 30, 45, 55, 70, 90cm (końcówka prosta RB i RAABE z możliwością niewielkiej modyfikacji) | 70 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
5. |  |  | Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor: do techniki cross over, z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z powłoką hydrofilną i cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki, z jednym lub dwoma poszerzadłami w zestawie kompatybilnymi z prowadnikami 0.018”, 0.035” lub 0.038”. Dostępne średnice: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9F, długość 40, 45 i 55cm, końcówki proste ANL0 i zagięte: BLKN, ANL1, ANL2, ANL3. oraz Koszulki naczyniowe o dużych średnicach niezbrojone, proste, wykonane z elastycznego propylenu (FEP) odpornego na załamania, z dużą zastawką hemostatyczną typu Check-Flo, w zestawie z poszerzadłem, dostępne opcjonalnie z cieniodajną opaską RB w części dystalnej lub bez oraz ze standardowym prowadnikiem lub bez. Dostępne średnice: 10, 12, 14F, długość 13, 30, 45cm. | 120 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
6. |  |  | Długie koszule Flexor z elastycznym poszerzadłem i hemoststyczną zastawką: proste lub o krzywiźnie multipurpose (ANL1), w tym koszulki dedykowane do tętnic szyjnych: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z powłoką hydrofilną i cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki, z poszerzadłami w wersji standardowej lub elastycznej typu High-flex. Dostępne średnice: 4-12F, długość 40-110cm oraz Koszulki naczyniowe zbrojone i niezbrojone o dużych średnicach, wykonane z PTFE lub elastycznego propylenu (FEP) odpornego na załamania z cieniodajną opaską RB w części dystalnej i zastawką hemostatyczną typu Check- Flo, w zestawie z poszerzadłem. Dostępne średnice 10-18F, długość w przedziale 30-85cm. | 155 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
7. |  |  | Prowadnik długi hydrofilny typu Raoadrunner: Prowadnik hydrofilny o elastycznym lub sztywnym szafcie: Prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilną powłoką hydrofilną, dystalna część rdzenia taperowana, zawierająca platynową spiralę zwiększającą widoczność w skopii, na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0,035” , długość 145cm, 180cm, 260cm; końcówka zagięta pod kątem 45st; Dostępne prowadniki w wersji z nitylonowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem i powłoką hydrofilną ze standardowym lub sztywnym szaftem; uchwyt umożliwiający rotację oraz łopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika. końcówki prosta i zagięta pod kątem 45o; średnica 0.018"" i 0.035"", długość 80cm, 150cm, 180cm, 260cm, 320cm, (dla prowadników ze standardowym szaftem) oraz średnica 0,035” długość 80cm, 150cm, 180cm, 260cm, 320cm (dla prowadników ze sztywnym szaftem). | 500 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
8. |  |  | Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami: Spirale embolizacyjne obwodowe wykonane z platynowego drutu kompatybilnego z cewnikami o średnicy 0.018"" i 0.035"", z dakronowymi włóknami przyspieszającymi powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Spirale o kształcie tornado dostarczane z węższym końcem jako pierwszym o średnicy po uwolnieniu w w części proksymalnej od 3 mm do 10 mm, średnica w części dystalnej od 2 mm do 5 mm. Długość wyprostowanej sprężynki od 2 do 14.2cm. Różne kombinacje średnica / długość. Spirale helikalne o kształcie sprężynki o średnicy po uwolnieniu od 2 do 10mm i długości wyprostowanej sprężynki 3, 5, 7, 14 cm dla rozmiaru 0.018"" oraz o średnicy po uwolnieniu od 3 do 20mm i długości wyprostowanej sprężynki 7, 14, 20 cm dla rozmiaru0.035"". Różne kombinacje średnica / długość. | 150 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
9. |  |  | Spirale embolizacyjne obwodowe afferomagnetyczne z dakronowymi włoskami: Wykonane z drutu afferomagnetycznego o średnicy 0,035". Posiadają większą siłę promieniową, bezpieczna w MRI. Długośc wyprostowanej sprężynki od 2cm do 10cm, średnica sprężynki po uwolnieniu od 3mm do 15mm, w różnych kombinacjach długość / średnica. | 10 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
10. |  |  | Stent żylny wykonany z nitinolu, samorozprężalny, o budowie hybrydowej: otwartokomórkowy z zamkniętokomórkowymi segmentami na końcach stentu, załadowany do systemu wprowadzającego OTW o długości 100cm z markerem cieniującym na końcu, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 10F dla wszystkich rozmiarów. System uwalniania typu pull- back. Średnice stentu: 10, 12, 14, 16, 18 mm, długości 60, 80, 100, 120, 150 mm. dostępny Elastyczny, samorozprężalny stent żylny przeznaczony do leczenia objawowych zaburzeń przepływu w żyłach biodrowo-udowych, wykonany z nitinolu, otwartokomórkowy, niskoprofilowy, kompatybilny z koszulką 7F (dla wszystkich rozmiarów) i cewnikiem prowadzącym 9F. Umieszczony na systemie wprowadzającym typu pin-and-pull o długości 80 lub 120 cm. Średnice stentu 14 i 16 mm, długości 60, 100 i 140 mm. | 5 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
11. |  |  | Pętla jednooczkowa dwupłaszczyznowa konstrukcja umożliwia chwytanie obiektów pod każdym kontem, chwytanie obiektów odbywa sie przez główne oczko pętli jak również chwytaniem bocznym. Możliwość obracania pętli o 360stopni. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitynolowemu rdzeniowi. Bardzo dobra widoczność w skopii-pętla wykonana z drutu owiniętego platyną. W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. średnice pętli: 5, 10, 15, 20, 30mm. Długość pętli 125cm, długość koszulki wprowadzającej 105cm. Pętle kompatybilne z prowadnikiem 0,035" | 50 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
12. |  |  | Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO: cewnik otw kompatybilny z prowadnikami 0,014", 0.018”, 0.035”; długości cewników 90/135/150 cm; dodatkowa długość 65cm dla cewnikow 2,3F i 2,6F; tip atraumatyczny z końcówkmi: prosta, ANG i ANG2 dla 2,3F i 2,6F oraz prosta i Dav dla 4F; cewnik na całej długości prosty; Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność; wbudowane 4znaczniki platynowo-irydowe (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. Marker głebokosci 45, 55, 90, 110cm. Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,3F, 2,6F i 4,0F. cewniki 2,3F oraz 2,6F kompatybilne z koszula do stopy 2,9F. PARAMETRY OCENIANE: znaczniki szerokości platynowo-irydowe umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń; - shaft cewnika polimerowy, zbrojony, prosty na calej dlugosci; rozmiary średnic min trzy od 2,3F do 4,0F | 40 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
13. |  |  | Nożny zestaw wprowadzający: Zestaw zawiera 4cm echogeniczną igłę21G, nitynolowy prowadnik 0,018", 7cm koszulkę wprowadzającą mikropuncture ze średnicą wewnętrzną 2,9F śr. zewnętrzną 4F oraz zawór hemostatyczny Check-Flo mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwala na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej. Zestaw kompatybilny z cewnikiem wspomagającym CXI i cewnikiem balonowym 3F Zestaw do mikronakłucia, stosowany w celu umiejscowienia w naczyniu prowadnika o średnicy 0.035 lub 0.038", kiedy konieczne jes użycie małej igły 21G. Zestaw składa się ze współosiowego cewnika prowadzącego 4 lub 5F o długości 10cm ze standardową lub usztywnianą kaniulą, mikroprowadnika 0.018" z platynową końcówką o długości 40cm oraz igły do nakłucia standardowej lub typu echo-tip w rozmiarze 21G o długości 7cm. Dodatkowo dostępny zestaw pediatryczny o średnicy 4F z mikroprowadnkiem 0,018" długości 40cm oraz igłą 21G o długości 4cm. | 5 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
14. |  |  | Cewnik wspierający - system do powrotu do światła naczynia; system 2.9F kompatybilny z prowadnikiem 0,014" posiadajacy dwie pozycje robocze igły. Obracająca się o 360st. igła nitinolowa, sterowalna, dająca możliwość kierunkowego ponownego wejścia do naczynia, długość systemu 80 i 120 cm. Lub system 4F kompatybilny z prowadnikiem 0,018" posiadający trzy pozycje robocze igły; obracająca się o 360st. igła nitinolowa, sterowalna, dająca możliwość kierunkowego ponownego wejścia do naczynia, długość systemu 80 i 120 cm. | 2 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
15. |  |  | Stent na balonie 0,035": zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605); Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, długość shaftu 75 i 120cm; markery platynowo/irydowe widoczne w skopii w proksymalnej i dystalnej części cewnika balonowego Średnice stentów 5-10mm; długości stentu 18, 23, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 38, 57mm (dla śr. 7 i 8mm); dł. 18, 23, 28, 38, 57mm (dla śr. 9 i 10mm) Stenty we wszystkich średnicach i długościach kompatybilne z koszulką 6F. Stenty wyróżniające się dużą siłą radialną przy zachowaniu niezwykłej elastyczności i niskiego profilu. RBP 12-13bar; NBP 8-10bar | 30 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
16. |  |  | Duże koszulki wprowadzajace: Duże koszulki wprowadzajace: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr 20F, długość 25cm dla śr 22F i 24F. rozszerzacz naczyniowy o dł 41cm(koszula o dł 25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany do koszulki i do prowadnika 0,035. Dostępne hydrofilne rozszerzacze w dł 45cm i śr. 14-26F Zestawy hydrofilnych rozszerzaczy o długości 45cm, kompatybilnych z prowadnikiem 0.035" do wstępnego poszerzania anormalnych tętnic biodrowych dostępne w rozmiarach 14, 16 i 18, 20 i 22 oraz 24 i 26F | 4 | szt |  |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: -deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu..