OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zakres czynności serwisowych)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej tomografów komputerowych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach:

- Tomograf INGENUITY CORE 128 (sn. 336396) zlokalizowany w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

- Tomograf Revolution EVO 3.6 HVY (sn. PL1602CT02) zlokalizowany w budynku Świętokrzyskiego Centrum Neurologii,

- Tomograf Revolution EVO 3.7 Long (sn. PL1602CT03) zlokalizowany w kontenerze na terenie WSzZ w Kielcach,

- Tomograf Revolution APEX (sn. PL1602CT04) zlokalizowany w budynku Działu Diagnostyki Obrazowej.

Pakiet nr 1 - Tomograf INGENUITY CORE 128 (sn. 336396)

Pakiet nr 2:

- Tomograf Revolution EVO 3.6 HVY (sn. PL1602CT02)

- Tomograf Revolution EVO 3.7 Long (sn. PL1602CT03)

- Tomograf Revolution APEX 160 (sn. PL1602CT04)

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę nie na wszystkie pakiety, właściwe jest usunięcie lub skreślenie informacji dotyczących pakietów do których Wykonawca nie przystępuje.

Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej, oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami.

Pod pojęciem „przeglądy okresowe, konserwacje i kontrole jakości” rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, z potwierdzeniem wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego bądź wystawieniem protokołu wykonania przeglądu.

Przegląd, konserwacja i kontrola sprzętu medycznego polega w szczególności na:

- zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,

- dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatury, napraw zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatów i instrukcją serwisową, stosowanie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności z normą PN – EN 60601-1 lub PN – EN 62353,

- usunięciu zauważonych usterek o charakterze drobnym, jeżeli diagnostyka i naprawa tych usterek może być wykonana podczas przeglądu (tj. nie wymaga dodatkowych wizyt serwisowych),

- pracach konserwacyjnych określonych przez producenta,

- wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych i akcesoriów (uszczelki, kable, przewody, filtry itp., nie dotyczy tonerów do drukarek i papieru) zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wykonania po wymianie niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w instrukcji obsługi aparatu i instrukcji serwisowej dla aparatu,

- regulacji i pomiarach kontrolnych,

- sprawdzeniu działania aparatu, legalizacji (wystawieniu certyfikatu bądź protokołu z legalizacji aparatu, sprzętu) - jeżeli jest taki wymóg co do aparatu i/lub sprzętu medycznego,

- kalibracji - jeżeli jest taki wymóg co do aparatu i/lub sprzętu medycznego,

- sprawdzeniu instalacji,

- ustawieniu (regulacji) wymaganych przez producenta parametrów,

- oczyszczeniu dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- konserwacji i aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego zgodnie z zaleceniami producenta,

- porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,

- niezwłocznego, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia przeglądu przekazania Zamawiającemu informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad urządzeń koniecznych do usunięcia, które nie zostały zrealizowane w trakcie wykonania usługi,

- wystawieniu karty pracy, certyfikatu sprawności i wpisie do dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu) wykonanych czynności. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania). Dodatkowo Wykonawca i użytkownik zobowiązani są do potwierdzenia wykonania przeglądu/naprawy w karcie pracy bądź raporcie serwisowym oraz wystawienia protokołu wykonania przeglądu/naprawy.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych z następującą częstotliwością:

Pakiet nr 1 - Tomograf INGENUITY CORE 128 (sn. 336396) - 2 razy w okresie 12 miesięcy,

Pakiet nr 2:

- Tomograf Revolution EVO 3.6 HVY (sn. PL1602CT02) - 3 razy w okresie 12 miesięcy,

- Tomograf Revolution EVO 3.7 Long (sn. PL1602CT03) - 3 razy w okresie 12 miesięcy,

- Tomograf Revolution APEX 160 (sn. PL1602CT04) - 3 razy w okresie 12 miesięcy,

uwzględniając zalecenia wytwórcy aparatury medycznej dotyczące zakresu konserwacji podane w instrukcji serwisowej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż. Szczegółowe terminy realizacji usługi w zakresie przeglądów zostaną określone w harmonogramie przeglądów przygotowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonawca wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego – osobą wskazaną w umowie jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie trwałych lub przejściowych nieprawidłowości w działaniu urządzenia w szczególności  poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części i przywróceniu sprawności aparatu.

Naprawa (serwis) sprzętu medycznego polega w szczególności na:

- przywróceniu sprawności aparatu sprzed awarii,

- legalizacji - jeżeli jest taki wymóg co do aparatu i/lub sprzętu medycznego,

- kalibracji oraz regulacji wymaganych przez producenta i obowiązujących w tym zakresie przepisów - jeżeli jest taki wymóg co do aparatu i/lub sprzętu medycznego,

- sporządzenie orzeczenia o stanie urządzenia nie nadającego się do naprawy,

- dostawie i zamontowaniu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania naprawy, włącznie z lampą RTG oraz detektorem promieniowania,

- modyfikacji oprogramowania i konstrukcji aparatury,

- prowadzeniu zdalnego monitoringu stanu technicznego aparatury medycznej.

Zdalna diagnostyka:

- wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń,

- proaktywne monitorowanie (stała bieżąca analiza) parametrów przesłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów,

- dla zapewnienia zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń Zamawiający zapewni możliwość podłączenia przez Wykonawcę aparatury medycznej Zamawiającego do sieci zdalnego serwisu Wykonawcy poprzez udostępnione Wykonawcy i przystosowane do tego celu własne złącze internetowe,

- system zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013,

- dotyczy aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki.

Dodatkowe warunki świadczenia usług:

- podejmowane przez wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów aparatu, dopuszczających go do użytkowania,

- wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę terminowo i rzetelnie,

- do wymiany części w aparacie i sprzęcie medycznym Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga, aby wymieniane części zamienne i materiały eksploatacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają. Wymontowane części zostaną przekazane Wykonawcy i odesłane do producenta w celu utylizacji lub podjęcia innych działań zgodnych z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami,

- wykonawca będzie świadczył usługi określone w przedmiocie zamówienia przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów. Aparatura kontrolna, pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia,

- wszystkie czynności i wymienione materiały wpisane w karcie pracy/raporcie serwisowym muszą być potwierdzone przez bezpośredniego użytkownika,

- wszelkie opinie i oceny stanu technicznego aparatów i/lub sprzętu medycznych objętych umową będą wykonane w ramach wynagrodzenia za wykonanie umowy,

- wykonawca będzie wykonywał przeglądy i naprawy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania ww. czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty dojazdu do Zamawiającego jak i koszty transportu aparatu i/lub sprzętu medycznego do Wykonawcy oraz do Zamawiającego ponosi Wykonawca,

- w przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie o takiej konieczności, zorganizuje i dokona transportu aparatu i/lub sprzętu medycznego do Wykonawcy, uprzednio podając propozycję terminów transportu (uwzględniając, w miarę możliwości, konieczność zapewnienia niezakłóconej obsługi pacjentów u Zamawiającego). Koszty ewentualnego transportu wraz z ubezpieczeniem w obie strony zawarte są w cenie oferty,

- każdorazowo przed przystąpieniem do przeglądu bądź naprawy oraz po jej zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany poinformować upoważnionego – wskazanego w umowie pracownika Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca dokonuje naprawy, to udzieli gwarancji na okres minimum 6 miesięcy (chyba, że zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym zaoferował on dodatkowy okres gwarancji - zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt 37 SWZ), na wymienione części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria niezbędne do wykonania naprawy. W przypadku lamy RTG i detektora zamawiający wymaga udzielania gwarancji na zasadach określonych przez producenta ww. podzespołów.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady wadliwej części lub wymiany wadliwej części na nową, bądź przywrócenia aparatu i/lub sprzętu medycznego do stanu sprawności, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. Wyłącza się jakiekolwiek inne lub dalej idące niż określone powyżej roszczenia lub uprawnienia Zamawiającego wynikające z tytułu wad fizycznych dostarczonych części, w szczególności uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi.

Wszystkie części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria wymieniane w czasie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne i kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego tomografem komputerowym i stacją roboczą, oryginalne tj. zgodne z  konfiguracją urządzenia oraz wolne od wad.

- w przypadku ujawnienia usterek lub wad w okresie trwania gwarancji, Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę i wyznacza termin ich usunięcia,

- przedmiot zamówienia będą wykonywały osoby posiadające kwalifikacje i stosowne przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń medycznych.

Wsparcie aplikacyjne:

- w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu,

- doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon.