## Pakiet 1
| EZ/241/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet 1- Fartuchy higieniczne
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi mankietem, min PP30, zielony, dodatkowy trok w pasie. Rozmiar L (120 cm x 140 cm), XL (125 cm x 150 cm) | szt. | 60000 |  |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
RAZEM:
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet 2
| EZ/241/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet 2 - Zestawy ochronne na stół operacyjny, osłony na głowice USG, zestawy do zabezpieczenia ramienia
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | VAT % | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Zestaw ochronny na stół operacyjny (duży). Skład: serweta ochronna na stół operacyjny + serweta do przykrycia pacjenta. a) serweta ochronna na stół operacyjny - kolor biały - wymiary 100 x 230 cm (+/- 5 cm), - wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 200 cm - absorbcja >3000 ml NaCl 0,9% ( roztwór soli fizjologicznej) - wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. - warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej - warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry łókniny polipropylenowej - rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów pozostaje suchy na po maksymalnie 5 minutach b) Serweta do przykrycia pacjenta * - kolor biały - wymiary 100 x 200 cm - wykonana z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny spunlace o min. gramaturze 80 g/m2 - pakowane w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta. - produkt niesterylny. | kpl | 10000 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Sterylny zestaw do zabezpieczenia Ramienia umożliwiający pracę podczas zabiegów na stole wyciągowym. Skład: - 1 x osłona wzmacniacza wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE, w kształcie czepka o średnicy 70-81 cm w stanie spoczynku, wyposażona w naklejkę z rozmiarem, krawędź obszyta elastyczną gumką - 1 x osłona lampy wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE, w kształcie czepka o średnicy 70-81 cm w stanie spoczynku, wyposażona w naklejkę z rozmiarem, krawędź obszyta elastyczną gumką - 1 x osłona ramienia C wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE o wymiarach 41 x 224 cm, wyposażona w sześć zintegrowanych plastikowych U kształtnych klamr, pozwalających na zabezpieczenie ramienia C zgodnie z zasadami aseptyki. Zestaw powinien być umieszczony w trójdzielnej kieszeni, która po otwarciu opakowania sterylnego zabezpiecza elementy przed wysunięciem . | kpl | 4000 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 | Jednorazowy, wysokochłonny podkład o właściwościach oddychających. Podkład złożony z: warstwy wierzchniej wykonanej z miękkiej włókniny, warstwy środkowej w postaci rdzenia chłonnego oraz warstwy spodniej wykonanej z oddychającego i odpornego na przemakanie laminatu składającego się z zadrukowanej folii PE oraz włókniny. Rdzeń chłonny wykonany z trzech warstw : dwie zewnętrzne z chłonnej warstwy papierowej oraz środkowa część wykonana z super chłonnego polimeru SAP oraz pulpy chłonnej. Szerokość : 100 cm; Długość : 210cm. Wytrzymałość na rozciąganie : - włóknina : MD 20-22N TD 9-10N - folia PE : MD 10-12N TD 4-5N - SMS : MD 160-180N TD 70-80N - nośność : 150-170kg | kpl | 240 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4 | Sterylna osłona na głowicę USG o wymiarach 10-13 x 244cm, wykonana z medycznej folii PE, wyposażona w żel oraz dwie bezlateksowe gumki. Całość powinna być zapakowana w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą następujące informacje: numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta, sposób i znacznik sterylizacji. | szt | 5000 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM: |  |  |  |  | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet 3
| EZ/241/20224/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet 3-Ubrania chirurgiczne
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | UBRANIE CHIRURGICZNE (BLUZA + SPODNIE) JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. Wykonane z włókniny antystatycznej, nieprzezroczystej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Włóknina nie pyląca, o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 77 kPa oraz o podwyższonej odporności na rozciąganie – na sucho min. 70 N ; odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho ≤ 110 CFU . Ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza powinna być wyposażona w trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy, wyposażona w białą lamowkę pod szyją, spodnie ściągane trokiem. Ubranie dostępne w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL. Wszyta metka informująca o rozmiarze. Wyrób medyczny | szt. | 40000 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
| RAZEM | [5 empty] | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet 4
| EZ/241/2024/MK | [7 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
PAKIET 4- ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY BY-PASS, ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY TAVI / MINI INAWAZJA, ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY DO PRZESZCZEPU ZASTAWKI
Lp. | Asortyment | Jedn Miary | Ilość | Cena jedn.brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY BY-PASS Skład zestawu: 1. - 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 300 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, służy jako owinięcie zestawu. 2. - 1 x Serweta kardiochirurgiczna By-Pass o wymiarach 250 x 400-420 cm, otwór klatki piersiowej 40 x 40 cm, dwa otwory na kończyny dolne o wymiarach 14-15 x 95-100 cm, otwory wypełnione folią chirurgiczną z dodatkiem jonów srebra, co stanowi wysoką skuteczność przeciw drobnoustrojom tj. Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Klebsiella pneumoniae ATCC4352, zgodnie z ASTM E 2149, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przezroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paraprzepuszczalności pary wodnej. Pomiędzy otworami dolnymi kontrafałda ułatwiająca aplikację otworów w odpowiednim miejscu. Po obu stonach serwety zabiegowej zintegrowane kieszenie: prawostronna 2 komorowa o wymiarach 2 x 75 cm x 30 cm z kształtką modelującą, lewostronna jednokomorowa 150 cm x 30 cm z kształtką modelującą, wykonane z folii przezroczystej. Kieszenie umieszczone wzdłuż otworu klatki piersiowej i otworów dolnych w odległości 5 cm. Serweta zabiegowa wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70 g/m2 (+/-3), odporność na przenikanie cieczy 210-220 cm H2O, zintegrowana z serwetą tworzącą ekran anestezjologiczny wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2, odporność na przenikaie cieczy 200-210 cm H2O. 3. - 1 x Serweta U-kształtna 200x260 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 20x100 cm, na wysokości dolnego wycięcia wzmocnienie 60x100 cm, zintegrowana przylepna osłona do okrycia krocza. Serweta w części niekrytycznej wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 (włóknina polipropylenowa PP (niebieska) + folia polietylenowa PE ). W części krytycznej laminat dwuwarstwowy o gramaturze 59 g/m2, wzmocniony chłonnym laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 55 g/m2 (związana chemicznie gręplowana wiskoza nietkana połączona z warstwą poliolefiniczną), w części krytycznej odporność na przenikanie cieczy min. 990 cm H2O. 4. - 1 x Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki wzmocniony rozm. L, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramtuarze min. 40g/m2, , łączna gramatura min. 108 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3). Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 133 cmH2O. Fartuch dla instrumentariuszki zawinięty w serwetę 50x50 cm i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu. 5. - 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramtuarze min. 40g/m2, , łączna gramatura min. 108 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3). 6. - 2 x Ręcznik do rąk 30x35 cm 7. - 2 x Osłona na stolik Mayo 80x140 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 70x100 cm (+/-5 cm ) o gramaturze min. 59 g/m2, folia polietylenowa PE kolor czerwony, złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. teleskopowo. 8. - 1 x Serweta przylepna 80x97,5 cm (+/-1 cm), wykonana z trójwarstwowego laminatu, gdzie folia stanowi spodnią warstwę, o gramaturze 104-105 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 990 cm H2O, 9. - 4 x Serweta przylepna 75x100 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 70 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 210-220 cm H2O 10. - 1 x Serweta włókninowa 100x160 cm, czterowarstwowa włóknina paraprzepuszczalna o gramaturze min. 45g/m2, służy do przykrycia pacjenta 11. - 4 x Serweta włókninowa 45x60 cm, z RTG, zielona 12. - 2 x Kieszeń przylepna 40x30 cm, jednokomorowa 13. - 2 x Osłona na stopy 25 x 35 cm (+/-2 cm), z taśmą do umocowania osłon, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, 14. - 2 x Taśma włókninowa 10x50 cm 15. - 2 x Rzep 2,5 x22 cm, dwuczęściowy do mocowania drenów i przewodów, kolor orange. 16. - 1 x Dren do odsysania 30CH, długość 350 cm, silikonowe, elastyczne, nie załamujące się końcówki do podłączenia. 17. - 1 x Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer 8 mm, z rękojeścią, zagięta, bez kontroli siły ssania, cztery otwory boczne 18. - 40 x Kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG, 16 warstw 17 nitek, zakładane brzegi, przewiązane 19. - 10 x Tupfer z gazy 50x50 cm z nitką RTG 20. - 5 x Tupfer z gazy 9x9 cm lub 12x12 cm z nitką RTG, 24 nitek 21. - 8 x Serweta brzuszna 45x45 cm z nitką RTG, 8 warstw 22. - 1 x Kompres absorbcyjny 15x25 cm 23. - 1 x Kompres absorbcyjny 20x40 cm 24. - 1 x Pudełko magnetyczno-piankowe na igły i skalpele, 20 miejsc, posiada uchwyt do zdejmowania skalpeli, przylepne do stołu, zamykane 25. – 1 kpl x Osłonki na narzędzia, żółte, zestaw 5 par 26. - 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcie i koagulacja, nóż do cięcia dł. 70 mm, szer. 2,4 mm, przewód dł. 300-320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku. 27. - 1 x Czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm 28. - 2 x Miska 500 ml, plastikowa, przezroczysta 29. - 2 x Miska 1000 ml, czytelna skala, plastikowa, kolor niebieski 30. - 1 x Miska 1200 ml, z uchwytem typ dzbanek, ze skalą, plastikowa 31. - 1 x Igła iniekcyjna 25G 0,5x25 mm 32. - 1 x Strzykawka 10 ml 3-cz. Luer Lock 33. - 1 x Strzykawka 20 ml 3-cz. Luer Lock 34. - 1 x Strzykawka Janeta do plukania 100 ml 35. - 1 x Ostrze nr 11 36. - 1 x Ostrze nr 15 37. - 1 x Ostrze nr 23 38. - 3 x Opatrunek chłonny 9x10 cm 39. - 3 x Opatrunek chłonny 9x30 cm 40. - 1 x Pojemnik na mocz 120-125 ml, zakręcany 41. - 1 x Box 310 x 225 x 50 mm, organizer do przechowywania komponentów. 42. – 1 x Cewnik Nelaton CH18, 40 cm Zestaw zapakowany w torbę foliową typu Tyvek z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z dwiema papierowymi wstawkami z papieru oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu. Podwójne opakowanie kartonowe: karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny do magazynowania i przechowywania. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające min. REF, nr serii, data ważności produktu, Nazwa Producenta, Nazwa Zestawu, Kod kreskowy. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu EO. Produkt zgodny z normą PN EN 13795 1-3. Klasyfikacja wyrobu zgodnie z MDR UE 2017/745): Klasa I – sterylne. | kpl | 600 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY TAVI / MINI INAWAZJA Skład zestawu: 1. - 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 300 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, służy jako owinięcie zestawu. 2. - 1 x Serweta na stolik pomocniczy instrumentariuszki 200x250 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, 3. - 1 x Serweta kardiochirurgiczna o wymiarach 300 x 200 x 500 cm (+/-5 cm ), otwór klatki piersiowej 40x60 cm oraz dwa prostokątne otwory udowe 15x30 cm, otwory wypełnione folią chirurgiczną z dodatkiem jonów srebra, co stanowi wysoką skuteczność przeciw drobnoustrojom tj. Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Klebsiella pneumoniae ATCC4352, zgodnie z ASTM E 2149, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przezroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paraprzepuszczalności pary wodnej. Obustronnie zintegrowane kieszenie jednokomorowe 70x32 cm, umiejscowione na wysokości dolnego otworu klatki piersiowej 155-160 cm. Wokół otworów warstwa wysokochłonna 96-98 cm x 220 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 104-105 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 163 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 990 cm H2O, zintegrowana z serwetą tworzącą ekran anestezjologiczny o wymiarach 100x300 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5), odporność na przenikaie cieczy min. 200 cm H2O. 4. - 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramtuarze min. 40g/m2, , łączna gramatura min. 108 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3). Fartuch dla instrumentariuszki zawinięty w serwetę 50x50 cm i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu. 5. - 3 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramtuarze min. 40g/m2, , łączna gramatura min. 108 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3). 6. - 2 x Ręcznik do rąk 30x35 cm 7. - 1 x Osłona na stolik Mayo 80x140 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 70x100 cm (+/-5 cm ) o gramaturze min. 59 g/m2, folia polietylenowa PE kolor czerwony, złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. teleskopowo. 8. - 2 x Serweta przylepna 100x110 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59 g/m2 (+/- 0,5), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O. 9. – 1 x Osłona na detektor o wymiarach 85x85 cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięta elastyczną gumką, w kształcie czepka 10. - 1 x Kieszeń przylepna 40x30 cm, jednokomorowa, posiada sztywnik 11 - 2 x Taśma włókninowa 10x50 cm 12. - 1 x Rzep 2,5 x22 cm, dwuczęściowy do mocowania drenów i przewodów, kolor orange. 13. - 1 x Dren do odsysania 30CH, długość 350 cm, silikonowe, elastyczne, nie załamujące się końcówki do podłączenia. 14. - 1 x Końcówka do odsysania Yankauer 8 mm, z rękojeścią, zagięta, bez kontroli siły ssania, cztery otwory boczne 15. - 20 x Kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG, 16 warstw 17 nitek, zakładane brzegi 16. - 8 x Tupfer z gazy 50x50 cm z nitką RTG 17. - 3 x Serweta brzuszna 45x45 cm z nitką rtg, 8 warstw 18. - 1 x Pudełko magnetyczno-piankowe na igły i skalpele, 20 miejsc, posiada uchwyt do zdejmowania skalpeli, przylepne do stołu, zamykane 19. - 1 kpl x Osłonki na narzędzia mikrochirurgiczne, żółte, zestaw 5 par 20. - 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcie i koagulacja, nóż do cięcia dł. 70 mm, szer. 2,4 mm, przewód dł. 300-320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku 21. - 1 x Czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm 22. - 1 x Miska 250 ml, ze skalą, przezroczysta, plastikowa 23. - 1 x Miska 500 ml, ze skalą, przezroczysta, plastikowa 24. - 2 x Miska1000 ml, ze skalą, niebieska, plastikowa 25. - 1 x Miska na prowadnik 2500 ml 26. - 1 x Strzykawka 20 ml 3-cz. Luer Lock 27. - 1 x Strzykawka 50 ml 3-cz. Luer Lock 28. - 2 x Strzykawka 20 ml, 2-cz. Luer Lock 29. - 1 x Ostrze nr 11 30. - 2 x Ostrze nr 23 31. - 1 x Kranik trójdożny, niebieski 32. - 2 x Opatrunek chłonny 9x10 cm 33. - 2 x Opatrunek chłonny 9x30 cm 34. - 2 x Kompres absorbcyjny 20x40 cm 35. - 1 x Cewnik Nelaton CH18 40 cm 36. - 1 x Box 310 x 225 x 50 mm, organizer do spakowania komponentów Zestaw zapakowany w torbę foliową typu Tyvek z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z dwiema papierowymi wstawkami z papieru oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu. Podwójne opakowanie kartonowe: karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny do magazynowania i przechowywania. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające min. REF, nr serii, data ważności produktu, Nazwa Producenta, Nazwa Zestawu, Kod kreskowy. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu EO. Produkt zgodny z normą PN EN 13795 1-3. Klasyfikacja wyrobu zgodnie z MDR UE 2017/745): Klasa I – sterylne. | kpl | 200 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 | ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY DO PRZESZCZEPU ZASTAWKI Skład zestawu: 1. - 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 300 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, służy jako owinięcie zestawu. 2. - 1 x Serweta kardiochirurgiczna o wymiarach 200x390 cm (+/-5), otwór klatki piersiowej 38x50 cm (+/-1) o zaokrąglonych rogach, wypełniony folią chirurgiczną z dodatkiem jonów srebra, co stanowi wysoką skuteczność przeciw drobnoustrojom tj. Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Klebsiella pneumoniae ATCC4352, zgodnie z ASTM E 2149, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przezroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paraprzepuszczalności pary wodnej. Dłuższy bok otworu usytuowany wzdłuż dłuższego boku serwety. Obustronnie zintegrowane kieszenie jednokomorowe 70x32 cm, umiejscowione na wysokości otworu klatki piersiowej 150-155 cm. Wokół otworów warstwa wysokochłonna 96-98 cm x 150 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego, w którym warstwa foliowa stanowi spodnią warstwę o gramaturze 104-105 g/m2. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego i warstwy wysokochłonnej o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 163 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 990 cm H2O, 3. - 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramtuarze min. 40g/m2, , łączna gramatura min. 108 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3). Fartuch dla instrumentariuszki zawinięty w serwetę 50x50 cm i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu. 4. - 3 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramtuarze min. 40g/m2, , łączna gramatura min. 108 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3). 5. - 1 x Serweta przylepna 80x96-98 cm, wykonana z trójwarstwowego laminatu, gdzie folia stanowi spodnią warstwę, o gramaturze 104-105 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 990 cm H2O, 6. - 4 x Serweta przylepna 75x100 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 70 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 210-220 cm H2O 7. - 2 x Ręcznik do rąk 30x35 cm 8. - 2 x Osłona na stolik Mayo 80x140 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 70x100 cm (+/-5 cm ) o gramaturze min. 59 g/m2, folia polietylenowa PE kolor czerwony, złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. teleskopowo. 9. - 4 x Serweta włókninowa 45x60 cm, z RTG, zielona 10. - 2 x Kieszeń przylepna 40x30 cm, jednokomorowa 11. - 2 x Taśma włókninowa 10x50 cm 12. - 2 x Rzep 2,5 x22 cm, dwuczęściowy do mocowania drenów i przewodów, kolor orange. 13. - 1 x Dren do odsysania 30CH, długość 350 cm, silikonowe, elastyczne, nie załamujące się końcówki do podłączenia. 14. - 1 x Końcówka do odsysania Yankauer 8 mm, z rękojeścią, zagięta, bez kontroli siły ssania, cztery otwory boczne 15. - 20 x Kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG, 16 warstw 17 nitek, zakładane brzegi 16. - 10 x Tupfer z gazy 50x50 cm z nitką RTG 17. - 5 x Tupfer z gazy 9x9 cm lub 12x12 cm z nitką RTG, 24 nitek 18. - 3 x Serweta brzuszna z nitką rtg 45x45 cm, 4 warstwowa, nie prana 19. - 1 x Pudełko magnetyczno-piankowe na igły i skalpele, 20 miejsc, posiada uchwyt do zdejmowania skalpeli, przylepne do stołu, zamykane 20. – 1 kpl x Osłonki na narzędzia mikrochirurgiczne, żółte, zestaw 5 par 21. - 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcie i koagulacja, nóż do cięcia dł. 70 mm, szer. 2,4 mm, przewód dł. 300-320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku. 22. - 1 x Czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm 23. - 2 x Miska 500 ml, ze skalą, przezroczysta, plastikowa 24. - 2 x Miska1000 ml, ze skalą, niebieska, plastikowa 25. - 1 x Miska 1200 ml, z uchwytem typ dzbanek, ze skalą, plastikowa 26. - 1 x Strzykawka 20 ml 3-cz. Luer Lock 27. - 1 x Strzykawka Janeta do płukania 100 ml 28. - 1 x Ostrze nr 11 29. - 1 x Ostrze nr 23 30. - 2 x Opatrunek chłonny 9x10 cm 31. - 1 x Opatrunek chłonny 9x30 cm 32. - 1 x Pojemnik na mocz 120 ml, zakręcany 33. - 1 x Cewnik Nelaton CH18 40 cm 34. - 1 x Box 310 x 225 x 50 mm, organizer do spakowania komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową typu Tyvek z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z dwiema papierowymi wstawkami z papieru oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu. Podwójne opakowanie kartonowe: karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny do magazynowania i przechowywania. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające min. REF, nr serii, data ważności produktu, Nazwa Producenta, Nazwa Zestawu, Kod kreskowy. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu EO. Produkt zgodny z normą PN EN 13795 1-3. Klasyfikacja wyrobu zgodnie z MDR UE 2017/745): Klasa I – sterylne. | kpl | 300 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM: | [6 empty] | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet 5
| EZ/241/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
PAKIET 5- ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY BY-PASS, ZESTAW UNIWERSALNY
Lp. | Asortyment | Jedn miary | Ilość | Cena jedn.brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY BY-PASS 1. - 1 x Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 170 cm x 300 cm (+/-5 cm). Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 (+/- 2g /m2_. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności, służy jako owinięcie zestawu. 2. - 1 x Serweta kardiochirurgiczna By-Pass o wymiarach 250 x 400 cm (+/-5 cm), otwór klatki piersiowej 40 x 40 cm, dwa otwory na kończyny dolne o wymiarach 24 x 100 cm, otwory wypełnione folią chirurgiczną bakteriobójczą z dodatkiem jonów srebra, co stanowi wysoką skuteczność przeciw drobnoustrojom, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przezroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paro przepuszczalności pary wodnej. Pomiędzy otworami dolnymi kontrafałda ułatwiająca aplikację otworów w odpowiednim miejscu. Po obu stronach serwety zabiegowej zintegrowane kieszenie: prawostronna 2 komorowa o wymiarach 2 x dł. 75 cm x szer. 40 cm u góry kieszeni, 30 cm w dole kieszeni z kształtką modelującą, lewostronna jednokomorowa dł. 150 cm x szer. 40 cm u góry kieszeni, 30 cm w dole kieszeni z kształtką modelującą, wykonane z folii przezroczystej. Kieszenie umieszczone wzdłuż otworu klatki piersiowej i otworów dolnych w odległości 5 cm. Serweta zabiegowa wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m2, zintegrowana z serwetą tworzącą ekran anestezjologiczny wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O. 3. - 1 x Serweta U-kształtna 200x260 cm, wykonana z wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 20x100 cm, na wysokości dolnego wycięcia zintegrowana przylepna osłona do okrycia krocza oraz wzmocnienie chłonne 80 g/m2 o wym. 60x100 cm 4. - 1 x Fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 (+/-2 g) wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką. Odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Fartuch dla instrumentariuszki zawinięty w serwetę 60x60 cm i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu 5. - 2 x Fartuch chirurgiczny rozm. XL wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 (+/-2 g) wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką. Odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. 6. - 2 x Ręcznik do rąk 30x30 cm 7. - 2 x Osłona na stolik Mayo 80x140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 8. - 1 x Cewnik Nelaton Ch 18 9. - 4 x Serweta samoprzylepna trzywarstwowa (włóknina + folia PE + włóknina) o wymiarach 75 cm x 90 cm (+/-1 cm), z przylepcem na dłuższym boku. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2. Chłonność 383%. 10. - 1 x Serweta włókninowa 100x160 cm, włóknina paroprzepuszczalna o gramaturze min. 45g/m2, służy do przykrycia pacjenta. 11. - 8 x Serweta operacyjna z gazy 17N 4W 45cm x 70cm z nitką RTG i tasiemką 12. - 2 x Kieszeń przylepna 40x30 cm, jednokomorowa 13. - 2 x Osłona na kończynę o wymiarach 30cm x 60cm (+/-2 cm), w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm. Osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m2. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folie PE zapobiega przemakaniu. Chłonność materiału osłony: 350 %. 14. - 4 x Taśma włókninowa, przylepna10x50 cm 15. - 2 x Taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 22cm, samoprzylepna 16. - 1 x Dren do odsysania pola operacyjnego (dł.350cm CH24 5,6mm/8,0mm,z końcówką cut-to-fit) 17. - 1 x Końcówka do odsysania pola operacyjnego, bez kontroli siły ssania (Yankauer, CH21, 4 otwory boczne) 18. - 40 x Kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG, 16 warstw 17 nitek , Kompresy przewiązane banderolą po 10 szt, 19. - 10 x Tupfer z gazy 17 N 50x50 cm z nitką RTG 20. - 5 x Tupfer z gazy 12x12 cm z nitką RTG 21. - 1 x Serweta włókninowa 6-cio warstwowa rozm. 50 cm x 50 cm (+/-2 cm) 22. - 1 x Kompres wysokochłonny, włókninowo-celulozowy 10cm x 20cm 23. - 1 x Kompres wysokochłonny, włókninowo-celulozowy 20cm x 40cm 24. - 1 x Pudełko magnetyczno-piankowe na igły i skalpele, 20 miejsc, posiada uchwyt do zdejmowania skalpeli, przylepne do stołu, zamykane 25. – 1 kpl x Osłonki na narzędzia, zestaw 5 par 26. - 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcie i koagulacja, nóż do cięcia dł. 70 mm, szer. 2,4 mm, przewód dł. 320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku. 27. - 1 x Czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm 28. - 2 x Miska 1000 ml, czytelna skala, plastikowa, kolor niebieski 29. - 1 x Pojemnik 1500 ml typu dzbanek ze skalą, plastikowy 30. - 1 x Igła iniekcyjna 25G 0,5x25 mm 31. - 1 x Strzykawka 10 ml 3-cz. Luer Lock 32. - 1 x Strzykawka 20 ml 3-cz. Luer Lock 33. - 1 x Strzykawka 100 ml, do płukania 34. - 1 x Ostrze nr 11 35. - 1 x Ostrze nr 15 36. - 1 x Ostrze nr 23 37. - 3 x Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, rozm. 10cm x 10cm 38. - 3 x Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, rozm. 10cm x 30cm 39. - 1 x Pojemnik na mocz 150 ml, zakręcany 40. - 1 x Taca prostokątna plastikowa 28cm x 25cm x 5cm, niebieska | kpl | 700 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie: 1. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm (+/- 2 cm), wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm. Wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2 2. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm (+/- 2 cm), wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm. Wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2 3. 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm (+/- 2 cm), wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm. Wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2 4. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 5. 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 6. 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (+/- 2 cm). Wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 7. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm150cm x 240cm (+/- 2 cm). Wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m2 | kpl | 500 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM:
Wymagania dotyczące pozycji nr 1: Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny, min. Klasa II a. Na etykiecie powinna znajdować się nazwa zestawu, skład zestawu, 4 wklejki do dokumentacji oraz kolorystyczne oznaczenie celem jego łatwej identyfikacji. Serwety oraz fartuchy powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019
Wymagania dotyczące pozycji nr 2: Serwety powinny spełniać wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 147/113 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 417% poparta badaniami z akredytowanego laboratorium. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet 6
| EZ/241/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet 6- Zestawy kardiochirurgiczne ortopedyczne, zestawy kardiochirurgiczne uniwersalne
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Zestaw kardiochirurgiczny ortopedyczny Skład zestawu : 1. - 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 300 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, służy jako owinięcie zestawu. 2. - 1 x Osłona na stolik Mayo 80x140 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 70x100 cm (+/-5 cm ) o gramaturze min. 59 g/m2, folia polietylenowa PE, złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. teleskopowo. 3. - 1 x Serweta U-kształtna 200 x 300 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 9x95 cm, wzmocniona padem chłonnym o wym. 100x160 cm. Serweta w części niekrytycznej wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5g) (włóknina polipropylenowa PP (niebieska) + folia polietylenowa PE ), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cmH2O, w części krytycznej laminat dwuwarstwowy o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5g), wzmocniony chłonnym laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 55 g/m2 (związana chemicznie gręplowana wiskoza nietkana), łączna gramatura w strefie krytycznej min. 114g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 950 cm H2O, 4. - 1 x Serweta przylepna 200 x 250 cm 5. - 1 x Osłona na kończynę 33x120 cm 6. - 1 x Serweta przylepna 75 x 90 cm 7. - 2 x Serweta przylepna 100 x 120 cm 8. - 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramtuarze min. 40g/m2, , łączna gramatura min. 108 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3). 9. - 2 x Kieszeń foliowa przylepna 40x30 cm, jednokomorowa. 10. - 1 x Rzep 2,5x22 cm, organizator przewodów 11. - 2 x Taśma włókninowa 10x50 cm 12. - 1 x Ręcznik do rąk 30x35 cm 13. - 1 x Podkład chłonny 60x90 cm, 14. - 1 x Osłona na aparat RTG 90x160 cm, ściągnięta elastyczną gumką na krótszym boku 15. - 1 x Miska na prowadnik 2500 ml 16. - 1 x Miska 500 ml, przezroczysta 17. - 1 x Miska 500 ml, niebieska 18. - 5 x Tupfer z gazy 40x40 cm 19. - 20 x Kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG 16w 17n, zakładane brzegi 20. - 3 x Serweta brzuszna 45x45 cm z nitką RTG, trokiem, 8 warstw 21. - 1 x Dren do odsysania 30CH, 350 cm, z końcówkami 22. - 1 x Końcówka do odsysania Yankauer 8 mm, z rękojeścią, zagięta, 4 otwory boczne 23. - 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcie i koagulacja, nóż do cięcia dł. 70 mm, szer. 2,4 mm, przewód dł. 300-320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku. 24. - 1 x Czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm 25. – 1 kpl x Osłonki na narzędzia, żółte, 5 par 26. - 1 x Ostrze nr 23 27. - 1 x Ostrze nr 11 27. - 1 x Dren Redona 12CH, dł. 50 cm, perforacja 15 cm 28. - 2 x Butelka Redona/Privac 400 ml, dren 10CH 29. – 1 x Dren Redona 10CH, perforacja 15 cm 30. - 2 x Opatrunek chłonny 9x20 cm 31. - 2 x Opatrunek chłonny 9x10 cm 32. - 1 x Pudełko magnetyczno-piankowe na igły i skalpele, 20 miejsc, posiada uchwyt do zdejmowania skalpeli, przylepne do stołu, zamykane 33. - 3 x Strzykawka 20 ml Luer 2-cz 34. - 2 x Strzykawka 20 ml Luer Lock 3-cz 35. - 1 x Strzykawka 2,5 ml Luer 3-cz. 36. - 1 x Strzykawka Janeta do płukania 100 ml 37. - 1 x Cewnik Nelaton 10 CH, 40 cm 38. - 2 x Igła 21G 0,8x40 mm 39. - 2 x Igła 18G 1,2x40 mm 40 - 1 x Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki wzmocniony rozm. L, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramtuarze min. 40g/m2, , łączna gramatura min. 108 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3). Dodatkowo owinięty w serwetę i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową typu Tyvek z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z dwiema papierowymi wstawkami z papieru oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu. Podwójne opakowanie kartonowe: karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny do magazynowania i przechowywania. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające min. REF, nr serii, data ważności produktu, Nazwa Producenta, Nazwa Zestawu, Kod kreskowy. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu EO. Produkt zgodny z normą PN EN 13795 1-3. Klasyfikacja wyrobu zgodnie z MDR UE 2017/745): Klasa I – sterylne. | kpl | 300 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Zestaw kardiochirurgiczny uniwersalny Skład zestawu : 1. - 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 300 cm, chłonna na całej powierzchni, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (tj. włóknina polipropylenowa PP + folia polietylenowa PE), o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, służy jako owinięcie zestawu. 2. - 1 x Osłona na stolik Mayo 80x140 cm, wzmocniona dwuwarstwowym laminatem o wymiarach 70x100 cm, o gramaturze min. 59 g/m2, folia polietylenowa PE, kolor czerwony, złożona w sposób ułatwiający łatwą aplikację tzn. teleskopowo. 3. - 1 x Serweta przylepna 200x250 cm, 4. - 1 x Serweta przylepna 200x200 cm, 5. - 1 x Serweta przylepna 75x90 cm, 6. - 3 x Serweta przylepna 100x120 cm. Serwety poz. 3-6, wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59 g/m2 (+/-0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, 7. - 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramtuarze min. 40g/m2, , łączna gramatura min. 108 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3). 8. - 2 x Kieszeń jednokomorowa przylepna 40x30 cm 9. - 1 x Rzep 2,5x22 cm, organizator przewodów 10. - 2 x Taśma włókninowa 10x50 cm 11. - 1 x Ręcznik do rąk 30x35 cm 12. - 1 x Podkład chłonny 60x90 cm, 13. - 1 x Osłona na aparat RTG 90x160 cm, ściągnięta elastyczną gumką na krótszym boku 14. - 1 x Miska na prowadnik 2500 ml 15. - 1 x Miska 500 ml, przezroczysta 16. - 1 x Miska 500 ml, niebieska 17. - 5 x Tupfer z gazy 40x40 cm 18. - 20 x Kompres z gazy 10x10 cm z nitką RTG 16w 17n, zakładane brzegi 19. - 3 x Serweta brzuszna 45x45 cm z nitką RTG, trokiem, 8 warstw 20. - 1 x Dren do odsysania 30CH, 3,5 m, z końcówkami 21. - 1 x Końcówka do odsysania Yankauer 8 mm, z rękojeścią, zagięta, 4 otwory boczne 22. - 1 x Elektrokoagulacja, rękojeść z przyciskiem cięcie i koagulacja, nóż do cięcia dł. 70 mm, szer. 2,4 mm, przewód dł. 300-320 cm, wtyczka 3-pinowa, jednorazowego użytku. 23. - 1 x Czyścik do elektrokoagulacji 5x5 cm 24. – 1 kpl x Osłonki na narzędzia mikrochirurgiczne, żółte, 5 par 25. - 1 x Ostrze nr 23 26. - 1 x Ostrze nr 11 27. - 1 x Dren Redona 10CH, perforacja 15 cm 28. – 2 x Butelka Redona/Privac 400 ml, z drenem 29. - 2 x Opatrunek chłonny 9x20 cm 30. - 2 x Opatrunek chłonny 9x10 cm 31. - 1 x Pudełko magnetyczno-piankowe na igły i skalpele, 20 miejsc, posiada uchwyt do zdejmowania skalpeli, przylepne do stołu, zamykane 32. - 3 x Strzykawka 20 ml Luer 2-cz 33. - 2 x Strzykawka 20 ml Luer Lock 3-cz 34. - 1 x Strzykawka 2,5 ml Luer 3-cz. 35. - 1 x Strzykawka Janeta do płukania 100 ml 36. - 1 x Cewnik Nelaton 10CH, 40 cm 37. - 1 x Igła 21G 0,8x40 mm 38. - 2 x Igła 18G 1,2x40 mm 39. - 1 x Fartuch chirurgiczny dla instrumentariuszki wzmocniony rozm. L, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 68 g/m2 zawierającej bibułę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu PE/PP o gramtuarze min. 40g/m2, , łączna gramatura min. 108 g/m2. Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający ,,sterylne plecy’’- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 210/200 kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 133 cmH2O (+/-3). Dodatkowo owinięty w serwetę i ułożony na serwecie do owinięcia zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową typu Tyvek z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z dwiema papierowymi wstawkami z papieru oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu. Podwójne opakowanie kartonowe: karton zewnętrzny do transportu oraz karton wewnętrzny do magazynowania i przechowywania. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Na opakowaniu min. 4 odklejane etykiety samoprzylepne do wklejenia w karcie pacjenta zawierające min. REF, nr serii, data ważności produktu, Nazwa Producenta, Nazwa Zestawu, Kod kreskowy. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu EO. Produkt zgodny z normą PN EN 13795 1-3. Klasyfikacja wyrobu zgodnie z MDR UE 2017/745): Klasa I – sterylne. | kpl | 200 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM:
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet 7
| EZ/241/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 7- Jednorazowe zestawy do operacji
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego w składzie: 1szt serweta laminowana 42g/m2,roz.75x45cm 1szt serweta 2-warstwowa,56g/m2,roz.50x60cm z przylepnym otworem 10cm 1szt strzykawka 3ml 1szt strzykawka 5ml 1szt igła 1,2x40mm 1szt igła 0,5x20mm 10szt kompresy włókninowe,30g/m2,roz.7,5x7,5 1szt opatrunek z wkładem chłonnym,roz.7,2x5cm 1szt pęseta plastikowa 13cm Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister,3-komorowy,służący jako miska do zabiegu. | kpl | 10000 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego wysterylizowany w EO, zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności ,nazwą producenta. Skład:-kompresy gazowe 10x10cm,8w,17n-5szt. -serweta laminowana dwuwarstwowa 56g/m2,roz.50x60cm z otworem przylepnym 8cm-1szt. -nerka plastikowa 1szt. -pęseta plastikowa 1szt -serweta foliowana 42g/m2, roz.50x50cm (do owinięcia) | kpl | 520 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 | Jałowy zestaw do cewnikowania Skład: - 8 szt kompresów gazowych 8W 17N roz.7,5x7,5cm; 4-5 szt tupfery kule,17N,roz. 20x20cm; 1szt kubek plastikowy z podziałką; 1szt pęseta plastikowa 13 cm; 1szt pean plastikowy 13 cm, 2 szt rękawiczki nitrylowe roz.M, z wywiniętymi mankietami; 1szt serweta foliowana 42g/m2,roz.50x60cm, 1szt serweta foliowana 42g/m2,roz.50x60cm z otworem 5cm i rozcięciem; 1 szt. woda jałowa z 10% gliceryną w strzykawce; 1 szt. lubrykant z lidnokainą 6ml w strzykawce. Zestaw pakowany w opakowanie typu „twardy blister” 1-komorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO | kpl | 100 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4 | Serweta na jałowe strzykawki wykonana z włókniny polipropylenowej 35g/m2.Całkowita wielkość 80x80cm, złożona 17-19cm x 27-29 cm z zakładką 7-9cm.,jałowa, wysterylizowana w parze wodnej, na opakowaniu etykieta z podwójną metką z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji. | szt | 500 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5 | Pokrowce na nogi pacjenta wysterylizowane w EO, zapakowane w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności ,nazwą producenta. Rozmiar 80x45cm, z włókniny foliowanej 43g/m2, pakowane po jednej sztuce. | szt | 6500 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
| RAZEM: | [5 empty] | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet 8
| EZ/241/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 8 - Jednorazowe narzędzia dla bloku operacyjnego pediatrii
Lp. | Asortyment | Jedn Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Igła kulkowa Luer - Lock 1,20 x 81 mm. Opakowanie papierowo -foliowe. Opakowanie 25 szt. | szt. | 250 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Pokrowce na podłokietniki rozmiar 25 x 80 cm, pakowane po 2 szt. | szt. | 80 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 | Taśma typu rzep, 2 x 23-25 cm. Opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 300 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4 | Pad absorpcyjny, przylepny rozmiar 50 x50 cm | szt. | 210 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5 | Pad absorpcyjny, przylepny rozmiar 100 x 100 cm | szt. | 100 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6 | Nożyczki zagięte tępo-tępe, typu Metzenbaum, metalowe o długości 14,5 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny “jednorazowości” zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017,, umieszczony w sposób trwały na nożyczkach. Podwójnie oznakowane w formie przekreślonej cyfry 2 oraz trwałego koloru, klasy IIa. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych | szt. | 260 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
7 | Mikronożyczki zagięte ostro-ostre, metalowe o długości 11 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "jednorazowości" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017, umieszczony w sposób trwały na nożyczkach. Podwójnie oznakowane w formie przekreślonej cyfry 2 oraz trwałego koloru, klasy IIa. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych | szt. | 50 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
8 | Kleszczyki anatomiczne proste, metalowe o długości 12,5 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "jednorazowości" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017, umieszczony w sposób trwały na nożyczkach. Podwójnie oznakowane w formie przekreślonej cyfry 2 oraz trwałego koloru, klasy Iia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych | szt. | 100 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
9 | Kleszczyki anatomiczne zagięte, metalowe o długości 12,5 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "jednorazowości" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017, umieszczony w sposób trwały na nożyczkach. Podwójnie oznakowane w formie przekreślonej cyfry 2 oraz trwałego koloru, klasy IIa. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych | szt. | 100 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
10 | Kleszczyki anatomiczne zagięte, metalowe o długości 16 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "jednorazowości" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017, umieszczony w sposób trwały na nożyczkach. Podwójnie oznakowane w formie przekreślonej cyfry 2 oraz trwałego koloru, klasy IIa. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych | szt. | 500 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
11 | Imadło chirurgiczne, metalowe o długości 16 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "jednorazowości" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017, umieszczony w sposób trwały na nożyczkach. Podwójnie oznakowane w formie przekreślonej cyfry 2 oraz trwałego koloru, klasy IIa. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych | szt. | 250 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
12 | Pęseta chirurgiczna delikatna prosta, typu mikro-Adson, metalowa o długości 12 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "jednorazowości" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017, umieszczony w sposób trwały na nożyczkach. Podwójnie oznakowane w formie przekreślonej cyfry 2 oraz trwałego koloru, klasy IIa. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych | szt. | 250 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
13 | Kleszczyki anatomiczne proste, 1 x 2 ząbki, metalowe o długości 16 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "jednorazowości" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017, umieszczony w sposób trwały na nożyczkach. Podwójnie oznakowane w formie przekreślonej cyfry 2 oraz trwałego koloru, klasy IIa. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych | szt. | 300 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM:
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet 9
| EZ/241/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 9- Pieluchomajtki
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekomw obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną po wpływem cieczy. Wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni. Bez ściągaczy taliowych. Rozmiar M o obwodzie 75-110 cm o chłonności 2200g wg ISO 11948-1 Rozmiar L o obwodzie 100-150cm o chłonności 2500g wg ISO 11948-1 Rozmiar XL o obwodzie 130-170cm o chłonności 2500g wg ISO 11948-1 | op | 12000 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM:
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet 10
| EZ/241/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet 11- Folie chirurgiczne bakteriobójcze
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej poświadczający działanie bakteriobójcze. Rozmiar 66x85 cm (część przylepna 56x85 cm) +/-2 cm.Sterylizowana radiacyjnie. | szt | 100 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej poświadczający działanie bakteriobójcze . Rozmiar 44x35 cm (część przylepna 34x35 cm) +/- 2cm. Sterylizowana radiacyjnie. | szt | 510 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 | Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej poświadczający działanie bakteriobójcze . Rozmiar 66x60 cm (część przylepna 56x60 cm) +/- 2 cm. Sterylizowana radiacyjnie. | szt | 350 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4 | Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta, opakowanie indywidualne z folii aluminowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej, poświadczający działanie bakteriobójcze. Rozmiar 66x45 cm cm (część przylepna 56x45 cm) +/- 2 cm. Sterylizowana radiacyjnie. | szt | 500 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
| RAZEM: |  |  |  |  | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet 11
| EZ/241/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet 11- Zestaw brzuszno-kroczowy, Zestaw uniwersalny rozszerzony
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | Zestaw brzuszno-kroczowy 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony SMMS 130cm, rozmiar L 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony SMMS 150 cm, rozmiar XL 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm 1x osłona na kamerę składana teleskopowo 13x250cm 2x kieszeń na narzędzia 2-komorowa 45x25cm 1x przedłużenie do ssaka Ch.25 350cm 1x narzędzie do mycia pola niebieskie 24cm 1x pojemnik na igły mały 10 miejsc 1x skalpel jednorazowy z ostrzem Fig. 15 1x skalpel jednorazowy Fig. 23 1x strzykawka 20ml 2-częściowa 5x kompres gazowy z nitką RTG 16-warstwowy 5x5cm 20x kompres gazowy z nitką RTG 12-warstwowe 10x10cm, zbindowane po 10 szt. 4x opatrunek włókninowy 10x8cm 1x miska niebieska 250ml 4x tupfer gazowy z elementem kontrastującym, 20-nitkowy, rozm. 6, wykrój gazy 29x35cm 1x serweta 2-warstwowa pod pacjenta 75x100cm z zakładką umożliwiającą aseptyczną aplikację 1x serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260x310 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm, z otworem w okolicy jamy brzusznej 28x32 cm, z otworem na krocze 10x15 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Klasa palności 1 wg CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy 174 cm H2O (+/-1). Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach umieszczone od wewnątrz fartucha wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Wewnątrz rękawa znajduje się niebieska taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość (+/- 5 cm). Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro w obszarze wzmocnienia min. 150/143 kPa. | kpl | 60 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | 3. Zestaw uniwersalny rozszerzony1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony SMMS 130cm, rozmiar L 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony SMMS 150 cm, rozmiar XL 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm 1x samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) uchwyt do mocowania przewodów 1x skalpel jednorazowy Fig. 23 1x pojemnik na igły mały 1x elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową dł. kabla 3,2m 1x zacisk tupfera niebieski 24cm 20x kompresy gazowe z nitką RTG 12-warstwowe 10x10cm, zbindowane po 10 szt. 1x miska 250ml bezbarwna ze skalą 4x tupfer gazowy z elementem kontrastującym rozm. 6, wykrój gazy 29x35cm 2x serweta samoprzylepna 75x90cm 2-warstwowa, wymiar paska lepnego 86x5 cm 1x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175x180 cm, wymiar paska lepnego 80x5 cm 1x serweta samoprzylepna 150x240cm 2-warstwowa, wymiar paska lepnego dzielonego na trzy 15+70+15 x 5 cm Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach umieszczone od wewnątrz fartucha wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Wewnątrz rękawa znajduje się niebieska taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość (+/- 5 cm). Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro w obszarze wzmocnienia min. 150/143 kPa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Klasa palności 1 wg CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O (+/-1). | kpl | 1600 |  |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
| RAZEM |  |  |  |  | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego