# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Komora laminarna – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2009r./2010r. |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora z pionowym przepływem laminarnym, recyrkulacją, typu BIOHAZARD | TAK |  |
|  | System cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą | TAK |  |
|  | Dwa filtry absolutne HEPA o wydajności min. 99,99% – obszaru pracy i wylotowy | TAK |  |
|  | Szerokość blatu roboczego 117-130 cm | TAK |  |
|  | Głębokość wewnętrzna min. 58 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna szerokość zewnętrzna komory 138 cm | TAK |  |
|  | Blat roboczy – pełny (bez otworów), nie dzielony, wyjmowalny | TAK |  |
|  | Wnętrze obszaru pracy - 100% stal nierdzewna wysokiej jakości | TAK |  |
|  | Boki komory – pełne (nie przeszklone) | TAK |  |
|  | Pionowo pochylona szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego, przesuwana bezstopniowo | TAK |  |
|  | Wysokość robocza otworu ok. 200 mm | TAK |  |
|  | Czujnik prędkości przepływu powietrza umieszczony poza obszarem pracy | TAK |  |
|  | Funkcja „stand-by” wywoływana po zamknięciu okna frontowego | TAK |  |
|  | Wskaźnik prawidłowości prędkości powietrza w barierze powietrznej | TAK |  |
|  | Wyświetlacz wartości prędkości powietrza w obszarze pracy (w m/s) z alarmem dźwiękowym w przypadku nieprawidłowości | TAK |  |
|  | System autodiagnostyki czujnika prędkości powietrza umożliwiający weryfikacje poprawności pracy przez użytkownika | TAK |  |
|  | Alarm nieprawidłowej pozycji okna | TAK |  |
|  | Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości brzegu obszaru roboczego, wykonany z plastiku | TAK |  |
|  | Lampa UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne 4 szt. /w obudowie bryzgoszczelnej/ | TAK |  |
|  | Poziomowana podstawa komory, regulowana na wysokość | TAK |  |
|  | Osobny obwód elektryczny gniazd wewnętrznych z niezależnym włącznikiem i bezpiecznikiem | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Krzesło z regulowana wysokością dostosowane do pracy z komorą – 2 szt | TAK |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez uprawnione instytucje: TUV lub LNE. | TAK |  |

Gwarancja 36 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim