## Bez punktów
Załącznik nr 2a do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
Respirator 1szt.
Nazwa oferowanego urządzenia: (podać)
Producent: (podać)
Typ: (podać)
Rok produkcji: 2020r. - nieużywany i nie podemowy (podać)
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Parametry ogólne
2 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. | Tak
3 | Respirator dla dzieci i dorosłych. | Tak
4 | Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół | Tak
5 | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi | Tak
6 | Możliwość w przyszłośći powieszenia respiratora na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) lub postawienia na półce kolumny | Tak
7 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | Tak (podać)
8 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut (podać) | Tak (podać)
9 | Tryby wentylacji i nastawy
10 | CMV, AC (CMVAssist) | Tak
11 | SIMV | Tak
12 | PEEP/CPAP | Tak
13 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. | Tak
14 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu MMV | Tak
15 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PPS i VPS | Tak
16 | Mozliwość rozudowy o protokół odwyczajania pacjenta od respiratora typu SmartCare | Tak
17 | Możliwość rozbudowy o tryb APRV | Tak
18 | Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) dostępny we wszystkich trybach wentylacji | Tak
19 | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem oddechowym typu AutoFlow | Tak
20 | Możliwość rozbudowy o automatyczną kompensację oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100% | Tak (podać)
21 | Kompensacja przecieków | Tak
22 | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | Tak
23 | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). | Tak (podać)
24 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 1 – 95 1/min. | Tak (podać)
25 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2000 ml. | Tak (podać)
26 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do 90 cmH2O. | Tak (podać)
27 | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 90 cmH2O. | Tak (podać)
28 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. | Tak (podać)
29 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | Tak (podać)
30 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. | Tak (podać)
31 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | Tak
32 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 65 % szczytowego przepływu wdechowego. | Tak (podać)
33 | Monitorowanie
34 | Rzeczywista częstość oddychania. | Tak
35 | Możliwość rozbudowy o graficzną prezentację płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi | Tak
36 | Częstość oddechów spontanicznych. | Tak
37 | Objętość pojedynczego oddechu.
38 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | Tak
39 | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | Tak
40 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | Tak
41 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | Tak
42 | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | Tak
43 | Ciśnienie PEEP. | Tak
44 | Ciśnienie okluzji P,01 | Tak
45 | NIF – Negative Inspiratory Force | Tak
46 | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | Tak
47 | Ciśnienie średnie. | Tak
48 | Ciśnienie fazy Plateau. | Tak
49 | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną | Tak
50 | Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu oddechowego przed przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem dzięki metolowemu wspornikowi ochronnemu | Tak
51 | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać | Tak
52 | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | Tak
53 | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | Tak
54 | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej | Tak
55 | Alarmy
56 | Kategorie alarmów według ważności. | Tak
57 | Alarm wadliwej pracy elektroniki aparatu. | Tak
58 | Braku zasilania w energię elektryczną. | Tak
59 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | Tak
60 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | Tak
61 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | Tak
62 | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | Tak
63 | Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. | Tak
64 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | Tak
65 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | Tak
66 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | Tak
67 | Inne
68 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | Tak
69 | Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu oddechowego po włączeniu urządzenia. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. | Tak
70 | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebuliazatorem z ekranu respiratora | Tak
71 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. z końcówkami DIN/AGA | Tak (podać)
72 | Podpowiedzi tekstow dotyczące minimum trybów wentylacji i alarmów wyświetlane na ekranie. | Tak
73 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | Tak
74 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak
75 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak
76 | Gwarancja: min. 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym SWZ.
77 | Akcesoria
78 | 1 płuco testowe | Tak
79 | Czujnik przepływu 1szt | Tak
80 | Zastawka wydechowa, jednorazowa min. 5szt. | Tak (podać)
81 | Obwody oddechowe min. 5szt. | Tak (podać)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………………………………….....………………....... (uzupełnić)
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.