## Pakiet nr 1
EZ/1/2025/MK | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
PAKIET NR 1 - Stabilizacja odcinka szyjnego za pomocą klatki PEEK/Tytan wraz ze śrubami kotwiczącymi
L.p. | Nr katalogowy/Nazwa handlowa | Opis przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT % | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
Stabilizacja odcinka szyjnego za pomocą klatki PEEK/Tytan wraz ze śrubami kotwiczącymi W skład kompletu wchodzi: 1 implant (cage), 2 wkręty kostne/śruby Wymagania: - implanty wykonane z PEEK i tytanu. Dostępne również tylko z porowatego tytanu nie wymagające dodatkowych śrub kotwiczących. - Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub - Anatomiczny kształt implantu PEEK/Tytan pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8° natomiast tylko z porowatego tytanu 6° i 10° - Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki w przypadku PEEK - Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14mm i 14x16mm bądź 12x14 i 14x17 w przypadku klatek tytanowych. - Co najmniej 7 wysokość klatki 6mm-12mm PEEK/Tytan - Co najmniej 5 wysokości klatki 5mm - 9mm Porowaty Tytan - Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny - Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5mm ; 4,0mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie - -- śruby pod dowolnym kątem - Śruby w długościach od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących - System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg - Implant nie może wystawać poza obręb trzonu - Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie - Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku - W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo ( dostępne min. 2 długości pinów) - Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia).
1 |  | Klatka | 20 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | Śruby/wkrety kostne | 40 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
Razem: | [6 empty] | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Umowa na zasadach depozytu czasowego, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3a do SWZ - projektowane postanowienia umowy depozytu czasowego do planowanego zabiegu w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego
Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnego instrumentarium zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na czas przeprowadzenia zabiegu na Blok Operacyjny Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa nie później niż na 2 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu. Instrumentarium w kasecie przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## Pakiet nr 2
EZ/1/2025/MK | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
PAKIET NR 2 - Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ
L.p. | Nr katalogowy/Nazwa handlowa | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT % | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ. W skład kompletu wchodzi: 1 korpus protezy, 2 zakończenia /przedłużenia. Parametry wymagane: - Tytanowa proteza trzonu musi umożliwiać płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy uzyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep - Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie krzywizny kręgosłupa -Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa - Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm - W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; - możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem kostnym; - odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu. - W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15. Komplet: proteza i 2 zakończenia
1 |  | Protreza | 5 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | Zakończenia | 10 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
Razem: | [6 empty] | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Umowa na zasadach depozytu czasowego, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3a do SWZ - projektowane postanowienia umowy depozytu czasowego do planowanego zabiegu w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego
Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnego instrumentarium zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na czas przeprowadzenia zabiegu na Blok Operacyjny Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa nie później niż na 2 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu. Instrumentarium w kasecie przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## Pakiet nr 3
EZ/1/2025/MK | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
PAKIET NR 3 - Stabilizacja potyliczno - szyjna
L.p. | Nr katalogowy/Nazwa handlowa | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT % | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
Stabilizacja potyliczno - szyjna W skład kompletu wchodzi: 1 płytka potyliczna, 2 pręty, 2 haki, 2 śruby poliaxialne, 5 wkrętów potylicznych, 6 brokerów, 1 łącznik poprzeczny. Parametry wymagane: - System oparty na konstrukcji łączącej pręty ze śrubami/lub hakami ( w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej). Konstrukcje tworzą : 2 pręty oraz 1płytka potyliczną. Dostępne płytki z możliwością dodatkowego ich dogięcia - Stabilizacja możliwa zarówno z płytką potyliczną jak i bez niej, - Mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów, - Wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm(rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 06 mm do 42 mm, Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przynasadowych - Śruby wieloosiowe (poliaxialne) 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kacie odchylenia głowy śruby do 55° - Śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42 mm ze skokiem co 2 mm - Pręty 3,5 mm o długościach 80,120 i 240 mm - W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalna siła - materiał – tytan - Możliwość połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną
1 |  | Płyta | 5 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | Wkręt potyliczny | 15 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
3 |  | Pręt | 10 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
4 |  | Śruba/hak | 30 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
5 |  | Bloker | 30 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
6 |  | Łącznik poprzeczny | 5 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
Razem: | [6 empty] | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Umowa na zasadach depozytu czasowego, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3a do SWZ - projektowane postanowienia umowy depozytu czasowego do planowanego zabiegu w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego
Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnego instrumentarium zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na czas przeprowadzenia zabiegu na Blok Operacyjny Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa nie później niż na 2 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu. Instrumentarium w kasecie przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## Pakiet nr 4
EZ/1/2025/MK | [8 empty] | Załącznik 2 do SWZ
Załącznik nr ... do umowy
PAKIET NR 4 -Implant typu TLIF tytanowy
L.p. | Nr katalogowy/Nazwa handlowa | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT % | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
Implant typu TLIF tytanowy Tytanowe konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 wielkości podstawy implantu 10 x 28, 10 x 32, 12 x 32 i 12 x 36 mm, wysokości od 7–15 mm i lordoza 7 stopni. W zestawie podajnik sztywny oraz podajnik umożliwiający rotację implantu in-situ.
1 |  | Implant typu TLIF tytanowy | 15 | szt |  |  | 0 | Tak/Nie | Tak/Nie
Razem : | [6 empty] | 0
*Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy depozytowej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy, instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, pojemników do przechowywania oraz pojemników (kontenerów) do sterylizacji gwarantujących wykonanie sterylizacji bez stosowania dodatkowych opakowań zewnętrznych oraz min. klucz dynamometryczn. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ. Do oferty należy załączyć zestawienie dedykowanego instrumentarium, które winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowy/symbol, ilości, cenę jednostkową PLN brutto oraz całkowitą wartość przedmiotu użyczenia PLN brutto.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.