## Pakiet nr 1
EZ/16/2025/SL
Narzędzia do zabiegów laryngologicznych oraz chirurgicznych dla potrzeb Sali Operacyjnej Kliniki Otorynolaryngologii oraz Bloku Operacyjnego Ogólnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Lp | Nazwa/Nr Katalogowy** | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jm | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Nożyczki do mikrolaryngoskopii proste, ostro-ostre, jedna bransza ruchoma, śr. trzonu 2mm, dł. 23cm, nieobrotowe, aktywacja ostrza palcem wskazującym. | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
2. |  | Nożyczki do mikrolaryngoskopii ostro-ostre, jedna bransza ruchoma, zagięta w prawo, śr. trzonu 2 mm, dł. 23 cm, nieobrotowe, aktywacja ostrza palcem wskazującym. | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
3. |  | Nożyczki do mikrolaryngoskopii ostro-ostre, jedna bransza ruchoma, zagięta w lewo, śr. trzonu 2 mm, dł. 23 cm, nieobrotowe, aktywacja ostrza palcem wskazującym. | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
4. |  | Końcówka narzędzia do mikrolaryngologii w kształcie owalnej , ostrej łopatki, dł. 25 cm, kompatybilna do rączki do narzędzi mikrolaryngologicznych. | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
5. |  | Końcówka narzędzia do mikrolaryngologii w kształcie noża zagiętego, sierpowategoi, dł. 25 cm , kompatybilna do rączki do narzędzi mikrolaryngologicznych. | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
6. |  | Rączka (uchwyt) do narzędzi mikrolaryngologicznych | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
7. |  | Imadło do szycia laparoskopowego, nierozbieralne, rękojeść w osi narzędzia z wielostopniowym mechanizmem blokującym i możliwością zmiennej siły nacisku, część robocza utwardzona wkładką weglową,proste z rączką prostą, śr. 5 mm, dł. 330 mm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
8. |  | Imadło do szycia laparoskopowego, nierozbieralne, rękojeść w osi narzędzia z wielostopniowym mechanizmem blokującym i możliwością zmiennej siły nacisku, część robocza utwardzona wkładką weglową, odgięte w lewo z rączką prostą, śr. 5 mm, dł. 330 mm | 2 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
9. |  | Kleszczyki preparacyjne KELLY, mocno zakrzywione, dł. 19 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
10. |  | Kleszczyki preparacyjne KELLY, zakrzywione, dł. 19 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
11. |  | Nożyczki preparacyjne MASTERCUT METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, dolna bransza specjalnie zwężana , górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, zielona powłoka ceramiczna dł 18 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | Tak/Nie* | Tak/Nie*
[5 empty] | RAZEM BRUTTO |  | 0
* Niewłaściwe skreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
** UZUPEŁNIĆ!
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KOMPLETÓW NARZĘDZI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. 2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w granicach ± 2%. 3. Każde dostarczone narzędzie opakowane pojedynczo, w oryginalne opakowanie producenta wraz z numerem katalogowym i oznakowaniem CE 4. Każde narzędzie trwale oznakowane nr katalogowym i nazwą producenta 5. Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali spełniającej standard ISO 7153-1 6. Twardość w zakresie 46-53 HRC. 7. Odporność na korozje wg Normy DIN EN ISO 13402. 8. Oznakowanie narzędzi w systemie Data Matrix. 9. Wykonawca dokona oznakowania każdego egzemplarza narzędzi poz. 1-6 <BO_ORL >, poz. 7-11 <BO>. Wykonawca zobowiązuje sie do oznakowania narzędzi w terminie 2 tygodni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 10. Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej Sterylizacja wg norm ISO 17665-1/EN 285 11. Dostawca zapewni serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. 12. Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru minimum 24 miesiące 13. Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do umowy, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: -deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.