EZ/73/2025/MK                                                                                                   Załącznik Nr 2a do SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy)

Opis przedmiotu dzierżawy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Aparat do terapii nerkozastępczej CRRT- 7 sztuk

| lp | Opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Model urządzenia |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji (nowy lub nie starsze niż 2019r) |  |
| 6 | Wartość brutto 1sztuki aparatu |  |
| 7 | Stawka VAT % |  |

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonywane zabiegi: SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHF, Plazmafereza, Hemoperfuzja, ECCOR2 | Tak, podać |  |
| 2 | Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją | Tak |  |
| 3 | Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją | Tak |  |
| 4 | Pompa krwi | Tak |  |
| 5 | Dedykowana pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji +/- 1g | Tak |  |
| 6 | Aktywna opcja antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF – z jednoczesną pre i postdylucją | Tak |  |
| 7 | Dedykowana pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji +/-1g | Tak |  |
| 8 | Dedykowana pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji +/-1g | Tak |  |
| 9 | Dedykowana pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji +/-1g | Tak |  |
| 10 | System do pozaustrojowej eliminacji CO2 przez wymiennik krew gaz (z CRRT i bez CRRT) | Tak |  |
| 11 | Pamięć zdarzeń do 90 godzin | Tak, podać |  |
| 12 | Podgrzewacz krwi wracającą do pacjenta | Tak |  |
| 13 | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | Tak |  |
| 14 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) | Tak |  |
| 15 | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP | Tak |  |
| 16 | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | Tak |  |
| 17 | Możliwość stosowania filtrów eliminujących endotoksyny i cytokiny w sepsie | Tak |  |
| 18 | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) – praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu | Tak |  |
| 19 | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej | Tak |  |
| 20 | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | Tak |  |
| 21 | Czujnik przecieku krwi | Tak |  |
| 22 | Czujnik obecności powietrza we krwi | Tak |  |
| 23 | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci | Tak |  |
| 24 | Kolorowy ekran dotykowy min 12’’ | Tak, podać |  |
| 25 | Złącza USB oraz Ethernetowe do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi | Tak |  |
| 26 | Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat (do podaży wapnia lub heparyny w zależności od wyboru antykoagulacji) | Tak |  |
| 27 | Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiający wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT (SCUF, HD, HF, HDF) | Tak |  |
| 28 | Zabezpieczenie przed zakłóceniem przez aparat sygnału EKG | Tak |  |
| 29 | Dostępność linii pediatrycznych o wypełnieniu do 60 ml | Tak, podać |  |
| 30 | Możliwośc wpisania i zastosowania co najmniej dwóch stężeń cytrynianów w terapii CRRT | Tak |  |
| 31 | Wbudowany w aparat akumulator zasilający do 10 min, pozwalający prowadzic zabieg | Tak |  |
| 32 | Dedykowana funkcja aparatu umożliwiająca czasowe odłączenie pacjenta w celu przeprowadzenia diagnostyki, badań RTG,TK itp | Tak |  |
| 33 | Podstawa aparatu wyposażona w 4 kółka wraz z wbudowanym detektorem przecieku | Tak |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.