EZ/94/2025/MK 								Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Konsola do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej IABP

Producent*  …………………………………………………

Model urządzenia*…………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż rok 2025)*……………….

Kraj pochodzenia* …………………………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/punktowany | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa do kontrapulsacji z funkcją autopilota, przystosowania do współpracy z cewnikami światłowodowymi | TAK |  |
| 2 | Automatyczne zerowanie czujnika światłowodowego przed wprowadzeniem cewnika do pacjenta | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulacji objętości dostarczonego helu do balonu cewnika przez użytkownika w zakresie 0,5 ml do 50 ml z dokładnością 0,5 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Modułowa budowa urządzenia: ekran dotykowy, szklany GFG, min 13 cali z panelem sterowania z oprogramowaniem w j. polskim | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Podstawa jezdna zintegrowana z jednostką napędową – brak konieczności demontażu do transportu | TAK |  |
| 6 | Możliwość pracy na zasilaniu akumulatorowym przez 90 min | TAK |  |
| 7 | Pojemnik w jednostce napędowej zbierający skroploną parę wodną | TAK |  |
| 8 | Możliwość pracy pompy w 7 różnych trybach wyzwalania: Pattern, Peak, Afib, V-Pace, A-Pace, AP, Internal | TAK |  |
| 9 | Ciągłe monitorowanie jakości sygnału min. 5 różnych odprowadzeni EKG i wybór optymalnego | TAK |  |
| 10 | Możliwość ustawienia przez użytkownika współczynnika wyzwalania min. 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 | TAK |  |
| 11 | Całkowity maksymalny ciężar urządzenia gotowego do pracy z podstawa jezdną – max 50 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 12 | W zestawie cewniki do kontrapulsacji: 8 Fr/40 ml i 8Fr/30ml światłowodowe + 2 butle z helem USP, kompatybilne z oferowaną konsolą | TAK |  |
| 13 | Możliwość monitorowania i ustawiania alarmów średniego ciśnienia tętniczego pacjenta MAP | TAK |  |
| 14 | Historia alarmów umożliwiająca wyświetlenie i wydruk 100 ostatnich komunikatów alarmowych | TAK |  |
| 15 | Brak konieczności rutynowej wymiany elementów pompy w określonych przedziałach czasowych lub czasu pracy pompy | TAK |  |
| 16 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim –(załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 19 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi*………………………..……………….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić