## Pakiet nr 1
EZ/103/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 1 - Zestawy do kaniulacji, zestawy do cewnikowania żył centralnych
L.p. | Producent / Nazwa Handlow / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Zestaw do kaniulacji zył centralnych metodą Seldingera; sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku dla dzieci z cewnikiem matowym poliuretanowym jedno-światłowym ze znacznikami długości kontrastujący pod Rtg, nie zawierający lateksu. Zestaw ma zawierać: cewnik o długosci 9cm, średnicy 24Ga zaopatrzony w prowadnicę o dł. 35cm ( prowadnica druciana umieszczona w specjalnym sztywnym opakowaniu z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną reką), igłę wprowadzającą 21 Ga x 3,81cm. 2 strzykawki o pojemności ok. 2.5ml rozszerzadło i mocowanie | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Zestaw do kaniulacji zył centralnych metodą Seldingera; sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku dla dzieci z cewnikiem matowym poliuretanowym jedno-światłowym ze znacznikami długości kontrastujący pod Rtg, nie zawierający lateksu. Zestaw ma zawierać: cewnik o długosci 10cm, średnicy 22Ga zaopatrzony w prowadnicę o dł. 35cm ( prowadnica druciana umieszczona w specjalnym sztywnym opakowaniu z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną reką), igłę wprowadzającą 21 Ga x 3,81cm. strzykawkę 5ml, rozszerzadło , mocowanie do skóry | 30 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Zestaw do kaniulacji zył centralnych metodą Seldingera;sterylny,pakowany pojedynczo, jedn.użytku dla dzieci z cewnikiem matowym poliuretanowym jednoświatłowym ze znacznikami długości kontrastujący pod Rtg, nie zawierający lateksu.Dwuświatłowy cewnik o dł.16cm,śred. 7Fr,światłach wewnętrznych 18Ga,14Ga,prowadnicę 45cm,igłę wprowadzającą 18Gax6,35 cm, strzykawkę 5ml,rozszerzadło i mocowanie do skóry | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera- cewnik trójświatłowy 7F/16G/18G/18G/ 16cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica z zabezpieczeniem umożliwiającym wprowadzenie jedną ręką , strzykawka 5ml, rozszerzadło, mocowanie. | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera – cewnik trójswiatłowy z powłoką antybakteryjną z chlorheksydyny 7Fr/18, 18, 16 Ga /16cm , igła punkcyjna 18 G/6,35 cm , strzykawka z otworem w tłoku , 5 ml ,prowadnica , rozszerzadło , skrzydełka mocujące , igła do kontroli cisnienia | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Selingera czteroświatłowy –cewnik czteroswiatłowy 8,5 Fr /14 Ga , 16 Ga 2x 18 Ga /16 cm , prowadnica 0,81 mm x 60 cm , igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm , strzykawkę 5 ml , rozszerzadło | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera pięcioświatłowy –cewnik pięcioświatłowy 9,5 Fr/14Ga/16Ga/3x 18 GA/16 cm , prowadnica 0,81 mm x 60 cm , igła wprowadzająca 18 Ga x 6,35 cm , strzykawkę 5 ml , rozszerzadło , dodatkowa kaniula 18Ga x 6,35 cm | 3 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera- cewnik dwuświatłowy z łącznikiem do zastawki hemostatycznej dł. 10cm śr. 14F, śr, światła wewn.12G/9G. | 3 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
9 |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera – cewnik dwuswiatłowy z powłoką antybakteryjną z chlorheksydyny 7Fr/ , 16 14 Ga /18 Ga, 16cm , igła punkcyjna 18 G/6,35 cm , strzykawka 5ml z otworem w tłoku , 5 ml ,prowadnica nitinolowa , rozszerzadło , skrzydełka mocujące , igła do kontroli cisnienia | 3 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
10 |  | Zestaw do wprowadzenia cewnika Swana – Ganza tzw. Introducer 8F/10cm,rozszerzadło, prowadnik 0,035”/45cm, igła punkcyjna 18G/6,35 cm, obturator 8F. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
11 |  | Introduktor prz\ezskórny 6Fr / 10cm dla cewników 4 - 6Fr w zestawie z osłonką foliową i trzema gazikami | 240 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
12 |  | Zestaw do cewnikowania tętnicy tradycyjną metodą SELDINGERA posiadający w swoim zestawie: prowadnica 0,018’’/25cm lub 0,021" długość 35 cm/50cm lub 0,025’’/33cm/45cm/60cm , igła wprowadzająca odpowiednio 22, 20 lub 18 Ga o długości 4 cm,7cm lub 5cm Cewnik polieteroamidu blokowego ze zintegrowanym przedłużaczem z zaciskiem suwakowym. Rozmiary do wyboru Zamawiajacego: 24G/2,5cm, 24G/5cm, 22G/5cm, 22G/8cm, 22G/12cm, 20G/5cm, 20G/8cm, 20G/12cm, 20G/16cm, 18G/8cm, 18G/12cm, 18G/16cm, 18G/23cm | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
13 |  | Cewnik do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej poliuretanowy, kanał centralny zbrojony metalowym oplotem , 8Fr/ 40 lub 7Fr 30 ml , ponadto zestaw zawiera : Igła dotętnicza 18 Ga , strzykawka, prowadniki, 2 sztuki - 175 cm pokryte teflonem z końcówką „J”, skalpel , rozszerzadła, 2 introducery dotętnicze - z portem bocznym i bez portu bocznego , przewód pneumatyczny | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
14 |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 3św, 7Fr, 16cm (16/18/18Ga), antybakteryjny z chlorheksydyną, w zestawie z maksymalną barierą ochronną, w skład zestawu wchodzi: serweta zewnętrzna 1szt, Maska z osłoną na oczy 1szt, Czepek 1szt, Fartuch XL 1szt, Pojemnik na płyn dezynfekujący 1szt,Maczak w postaci gąbki na plastikowej szpatule 3szt, Pełne obłożenie pacjenta 140 x 240 cm z okienkiem 10 cm z przylepcem 1szt, Osłonka na głowicę USG 13 x 122 cm wraz z mocowaniem, sterylny żel USG, zestaw zawinięty w serwetę 1szt, Gaziki 10 x 10 cm 2szt, Igła iniekcyjna: 25 Ga x 2.5 cm 1szt, Igła iniekcyjna 22 Ga x 3.81 cm 1szt, Filtr infuzyjny 5μm do pobierania leku ze szklanych ampułek 1szt, Strzykawka 5 ml Luer-Lock 1szt, Strzykawka 10 ml Luer-Lock 1szt, Kranik 4-drożny High-Flow z łącznikami bezigłowymi 1szt, Zastawka 1, Prowadnica nitinolowa, ze znacznikami długości, z jednej strony prosty miękki koniec, z drugiej J ze znacznikiem EKG 1szt, Igła punkcyjna echogeniczna 18 Ga x 6.35 cm 1szt, Skrzydełka do zamocowania cewnika 1szt, Bezpieczny skalpel: #11 1szt, Rozszerzadło tkankowe 1szt, Bezszwowe mocowanie cewnika 1szt, Szycie: 2-0 jedwabna nić z zakrzywioną igłą 1szt, SharpsAway® zbiornik na zużyte igły 1szt, Imadło 1szt, Tegaderm® 10 x 12 cm 2szt, Worek na odpady- 1szt. | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
15 |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 4św, 8,5Fr, 16cm (16/14/18/18Ga), antybakteryjny z chlorheksydyną, w zestawie z maksymalną barierą ochronną, w skład zestawu wchodzi: serweta zewnętrzna 1szt, Maska z osłoną na oczy 1szt, Czepek 1szt, Fartuch XL 1szt, Pojemnik na płyn dezynfekujący 1szt,Maczak w postaci gąbki na plastikowej szpatule 3szt, Pełne obłożenie pacjenta 140 x 240 cm z okienkiem 10 cm z przylepcem 1szt, Osłonka na głowicę USG 13 x 122 cm wraz z mocowaniem, sterylny żel USG, zestaw zawinięty w serwetę 1szt, Gaziki 10 x 10 cm 2szt, Igła iniekcyjna: 25 Ga x 2.5 cm 1szt, Igła iniekcyjna 22 Ga x 3.81 cm 1szt, Filtr infuzyjny 5μm do pobierania leku ze szklanych ampułek 1szt, Strzykawka 5 ml Luer-Lock 1szt, Strzykawka 10 ml Luer-Lock 1szt, Kranik 4-drożny High-Flow z łącznikami bezigłowymi 1szt, Zastawka 1, Prowadnica nitinolowa, ze znacznikami długości, z jednej strony prosty miękki koniec, z drugiej J ze znacznikiem EKG 1szt, Igła punkcyjna echogeniczna 18 Ga x 6.35 cm 1szt, Skrzydełka do zamocowania cewnika 1szt, Bezpieczny skalpel: #11 1szt, Rozszerzadło tkankowe 1szt, Bezszwowe mocowanie cewnika 1szt, Szycie: 2-0 jedwabna nić z zakrzywioną igłą 1szt, SharpsAway® zbiornik na zużyte igły 1szt, Imadło 1szt, Tegaderm® 10 x 12 cm 2szt, Worek na odpady- 1szt. | 350 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
16 |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 3św (20/22/22Ga), 5,5Fr, 13cm w zestawie z maksymalną barierą ochronną, w skład zestawu wchodzi: serweta zewnętrzna 1szt, Maska z osłoną na oczy 1szt, Czepek 1szt, Fartuch XL 1szt, Pojemnik na płyn dezynfekujący 1szt,Maczak w postaci gąbki na plastikowej szpatule 3szt, Pełne obłożenie pacjenta 120 x 150 cm z okienkiem 10 cm z przylepcem 1szt, Osłonka na głowicę USG 12 x 244 cm wraz z mocowaniem, sterylny żel USG, zestaw zawinięty w serwetę 1szt, Gaziki 10 x 10 cm 2szt, Igła iniekcyjna: 25 Ga x 2.5 cm 1szt, Igła iniekcyjna 22 Ga x 3.81 cm 1szt, Filtr infuzyjny 5µm do pobierania leku ze szklanych ampułek 1szt, Strzykawka 5 ml Luer-Lock 1szt, Strzykawka 10 ml Luer-Lock 1szt, Kranik 4-drożny High-Flow z łącznikami bezigłowymi 1szt, Zastawka 1, Prowadnica nitinolowa, ze znacznikami długości, z jednej strony prosty miękki koniec, z drugiej J ze znacznikiem EKG 1szt, Igła punkcyjna echogeniczna 22 Ga x 3,81 cm 1szt, Kaniula 22Gax4,45cm na igle 25Ga, Skrzydełka do zamocowania cewnika 1szt, Bezpieczny skalpel: #11 1szt, Rozszerzadło tkankowe 6Fx 4,3cm, oraz 6Fx7,8cm po 1szt, Bezszwowe mocowanie cewnika 1szt, Szycie: 3-0 jedwabna nić z zakrzywioną igłą 1szt, SharpsAway® zbiornik na zużyte igły 1szt, Imadło 1szt, Tegaderm® 7 x 6 cm 2szt | 5 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
17 |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 2św (22/22Ga), 4Fr, 8cm, w zestawie z maksymalną barierą ochronną, w skład zestawu wchodzi: serweta zewnętrzna 1szt, Maska z osłoną na oczy 1szt, Czepek 1szt, Fartuch XL 1szt, Pojemnik na płyn dezynfekujący 1szt,Maczak w postaci gąbki na plastikowej szpatule 3szt, Pełne obłożenie pacjenta 140 x 240 cm z okienkiem 10 cm z przylepcem 1szt, Osłonka na głowicę USG 13 x 122 cm wraz z mocowaniem, sterylny żel USG, zestaw zawinięty w serwetę 1szt, Gaziki 10 x 10 cm 2szt, Igła iniekcyjna: 25 Ga x 2.5 cm 1szt, Igła iniekcyjna 22 Ga x 3.81 cm 1szt, Filtr infuzyjny 5μm do pobierania leku ze szklanych ampułek 1szt, Strzykawka 5 ml Luer-Lock 1szt, Strzykawka 10 ml Luer-Lock 1szt, Kranik 4-drożny High-Flow z łącznikami bezigłowymi 1szt, Zastawka 1, Prowadnica nitinolowa, ze znacznikami długości, z jednej strony prosty miękki koniec, z drugiej J ze znacznikiem EKG 1szt, Igła punkcyjna echogeniczna 18 Ga x 6.35 cm 1szt, Skrzydełka do zamocowania cewnika 1szt, Bezpieczny skalpel: #11 1szt, Rozszerzadło tkankowe 1szt, Bezszwowe mocowanie cewnika 1szt, Szycie: 2-0 jedwabna nić z zakrzywioną igłą 1szt, SharpsAway® zbiornik na zużyte igły 1szt, Imadło 1szt, Tegaderm® 10 x 12 cm 2szt, Worek na odpady- 1szt. | 5 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
18 |  | Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej klasy HEPA13 o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze do 37 g; z portem kapno Luer-Lock z korkiem , o przestrzeni martwej do 75 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio minimum dla Vt: 250ml: 37; 500ml: 33; 750ml: 31; 1000ml: 28; 1200ml: 26; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h maksimum odpowiednio dla Vt: 250ml: 7; 500ml: 11; 750ml: 13; 1000ml: 16; 1200ml: 18; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2.8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. | 2000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
19 |  | Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze max 23 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 29,24 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 35.4; 500ml: 26.5 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 8.61; 500ml: 17.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 800 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.2.3 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
20 |  | Zestaw do zakładania cewnika pośredniego tzw. Midline do wprowadzania zmodyfikowanym Seldingerem za pomocą rozrywalnej kaniuli. W skład zestawu wchodzi: prowadnica nitinolowa 0.118" x 45cm, rozrywalna kaniula, echogeniczna igła 7cm, łącznik bezigłowy, skalpel z zabezpieczeniem po użyciu, strzykawka 10ml, staza i taśma pomiarowa, bezszwowe mocowanie cewnika oraz trymer pozwalajcy na bezpieczne docięcie cewnika. Cewnik poliuretanowy z prowadnikiem ułatwiającym wprowadzanie wyposażonym w port boczny z przedłużeniem do przepłukiwania: 1 światłowy 5Fr ( 18G), 20cm przepływ 3060ml/godz. | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
21 |  | Zestaw do zakładania cewnika pośredniego tzw. Midline do wprowadzania zmodyfikowanym Seldingerem za pomocą rozrywalnej kaniuli. W skład zestawu wchodzi: prowadnica nitinolowa 0.118" x 45cm, rozrywalna kaniula, echogeniczna igła 7cm, łącznik bezigłowy, skalpel z zabezpieczeniem po użyciu, strzykawka 10ml, staza i taśma pomiarowa, bezszwowe mocowanie cewnika oraz trymer pozwalajcy na bezpieczne docięcie cewnika. Cewnik poliuretanowy CIŚNIENIOWY DO 300PSI z prowadnikiem ułatwiającym wprowadzanie wyposażonym w port boczny z przedłużeniem do przepłukiwania: 2 światłowy 5Fr ( 18G), 20cm przepływ 5ml/sekundę. | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024r poz. 1620.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 2
EZ/103/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 2 - Wkłucia centralne
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Bezigłowy system infuzyjny, Transparentna obudowa z niebieskim elementem wewnętrznym do oznakowania lini infuzyjnej. Prosta droga przepływu przez membrane. Niebieska membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip. Zastawka bez drenu. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona badaniami możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, do 200 dostępów. Badanie laboratoryjne potwierdzające możliwość użytkowania do 7 dni | 200 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, ze znacznikiem długości i miękką końcówką, posiadający dwupunktowy system mocowania do skóry i przeźroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz z zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego.3-światłowy (średnice kanałów: 16G/18G/18G ), rozmiar 7F x 15 cm oraz rozmiar 7F x 20cm z odporną na zaginanie metalowa prowadnicą wykonaną z Nitinolu. W zestawie igła ze zintegrowaną zastawką pozwalająca na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. Możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, 1szt. | 1000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, ze znacznikiem długości i miękką końcówką, posiadający dwupunktowy system mocowania do skóry i przeźroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz z zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego. 4-światłowy (średnice kanałów:16G/18G/ 18G/14G), rozmiar 8F x 15 cm oraz 8F x 20cm, z odporną na zaginanie metalowa prowadnicą wykonaną z Nitinolu . W zestawie igła ze zintegrowaną zastawką pozwalająca na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. Możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, 1szt. | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Cewnik do żył centralnych poliuretanowy, ze znacznikiem długości i miękką końcówką, posiadający dwupunktowy system mocowania do skóry i przeźroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz z zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego.5-światłowy (średnice kanałów; 16G/18G/18G/18G/12G) , rozmiar 12F x 20 cm, 12F x 15cm z odporną na zaginanie metalowa prowadnicą wykonaną z Nitinolu. W zestawie igła ze zintegrowaną zastawką pozwalająca na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. Możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, 1szt. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Zestaw do połączonego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego z jednego dostępu (CSE) pakowany pojedynczo, sterylny, składający się: igła zewnątrzoponowa (ze szlifem Tuohy) 18G / 88 mm, plastykowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1 cm, dodatkowy otwór w osi igły Tuohy, w osi zgięcia, do wprowadzenia igły podpajęczynówkowej, igła podpajęczynówkowa o długości 138,5 mm typu pencil point 27G, cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem, końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000 mm, znaczniki długości obecne na cewniku max.do200-210 mm, łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie Luer -Lock. Łącznik, osłonka lub inny system stabilizujący (blokujący) igłę podpajęczynówkową w igle zewnątrzoponowej, plastykowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10 ml, końcówka Luer, łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, końcówka Luer – Lock, filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm płaski o zakończeniu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym. | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | Igła do neurostymulatora o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca: • igłę z odizolowanym szlifem 30 stopni i zaizolowaną na całej długości, ze znacznikami głębokości wkłucia, • powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły, • powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20 mm od czubka igły, • uchwyt igły ergonomiczny, rowkowany dla lepszego trzymania w palcach z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu igły, • kabelek elektryczny i drenik infuzyjny zintegrowany na stałe z uchwytem igły, • koniec drenika infuzyjunego zamknięty koreczkiem luer lock • znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, • rozmiar igły 22 G x 50 mm, 22G x 80mm do wyboru przez zamawiajacego, pakowane pojedynczo, sterylne | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 3
EZ/ 103/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 3 - Zestawy do tracheotomii przezskórnej metoda Ciaglii
L.p. | Producent Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii. Wyposażony w: jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie; nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego; cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa; bezpieczny skalpel; strzykawkę 10ml; 4 gaziki; igłę punkcyjną 14G z kaniulą teflonową; krótkie rozszerzadło 14Ch. Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia dotyczące średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki, długości rurki oraz nazwy producenta i numeru katalogowego. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP). Pakowany sterylnie. Rozmiary: Średnica wewnętrzna rurki: 7 mm, średnica zewnętrzna max. 9,8 mm, długość rurki min. 85 mm Średnica wewnętrzna rurki: 8 mm, średnica zewnętrzna max. 10,8 mm, długość rurki min. 88 mm Średnica wewnętrzna rurki: 9 mm, średnica zewnętrzna max. 11,8 mm, długość rurki min. 90 mm Średnica wewnętrzna rurki: 10 mm, średnica zewnętrzna max. 12,8 mm, długość rurki min. 92 mm | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii. Wyposażony w: jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie; nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego; cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa; bezpieczny skalpel; strzykawkę 10ml; 4 gaziki; igłę punkcyjną 14G z kaniulą teflonową; krótkie rozszerzadło 14Ch. Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z podwójną fenestracją (na łuku zewnętrznym i wewnętrznym rurki) i możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia dotyczące średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki, długości rurki oraz nazwy producenta i numeru katalogowego. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 3 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem (1 z fenestracją, 2 bez fenestracji) , jałowy żel poślizgowy 2,7g, nasadka okluzyjna, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP). Pakowany sterylnie. Rozmiary: Średnica wewnętrzna rurki: 7 mm, średnica zewnętrzna max. 9,8 mm, długość rurki min. 85 mm Średnica wewnętrzna rurki: 8 mm, średnica zewnętrzna max. 10,8 mm, długość rurki min. 88 mm Średnica wewnętrzna rurki: 9 mm, średnica zewnętrzna max. 11,8 mm, długość rurki min. 90 mm Średnica wewnętrzna rurki: 10 mm, średnica zewnętrzna max. 12,8 mm, długość rurki min. 92 mm | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii. Wyposażony w: jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie; nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego; cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa; bezpieczny skalpel; strzykawkę 10ml; 4 gaziki; igłę punkcyjną 14G z kaniulą teflonową; krótkie rozszerzadło 14Ch. Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez kanał znajdujący się nad mankietem i z regulowanym położeniem kołnierza. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Wykonana z niezawierającego DEHP medycznego PCW. Regulowany kołnierz z mechanizmem blokującym umożliwiającym przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 º. Ponadto rurka posiada: kontrastową linia widoczna w RTG; łącznik o średnicy 15 mm; skala informująca o stopniu wydłużenia rurki; elastyczne skrzydełka na kołnierzu rurki z możliwością przesuwania wokół osi rurki niezależnie od siebie; informacje o zakresie zmiennej długości rurki, wraz ze średnicą wewnętrzną i zewnętrzną podane na kołnierzu rurki; zestaw łączników do odsysania; regulowaną tasiemkę do mocowania rurki; kartę informacyjnę produktu z dwiema odklejanymi etykietami. Pakowany sterylnie. Rozmiary - 8 mm, średnica zewnętrzna max. 11,2 mm, maksymalna długość 83 mm - 9 mm, średnica zewnętrzna max. 12,3 mm, maksymalna długość 91 mm | 50 | szt
4 |  | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii. Wyposażony w: jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie; nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego; cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa; bezpieczny skalpel; strzykawkę 10ml; 4 gaziki; igłę punkcyjną 14G z kaniulą teflonową; krótkie rozszerzadło 14Ch. Wraz z rurką tracheostomijną o wydłużonej części proksymalnej z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez kanał znajdujący się nad mankietem i z regulowanym położeniem kołnierza. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Wykonana z niezawierającego DEHP medycznego PCW. Regulowany kołnierz z mechanizmem blokującym umożliwiającym przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 º. Ponadto rurka posiada: kontrastową linię widoczną w RTG; łącznik o średnicy 15 mm; skalę informującą o stopniu wydłużenia rurki; elastyczne skrzydełka na kołnierzu rurki z możliwością przesuwania wokół osi rurki niezależnie od siebie; informacje o zakresie zmiennej długości rurki, wraz ze średnicą wewnętrzną i zewnętrzną podane na kołnierzu rurki; zestaw łączników do odsysania; regulowaną tasiemkę do mocowania rurki; kartę informacyjną produktu z dwiema odklejanymi etykietami. Pakowany sterylnie. Rozmiary - 8 mm, średnica zewnętrzna max. 11,2 mm, maksymalna długość 113 mm - 9 mm, średnica zewnętrzna max. 12,3 mm, maksymalna długość 118,5 mm | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego

## Pakiet nr 4
EZ/103/2025/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 4 - Uniwersalna linia do podawania diet w butelkach lub w workach
L.p. | Producent Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Applix o długości 190 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | 1000 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Zestaw do opakowan typu worek lub butelka metoda grawitacyjna o długosci 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakonczony portem do zgłebników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny | 800 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Dopuszcza się zmianę ilości w opakowaniu po przeliczeniu na sztuki w zaokrągleniu do pełnych opakowań
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego