EZ/107/2025/SL

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Aparat do pomiaru  ciśnienia tętniczego kompatybilny z oprogramowaniem Spacelabs – 2 szt.

Producent

Nazwa-model/typ

Kraj pochodzenia

Rok produkcji 2025

| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru z filtrem artefaktów i czynności oddechowej, zapewniająca powtarzalne i wiarygodne wyniki, potwierdzone walidacją w klasie A/A Brytyjskiego Towarzystwa Nadciśnienia (BHS) i walidacja IP według Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia (ESH) |  | TAK |  |  |
| 2 | Rejestrator kompatybilny z oprogramowaniem Spacelabs posiadanym przez Zamawiającego |  | TAK |  |  |
| 3 | Pomiar ciśnienia skurczowego w zakresie 60-260mmHg, rozkurczowego w zakresie 30-200mmHg |  | TAK |  |  |
| 4 | Cztery niezależne okresy pomiarowe w ciągu doby i możliwość ustawiania w każdym z nich odstępów między pomiarami w zakresie co 6-120minut. |  | TAK |  |  |
| 5 | Dokładny tryb pomiarowy zapewniający maksymalny błąd pomiaru w całym zakresie pomiarowym do ±5 mmHg |  | TAK |  |  |
| 6 | Algorytm rozpoznawania artefaktów pomiarowych |  | TAK |  |  |
| 7 | Wyświetlacz rejestratora pokazujący wyniki pomiaru |  | TAK |  |  |
| 8 | Przycisk pacjenta zapewniający dodatkowy pomiar ciśnienia „na żądanie” lub przerwanie pomiaru automatycznego |  | TAK |  |  |
| 9 | Mechanizmy bezpieczeństwa pomiarów, maksymalne ciśnienie w mankiecie - 300mmHg |  | TAK |  |  |
| 10 | Maksymalny czas pojedynczego pomiaru do 30 do 50s. |  | TAK |  |  |
| 11 | Zasilanie z max. 3 baterii typu AA |  | TAK |  |  |
| 12 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 102 x 72 x 27 mm |  | TAK |  |  |
| 13 | Waga z bateriami nie większa niż 260 g |  | TAK |  |  |
| 14 | Mankiety pomiarowe w zestawie dla każdego rejestratora: 24-32cm |  | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość dokupienia mankietów pomiarowych o wymiarach 12-20cm, 17-26cm, 24-32cm, 32cm-42cm, 38-50cm. |  | TAK |  |  |
| 16 | sprzętowe ograniczenie maksymalnego czasu pomiaru do 180sek. |  | TAK |  |  |
| 17 | Mankiety składający się z pęcherza gumowego i futerału (futerał z plastikowa klamrą i możliwością prania w pralce) |  | TAK |  |  |
| Pozostałe warunki |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |  |
| 2 |  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |  |
| 3 |  | Gwarancja urządzenia 12 miesięcy | TAK |  |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: ……………………………………….. (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.