WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE

ANALIZATORA I WIRÓWKI

( DZIERŻAWA NA 36 MIESIĘCY)

| ANALIZATOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Podać |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Wartość brutto |  |
| 6 | Vat% |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Potwierdzenie spełniania parametrów*/opisać |
| --- | --- | --- |
| Moduł do analizy parametrów fizyko-chemicznych moczu |  |  |
|  | Fabrycznie nowy; rok produkcji 2025r. |  |
|  | Metody pomiarowe: - Fotometria reflaktacyjna z zastosowaniem matrycy CCD/CMOS. - Turbidymetryczna. - Refraktometryczna z automatyczna kompensacją temperatury. |  |
|  | Wydajność analizatora: minimum 200 próbek/godz. |  |
|  | Paski reakcyjne konfekcjonowane w kasetach. Stabilne na pokładzie minimum 14 dni. |  |
|  | Komora na minimum 400 pasków. |  |
|  | Paski testowe wykrywające kwas askorbinowy. |  |
|  | Obraz reakcji barwnych na pasku wyświetlany na ekranie analizatora dla każdego wyniku, dostępny z poziomu operatora systemu. |  |
|  | Automatyczna kalibracja optyki analizatora przed pomiarem każdego paska, bez konieczności używania pasków kalibracyjnych. |  |
|  | Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek. |  |
|  | Mieszanie moczu za pomocą igły pobierającej próbki. |  |
|  | Podajnik na minimum 100 próbek. |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
|  | Moduł do analizy parametrów fizyko-chemicznych moczu połączony z modułem do analizy elementów upostaciowanych moczu za pomocą mostka. |  |
| Moduł do analizy elementów upostaciowanych moczu |  |  |
|  | Fabrycznie nowy; rok produkcji 2025r. |  |
|  | Zasada metody: zautomatyzowana mikroskopia (wbudowany mikroskop) z rejestracją cyfrowych obrazów pełnych pól widzenia mikroskopowego. |  |
|  | Pomiar w minimum 4 kanałach pomiarowych (naturalna sedymentacja elementów morfotycznych), bez konieczności używania kuwet jednorazowych. |  |
|  | Wydajność analizatora minimum 100 próbek/godz. |  |
|  | Zdjęcia rejestrowane przy powiększeniu 20x i 40x. |  |
|  | Automatyczna klasyfikacja ilościowa dla minimum 15 elementów morfotycznych (diagnostycznych) |  |
|  | Ocena natywnego moczu, bez wirowania (na zewnątrz lub wewnątrz analizatora). |  |
|  | Mieszanie moczu za pomocą igły pobierającej próbki.. |  |
|  | Klasyfikacja elementów wg kategorii (nie wielkości). |  |
|  | Automatyczne dostrajanie ostrości mikroskopu dla każdej próbki. |  |
|  | Rejestrowanie zdjęć próbki na kilku płaszczyznach/punktach ostrości i łączenie ich w jeden obraz |  |
|  | Automatyczna klasyfikacja bakterii z podziałem na pałeczki i ziarniaki. |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
|  | System wyposażony w wymagany komputer, klawiaturę, mysz, monitor minimum 27”. |  |
| Półautomatyczny analizator zapasowy (backup) do pomiaru parametrów fizyko-chemicznych moczu |  |  |
|  | Fabrycznie nowy; rok produkcji 2025r. |  |
|  | Wydajność czytnika minimum 600 próbek/godz. |  |
|  | Paski testowe wykrywające kwas askorbinowy. |  |
|  | Automatyczna kalibracja optyki analizatora przed pomiarem każdego paska, bez konieczności używania pasków kalibracyjnych. |  |
|  | Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek. |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
| Dodatkowe |  |  |
|  | Stół kompatybilny pod analizator |  |
|  | Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS do analizatora. |  |
|  | Podłączenie zautomatyzowanego systemu oraz półautomatycznego analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego Filab 2.0 ) -transmisja dwukierunkowa, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych prac |  |
|  | Czas reakcji serwisu nie później niż 24 godziny od zgłoszenia awarii. Możliwość uzyskania zdalnej diagnostyki i pomocy serwisowej. Możliwość telefonicznej konsultacji z inżynierem serwisowym w razie awarii 7 dni w tygodniu. Podać dane serwisu: tel. Adres. |  |

*Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem nr strony - opis/ katalog/specyfikacja techniczna

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

| OCENA TECHNICZNA – OCENIANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE ANALIZATORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja : TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. | Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem - opis/ katalog/specyfikacja techniczna * |
| 1 | Definiowanie przez użytkownika minimum 20 kategorii elementów morfotycznych (diagnostycznych) |  |  |
| 2 | Automatyczna identyfikacja z zdefiniowaniem minimum 4 rodzajów kryształów |  |  |

*Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem nr strony - opis/ katalog/specyfikacja techniczna

| WIRÓWKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Podać |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Wartość brutto |  |
| 6 | Vat% |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Potwierdzenie spełniania parametrów * opisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowa; |  |
| 2. | zakres obrotów 300 – 4000 RPM, |  |
| 3. | wirnik hybrydowy, horyzontalno-kątowy 8x15/10 ml |  |

*Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem nr strony - opis/ katalog/specyfikacja techniczna

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.