## Pakiet nr 1
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2.1a do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 1- Elektrody diagnostyczne i ablacyjne, kable
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa, nr katalogowy, producent* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1. | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie dwu- lub jednokierunkowa: -średnica 6-7F, 4 i 10 polowe; - cztery różne odległości między pierścieniami do wyboru zamawiającego w tym 2-5-2; - minimum 5 krzywizn do wyboru zamawiającego; -długość elektrody 110-115 cm |  | szt. | 800 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2. | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie: -średnica 5-6F, -liczba biegunów 10, -minimum 3 różne odległości między biegunami do wyboru przez Zamawiającego, -minimum 3 krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, -stymulacja z każdego z biegunów, -długość elektrody 65-120 cm, -zbrojony trzon elektrody, -zwężająca się końcówka ułatwiająca zakładanie do zatoki wieńcowej |  | szt. | 20 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3. | Elektrody diagnostyczne 4 polowe o stałej krzywiźnie: -średnica 4-6F, -minimum 4 rodzaje spacingu do wyboru przez Zamawiającego, -minimum 3 rodzaje krzywizn do wyboru przez Zamawiającego, -długość elektrody 120cm |  | szt. | 500 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4. | Elektroda diagnostyczne 20-polowa typu Hallo. Średnica 7F, minimum 4 różne rozstawy pierścieni do wyboru w tym 2-8-2-(60)-2-8-2, minimum 2 różne krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, długosc 90-115cm |  | szt. | 25 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5. | Igły wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej typu BRK - dostępne 4 różne długości -dostępne minimum 2 różne krzywizny do wyboru - minimum dwa rodzaje ostrości igły |  | szt. | 700 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
6. | Zestawy do nakłucia transseptalnego -w skład zestawu wchodzą: introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz -minimum 2 różne długości do wyboru od 61-81 cm -średnica 8-8,5F -dostępne 4 różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka |  | szt. | 800 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
7. | Koszulki sterowalne do elektrod 8,5F, dwukierunkowe, asymetryczne, minimum 3 długości, w tym do dostępu epikardialnego |  | szt. | 600 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
8. | Elektrody ablacyjne jedno- lub dwukierunkowe klasyczne 4 lub 8 mm, 7F, minimum 2 różne rozstawy elektrod, miminum 3 różne mechanizmy sterowania, długość elektrody minimum 110cm |  | szt. | 150 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
9. | Elektrody ablacyjne chłodzone jedno- lub dwukierunkowe 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego komaptybilne z oferowanym systemem 3D, średnice 8F, odległość między pierścieniami 2-5-2 i 1-4-1, długość minimum 110 cm, symetryczne i asymetryczne krzywizny |  | szt. | 200 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
10. | Elektrody ablacyjne chłodzone z pomiarem siły nacisku dwukierunkowe 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego kompatybilne z oferowanym systemem 3D |  | szt. | 200 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
11. | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku wyposażona w czujnik pola magnetycznego. Kompatybilna z systemem 3D EnSite Precision/X. - wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 ml/min). - spacing 2-2-2 - wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego - pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia. - średnica 8F - dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa symetryczna i asymetryczna - dostępne krzywizny D,F,J, identyfikacja kolorystyczna |  | szt. | 180 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
12. | Kabel do poz.9 łączący elektrodę z generatorem |  | szt. | 5 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
13. | Elektrody diagnostyczne 12-polowe, sterowalne jedno- i dwukierunkowe typu Lasso do mapowania żył płucnych |  | szt. | 200 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
14. | Kabel do elektrody diagnostycznej 12 polowej z poz 15 łączący elektrodę z systemem 3D |  | szt. | 3 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
15. | Elektroda spiralna typu lasso, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, kompatybilna z systemem EnSite Precision/X. - średnica 7.5F, średnica pętli 4F - dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna - zmienność pętli w zakresie 15-25 mm - dostępną opcja 12- lub 22-polowa - spacing 6.5 lub 1-4-1 mm |  | szt. | 150 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
16. | Kabel do elektrody diagnostycznej 12 polowej z poz 16 łączący elektrodę z systemem 3D |  | szt. | 3 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
17. | Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18-polowa do mapowania wysokiej rozdzielczości, umożliwiająca badanie prostopadłego wektora sygnału |  | szt. | 150 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
18. | Kabel do elektrody diagnostycznej dwukierunkowej asymetrycznej 18-polowej kompatybilny z systemem 3D |  | szt. | 3 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
19. | Elektroda diagnostyczna o wysokiej rozdzielczości mapowania umożliwiająca badanie wielokierunkowego wektora propagacji sygnału o zwiększonej dokładności zbierania punktów magnetycznych i elektrycznych badanych obszarów serca. Pozwalająca uniknąć efektu tzw. „bipolar blidness”. Kompatybilna z systemem 3D będącym na wyposażeniu pracowni. Parametry techniczne: - długość elektrody min. 105 cm., - dostępna elektroda dwukierunkowa, - średnica 16 pinów na elektrodzie mapującej 1mm., - spacing 3-3-3, - wyposażona w min. 3 sensory magnetyczne, - obszar mapowanej przestrzeni z jednego bitu: 13x12mm2 |  | szt. | 100 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
20. | Kabel do elektrody diagnostycznej dwukierunkowej asymetrycznej 18-polowej z poz. 19 kompatybilny z systemem 3D |  | szt. | 3 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
21. | Elektrody do nawigacji 3D kompatybilne z oferowanym systemem 3D |  | szt. | 500 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
22. | Kable do generatora prądu RF kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru |  | szt. | 4 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
23. | Kable połączeniowe do systemu Ensite X łączące elektrody 4 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru |  | szt. | 4 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
24. | Kable połączeniowe do systemu Ensite X łączące elektrody 10 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru |  | szt. | 4 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
25. | Dreny do pompy chłodzącej - przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z oferowaną pompą cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną, wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza oraz czujnik ciśnienia |  | szt. | 300 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
26. | Elektroda referencyjna do oferowanego generatora RF |  | szt. | 400 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Wartość brutto pakietu: | [7 empty] | 0
*UZUPEŁNIĆ
** NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.

## PRZEDMIOT DZIERŻAWY
Załącznik nr 2.1b do SWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY
Przedmiot dzierżawy - Elektrody diagnostyczne i ablacyjne, kable
| Opis przedmiotu dzierżawy |  | Ilość miesięcy | Miesięczna kwota czynszu dzierżawnego brutto/zł | Wartość brutto/zł czynszu dzierżawy na okres 24 miesięcy | Stawka podatku VAT w %
1. | Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D do mapowania serca umożliwiającego uwidocznienie elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wszystkich producentów oraz tworzenie map geometrycznych jam serca oraz map aktywacyjnych, napięciowych, „score-ingowych”, dodatkowo możliwość uzyskania mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontaktową, współpraca z elektrodami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły w czasie rzeczywistym bezpośrednie na systemie 3D, stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux lub nowszy system spełniający w/w kryteria |  | 24
2. | Dzierżawa generatora energii prądu wysokiej częstotliwości wraz z pompą chłodzącą oraz urządzeniem monitorującym pomiar siły docisku |  | 24
3. | Dzierżawa systemu elektrofizjologicznego wraz ze stymulatorem |  | 24
Wartość brutto czynszu dzierżawy razem
Całkowita wartość przedmiotu dzierżawy wynosi …........................ PLN brutto

## Pakiet nr 2
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr1 do umowy
Pakiet nr 2- Zestawy do zamykania tętnicy
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy, Producent* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | Zestaw do zamykania tętnicy oferowany do zamykania wkuć w rozmiarach 6-8Fr; złożony z : prowadnika 70cm z końcówką ,,J”, koszulki wprowadzającej, zestawu zamykającego z bioabsorbowalnych komponentów : kotwica, część kolagenowa i szew |  | szt. | 250 |  |  | 0 |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
|  |  | RAZEM BRUTTO |  |  |  | 0
*UZUPEŁNIĆ **NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.