## Pak.1
Załącznik nr 2 do SWZ
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | (Załącznik nr …... do umowy)
Pakiet nr 1 - Wskaźniki chemiczne - kontrola pakietu
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C -7 min, 121°C – 20 min. • wskaźnik typu 4 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 • typ testu, sposób przebarwienia, parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu • przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 60000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C • wskaźnik typu 4 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 • typ testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu • przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 10000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 7 min, 121°C – 20 min. • wskaźnik typu 5 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 oraz EN 867-1 • integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje przesuwanie substancji wskaźnikowej w polu testowym • oddzielne okienko do potwierdzenia odczytu wyniku • typ testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście • przebarwienie jednoznaczne, łatwe do interpretacji • przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację • technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 40000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 37°C oraz 55°C • wskaźnik typu 5 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 oraz EN 867-1. substancja wskaźnikowa umieszczona liniowo. Po procesie sterylizacji jeżeli spełniono 4 krytyczne parametry procesu kolor wskaźnika zmienia się jednoznacznie, w sposób łatwy do interpretacji • typ testu, sposób przebarwienia umieszczone na teście • przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację • technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 600 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5. |  | Test emulacyjny typu 6 w formie paska samoklejącego o wymiarach 10 cm x 2 cm, zgodny z normą PN EN ISO 11140:2015. Zakres temperatur i czasu: 134°C 7 min, 121°C 20min. Na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o kolorze referencyjnym, normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji. Zmiana koloru wskaźnika z różowego na czarny. Opakowanie 250 sztuk, strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | szt. | 5000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6. |  | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: - zestaw posiada wbudowaną wężownicę o długości 1,5 m. - kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. - Przyrząd kontrolny wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką silikonu w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym oraz ochrony przed poparzeniem personelu. Przeznaczony na 1000 cykli | szt. | 8 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek wskaźników chemicznych - 5 sztuk z pozycji 1-5.
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.2
Załącznik nr 2 do SWZ
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | (Załącznik nr ……... do umowy)
Pakiet nr 2 - Wskaźniki emulacyjne
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Emulacyjny wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 7 min, 121°C – 20 min., - wskaźnik typu 6 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140, - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej, - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście, - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu, - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację, - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji, - nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 19mm | szt. | 12000 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Emulacyjny wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 18 min; - wskaźnik typu 6 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140, - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej, - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście, - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji, - nietoksyczny, bez metali ciężkich Szerokość wskaźnika nie większa niż 22mm | szt. | 200 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
3 |  | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min. - kontrolujący penetrację i jakość pary, - symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cmX12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, - kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. - Pakiet zgodny z normą ISO11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z ISO 11140 wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu, na którym znajduje się kod i nazwa producenta. - Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny. | szt. | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
4 |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., - wskaźnik wykonany w technologii typu 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. - Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. - Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | szt. | 12000 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
5 |  | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. | szt. | 2800 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
6 |  | Test poprawnej pracy zgrzewarki, do kontroli jakości zgrzewu: - z możliwością zastosowania do zgrzewarek rotacyjnych, - prawidłowy wynik po zyskaniu integracji krytycznych parametrów tj: nacisk, temperatura, czas, - testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11607/ PN EN 868 - wynik jednoznaczny, łatwy do odczytu - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego łatwą archiwizację - nietoksyczny Nie zawiera folii w obszarze testowym | szt. | 3000 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.3
Załącznik nr 2 do SWZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | (Załącznik nr ….. do umowy)
Pakiet nr 3 - Naboje EO
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl oraz 5GS | szt. | 400 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Oryginalny papier do drukarki sterylizatora gazowego Steri-Vac 5xl (modele produkowane od 2000r-numer seryjny powyżej 720000) i Steri-Vac 8xl oraz 5GS i 8GS. Rolka 79mm x 30m. | szt. | 10 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.4
Załącznik nr 2 do SWZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | (Załącznik nr …………. do umowy)
Pakiet nr 4 - Testy kontroli mycia kanałów oraz dezynfekcji
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Wskaźnik kontroli mycia mechanicznego kanałowych wyrobów medycznych kompatybilny z przyrządem opisanym w pozycji 2. Odczyt jednoznaczny do interpretacji. Wykonany w technologii umożliwiającej dokumentowanie wyników. | szt. | 1000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Przyrząd do kontroli skuteczności mycia kanałowego wyrobów medycznych o przekroju kaniulowym w myjniach dezynfektorach. Zbudowany w teflonowej rurki zakończonej z jednejstrony kapsułą na wskaźnik kontroli skuteczności mycia z drugiej strony możliwość podłączenia do złącza luer-lock wózka MIC. | szt. | 2 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 |  | Test skuteczności mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze - z możliwością zastosowania w: programie termicznym oraz programie termiczno-chemicznym myjni dezynfektora - testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883:2006 - z naniesioną z czterech stron substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew) - substancja testowa na plastikowym, przezroczystym podłożu, naniesiona w sposób warstwowy oraz nierównomierny - wielkość testu umożliwia wklejenie do dokumentacji w formie papierowej - odczyt jednoznaczny, łatwy do interpretacji - nietoksyczny | szt. | 10000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4 |  | Uchwyt wielkrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. | szt. | 4 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5 |  | Wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, - Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 tj. 6% dla czasu i 1°C dla temperatury - integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę substancji wskaźnikowej w polu testowym - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji w formie papierowej - nietoksyczny | szt. | 2000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
6 |  | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | szt. | 300 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
7 |  | Zestaw uzupełniający czyścików elastycznych do posiadanego dozownika: - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt. - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt. - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | kpl. | 20 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
8 |  | Czyściki elastyczne, podwójne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. - O średnicy 3mm, długość 15 cm - Dwustronne: bawełniano-nylonowe - Pakowane do 100 szt | op. | 90 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
9 |  | Czyściki elastyczne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. - O średnicy 9 mm, długości 30 cm - Miękkie, wykonane z poliestru - Pakowane po 50szt | op. | 90 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
10 |  | Czyściki elastyczne do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. - O średnicy 12 mm, długości 30 cm - Miękkie, wykonane z poliestru - Pakowane po 50szt | op. | 90 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
11 |  | Nietoksyczne pisaki, do znakowania opakowań sterylizacyjnych, tusz wodoodporny, szybkoschnący, odporny na działanie ciepła i kwasów, oraz na sterylizację w S,EO,FO, Średnica ok.1 mm, kolor czarny | szt. | 200 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
12 |  | Tabliczki identyfikacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, w tym polipropylanu i włókna szklanego, posiadające w 3 rogach otwór umożliwiający zamocowanie tabliczki przy pomocy oczka lub opaski zaciskowej, możliwość stosowania w myjni-dezynfektorze oraz w sterylizatorach, z możliwością trwałego nanoszenia liter markerem wodoodpornym, bezolejowym. - wymiary około 9 x 4 cm, - przeznaczone do długotrwałego użytkowania - tabliczki odporne na temp. do 138C | szt. | 200 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.5
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ….. do umowy)
Pakiet nr 5 - Wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Attest Auto- reader 490 | szt. | 4000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2. |  | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do nadtlenku wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Attest Auto- reader 490 | szt. | 700 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3. |  | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Attest Auto Reader tlenek etylenu/390G/ | zestaw | 200 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
4. |  | Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substanjcą wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Pola odczytu oznaczone kolrami czerwonym i zielonym, oddzielone wyraźną granicą. Spodnia strona wskażnika pokryta biało-czerwoną grafiką ułatwiającą odnalezienie wskaźnika pośród narzędzi. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | szt. | 90000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
5. |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ 4 do pary wodnej, o liniowym ułożeniu substancji eskaźnikowej na długości minimum 6 cmdo zastosowania we wszystkich rodzajach pakietow bez konieczności umiesczania w dodatkowym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem pakiety bieliźniane | szt. | 60000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
6. |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do sterylizacji tlenkiem etylenu o liniowym ulożeniu subst\ancj iwskaźnikowej na długości minimum 6 cm. Zmiana kolory łatwa w interpretacji. | szt. | 10000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
7. |  | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny, typ 4, do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Substancja wskaźnikowa w okienku odczytu podzielonym na dwa pola akceptacji, (wynik nieprawidłowy/prawidłowy), zmieniająca kolor z niebieskiego na różowy. Technologia odczytu umożliwiające kontrolę penetracji nadtlenku wodoru przez pola odczytu. Biało-czerwony spód wskaźnika umożliwiający łatwe odnalezienie wskaźnika w kontrolowanym pakiecie. Na wskaźniku kod QR umożliwiający identyfikację produktu, numer LOT i datę przydatności do użycia. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. | szt. | 6000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.6
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr …………. do umowy)
Pakiet nr 6 - Kontrola wsadu i dokumentowanie
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Wskaźnik biologiczny zgodny z normą EN ISO 11138 do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w postaci fiolki z umieszczonymi sporami bakteryjnymi G. Stearothermophilus o populacji minimum 10⁵ wraz z pożywką oraz zintegrowanym wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1 walidowanym z umieszczonymi sporami bakteryjnymi. Możliwość natychmiastowego zwolnienia wsadu na podstawie odczytu wskaźnika chemicznego, czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego 24 godziny w temperaturze 57°C. Opakowanie 100 szt. | szt. | 10000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | -Wskaźnik biologiczny do sterylizacji 100% tlenkiem etylenu zawierający spory Bacillus Atrophaeus - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - temperatura inkubacji 37°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, wilgotność, stężenie EO) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu 24/48 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie daty, numeru cyklu - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca 1 typ wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego | szt. | 200 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 |  | Przyrząd testowy procesu Helix-PCD do rutynowej kontroli procesów sterylizacji nadtlenkiem wodoru - składający się z tefolonej rurki ośrednicy 3 mm oraz długości 50 cm - oraz kapsuły na wskaźnik chemiczny wykonanej ze stali kwasoodpornej | szt. | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
4 |  | Przyrząd testowy procesu Helix-PCD do rutynowej kontroli procesów sterylizacji nadtlenkiem wodoru - składający się z tefolonej rurki ośrednicy 5 mm oraz długości 50 cm - oraz kapsuły na wskaźnik chemiczny wykonanej ze stali kwasoodpornej | szt. | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
5 |  | Wskaźnik chemiczny paskowy do rutynowej kontroli wsadu w nadtlenku wodoru kompatybilny z przyrządem opisanym w pozycji 3 i 4 - integracja wszystkich krytycznych prametrów procesu sterylizacji powoduje jednoznaczene przebarwienie substancji testowej - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - technologia,wymiary testuoraz trwałość przebarwienia umożliwiające archiwizowanie - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużwalne (zestaw uszczelnień) | szt. | 1000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
6 |  | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu walidowany z przyrządem testowym typu PCD - z możliwością zastosowania przy sterylizacji 100% tlenkiem etylenu - wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, stężenie tlenku etylenu) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - typ i nazwa testu, umieszczone na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużywalne (zestaw uszczelnień) do przyrządu PCD | szt. | 750 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
7 |  | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138 - zawiera spory Geobacillus Stearothermophilus - temperatura inkubacji 55°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu 24 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka z naniesion substancja testowa odpowiadająca wskaźnikowi chemicznemu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej ilości populacji szczepu testowego | szt. | 300 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
8 |  | Przyrząd testowy typu Compact PCD do prowadzenias kontroli biologicznej wsadu: wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu wskaźników biologicznych przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o pojemności 6-10 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną | szt. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
9 |  | Inkubator do wskaźników biologicznych dwuzakresowy, o temperaturze dzialania 37°C/55°C, posiadający około14 miejsc na fiolki, lampkę sygnalizującą pracę, przełącznik zmiany temperatury oraz termometr. Kompatybilny ze wskaźnikami biologicznymi opisanymi w pozycji 5,7,11 | szt. | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
10 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną: z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 1 rolka = 750 szt - do każdego opakowania dolączona rolka tuszująca | rolka | 804 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
11 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu : - z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). - kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną Gke z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. - wraz z rolkami dostarczany wałek z tuszem do metkownicy - wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke o kompatybilności z oferowanymi etykietami - 1 rolka=750 szt. - do każdego opakowania dołączona rolka tuszująca | rolka | 96 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
12 |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru: - z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). - kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną Gke z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. - wraz z rolkami dostarczany wałek z tuszem do metkownicy - wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke o kompatybilności z oferowanymi etykietami 1 rolka = 750 szt. - do każdego opakowania dołączona rolka tuszująca | rolka | 96 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
13 |  | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna (literowo-cyfrowa) do naklejania etykiet dwustronnie przylepnych z możliwością umieszczania w 3 rzędach wszystkich istotnych danych procesu sterylizacji ( 11 znaków w 1 rzędzie): - 1 rząd dane procesu: inicjały obsługi, kod sterylizatora, kod cyklu, kod zawartości pakietu - 2 rząd: data sterylizacji - 3 rząd data ważności pakietu Metkownica kompatybilna z oferowanymi etykietami | szt. | 6 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Etykiety kompatybilne z posiadanymi przez szpital metkownicami trzyrzędowymi alfanumerycznymi Gke Steri-Rekord z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet.
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak. 7
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ……….. do umowy)
Pakiet nr 7 - Taśma papierowa
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Taśma papierowa samoprzylepna z indykatorem sterylizacji parą wodną - taśma szerokości ok. 18 mm - 20 mm w rolce długość ok. 50 mb - zawiera substancję wskaźnikową zmieniającą kolor po procesie sterylizacji - sposób przebarwienia i parametry umieszczone na ulotce informacyjnej w języku polskim - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, utrzymujące się min. 1 rok - substancja wskaźnikowa nietoksyczna - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, wilgoci (sterylizacja parą wodną) oraz podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 650 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | Taśma papierowa samoprzylepna bez indykatora - taśma szerokości ok. 18 mm - 20 mm, długość ok.50 mb - bez substancji wskaźnikowej - z możliwością trwałego pisania długopisem lub markerem - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, wilgoci (sterylizacja parą wodną) oraz podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 650 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 |  | Taśma bezcelulozowa do sterylizacji nadtlenkiem wodoru - taśma szerokości ok.18mm-20mm, dlugośći ok.50mb - z możliwością trwałego pisania markerem - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 10 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
4 |  | Taśma bezcelulozowaze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru - taśma zerokości ok.18mm-20mm, dlugośći ok.50mb - zazawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża, umożliwiająca pewne zamknięcie pakietu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | rolka | 10 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
5 |  | Podajnik do taśm samoklejących papierowych wykonany ze stali, zapewnia wygodne pobieranie poprzez odcięcie jednocześnie dwóch taśm o określonej przez użytkownika długości. Specjalnie obciążona podstawa podajnika zapewnia stabilność na każdym podłożu. Możliwość jednoczesnego załozenia dwóch taśm o szerokości 18 do ok. 25 mm i długości ok. 50 mb. | szt. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek taśm po 1 rolce z pozycji 1,2,3,4
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.8
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ………... do umowy)
Pakiet nr 8 - Filtry i plomby do pojemników sterylizacyjnych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Filtry jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji AESKULAP w kształcie koła o średnicy 19 mm i o trwałości użytkowania ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną. | szt. | 10000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | Filtr jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji w kształcie prostokąta 118mmx235mm ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną. | szt. | 1000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 |  | Jednorazowa plomba do kontenerów Aesculap/CHM/LINK wykonana z tworzywa sztucznego po założeniu tworzy trwały, zamknięty obwód uniemożliwiający nieautoryzowane otwarcie. Plomba posiada regulację na jedno zapięcie w kształcie haczyka jednostronnego w prostokątny pasek. Szerokość haczyka nie większa niż 3mm. | szt. | 40000 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek po 5 sztuk z pozycji 1,2 oraz 10 szt.z pozycji 3
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.9
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ……... do umowy)
Pakiet nr 9 – Akcesoria pomocnicze
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 19 cm, 3 szt.w o+C6:C25pakowaniu/końcowka okrągla fi 40 mm/stożkowa fi 8 mm/do panewek rowiertaków kostnych. | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | Szczotka wielorazowego użycia do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, miękkie nylonowe włosie. Całowita dlugość 175 mm, dlugość włosia 5 i 10 mm, długość części myjącej 25 i 35 mm, 2 szt. w opakowaniu. Odporna na 134 st.C | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 |  | Szczotka wielorazowego użycia do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, nylonowe włosie. Długość włosia 5 i 10 mm, długość szczotki 25-35 mm, długość całkowita ok. 175 mm - 2 szt. w opakowaniu Odporna na 134st.C | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
4 |  | Szczotka wielorazowego użycia do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, twarde, syntetyczne włosie. Długość włosia 10 i 10 mm, długość części myjącej 30 i 40 mm, długość całkowita ok. 175 mm. 2 szt. w opakowaniu. Odporna na 134st.C | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
5 |  | Szczotka do czyszczenia narzędzi, delikatne włosie. Długość włosia 15 mm, długość części myjącej 75 mm, długość całowita 215 mm. Odporna na 134st.C. 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 10 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
6 |  | Szczotka wielorazowego użycia do mycia narzędzi średnio twarde syntetyczne włosie. Długość włosia 15 mm, długość części myjącej 75 mm, długość całowita 215 mm. Odporna na 134st.C. 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 5 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
7 |  | Szczotka wielorazowego użycia do mycia narzędzi twarde,syntetyczne włosie. Długość włosia 15 mm, długość części myjącej 75 mm, długość całowita 215 mm. Odporna na 134st.C. 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 5 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
8 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 2 mm, długość części myjącej 60 mm, długość całkowita 350 mm. Odporna na 134st. C. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
9 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 3 mm, długość części myjącej 100 mm, długość całkowita 300 mm. Odporna na 134st.C. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
10 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 4 mm, długość części myjącej100 mm, długość całkowita 300 mm.Odporna na 134st.C. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
11 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 5 mm,dług. części myjącej 80 mm, długość całkowita 405 mm.Odporna na 134st.C. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
12 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 7 mm, długość części myjącej 50 mm, długość całkowita 405 mm. Odporna na 134st.C. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
13 |  | Szczotka wielorazowego użycia do czyszczenia kanałów roboczych, nylon, średnica 10 mm, długość części myjacej 100 mm, długość całkowita 300 mm. Odporna na 134st.C. 5 szt. w opakowaniu | op. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
14 |  | Szczotka podwójnie zakończona, syntetyczne włosie. Długość włosia 15 mm i 12-15 mm, dlugość częsci myjącej 30 mm i 10 mm, długość całkowita 155 mm. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
15 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie -bez zadzirów, zaokrąglone krawięzie, - pokrywa - zamykanie zaciskiem , - rozmiar 200x100x35 (mm) | szt. | 6 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
16 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie - bez zadzirów, zaokrąglone krawięzie, - przekręcana pokrywa, zamknięcie typu twist-off, - rozmiar 235x155x40 (mm) | szt. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
17 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. - gładkie wykonanie - bez zadzirów, zaokrąglone krawięzie, - obracana pokrywa, zamknięcie typu twist-off, - rozmiar 275x175x35 (mm) | SZT. | 4 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
18 |  | Gładki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchni metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 5 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
19 |  | Szorstki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchi metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 5 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
20 |  | Pistolet przeznaczony do mycia endoskopów i narzędzi rurowych z 8 końcówkami mocowany na listwie , wąż PCV 1,5m, płyłącze do wody 1/2 ". | szt. | 2 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
21 |  | Rękawice chroniące przed oparzeniami przy załadunku sterylizatora parowego. Rękawice wielorazowego użycia, długie, chorniące przed wysoką temperaturą do 250°C. Bawełniane z możliwością prania. Opakowanie 1 para. | kpl. | 6 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
22 |  | Paski do oznaczania narzędzi - białe. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
23 |  | Paski do oznaczania narzędzi - niebieskie. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
24 |  | Paski do oznaczania narzędzi - zielone. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
25 |  | Paski do oznaczania narzędzi - czerwone. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
26 |  | Paski do oznaczania narzędzi - żółte. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
27 |  | Paski do oznaczania narzędzi - fioletowe. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
28 |  | Paski do oznaczania narzędzi - pomarańczowe. Arkusz/ 11 pasków 6,35x127 mm; 11 pasków 6,35x51 mm; 44 paski 6,35x38 mm; 231 pasków 6,35x25 mm | arkusz | 1 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
29 |  | Marker czarny, cienki do znakowania opakowań sterylizacyjnych, tusz nietoksyczny,wodoodporny, szybkoschnący, odporny na sterylizację, szerokość kreski 0,75 mm. | szt. | 200 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.10
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ….…. do umowy)
Pakiet nr 10 - Olej do konserwacji wyrobów medycznych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz głowic do systemów napędów elektrycznych przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku ciśnieniowym, zaopatrzony w cienki, długi aplikator umożliwiający dotarcie do miejsc trudnodostępnych. Posiada dokument potwierdzający, że oferowany produkt posiada dopuszczenie do konserwacji chirurgicznych systemów napędów elektrycznych. Należy dołączyć dokument potwierdzający kompatybilność produktu z medycznymi systemami napędowymi min. producentów Aesculap, Synthes, Stryker. | szt. | 48 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz innych elementów ruchomych wymagających smarowania przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku kropelkowym, zaopatrzonym w aplikator. | szt. | 48 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 |  | Preparat - biały, olej parafinowy do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz innych elementów ruchomych wymagających smarowania przed procesem sterylizacji, zarejestrowane jako wyrób medyczny, w zbiorniku ciśnieniowym, zaopatrzony w cienki, długi aplikator umożliwiający dotarcie do miejsc trudnodostępnych. | szt. | 10 |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak 11
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ……. do umowy)
Pakiet nr 11 - Jednorazowe opakowania do sterylizacji
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną, EO, formaldehydem wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868, PN EN ISO 11607 o właściwościach: - folia minimum 6-warstwowa nie licząc warstwy klejącej – będąca kompozytem poliestru i polipropylenu zgodny z PN-EN 868-5 - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 60g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,formaldehydem - wskaźniki i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Nadrukowane od strony papieru nr LOT,znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. Napis PN-EN (11607)-1,2, PN-EN868-5, symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku(przekreślona dwójka),nazwa producenta, znak CE umieszczone na etykiecie centralnej. - bezpyłowe otwieranie - zgrzew fabryczny wielokrotny, szerokość min.6mm - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego, Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych rękawów do 5% ponad zamawianą szerokość. | [5 empty] | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 50 mm x 200mb | rolka | 180 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 100 mm x 200mb | rolka | 270 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 120 mm x 200mb | rolka | 30 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 150 mm x 200mb | rolka | 150 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 200 mm x 200mb | rolka | 180 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 250 mm x 200mb | rolka | 30 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 300 mm x 200mb | rolka | 30 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 420 mm x 200mb | rolka | 2 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
2 |  | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą do sterylizacji parą wodną, EO, formaldehydem wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868, PN EN ISO 11607 o właściwościach: - folia minimum 6-warstwowa nie licząc warstwy klejącej – będąca kompozytem poliestru i polipropylenu zgodny z PN-EN 868-5 - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 60g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,formaldehydem - wskaźniki i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Nadrukowane od strony papieru nr LOT,znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. Napis PN-EN (11607)-1,2, PN-EN868-5, symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku(przekreślona dwójka),nazwa producenta, znak CE umieszczone na etykiecie centralnej. - bezpyłowe otwieranie - zgrzew fabryczny wielokrotny, szerokość min.6mm - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607 - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego, Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych rękawów do 5% ponad zamawianą szerokość. | [5 empty] | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 100 mm x 40mm x 100mb | rolka | 30 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 150 mm x 50mm x 100mb | rolka | 80 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 200 mm x 50mm x 100mb | rolka | 40 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 250 mm x 60mm x 100mb | rolka | 40 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 300 mm x 60mm x 100mb | rolka | 40 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy szerokość ok. 420 mm x 90mm x 100mb | rolka | 2 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
3 |  | Torebki posterylizacyjne wykonane z przezroczystego bezbarwnego polietylenu. W górnej części torebki ,poza obszarem załadunku wyrobu,na przedłużeniu jednego boku opakowania znajduje się pasek lepny zabezpieczony różową taśmą z tworzywa sztucznego. Pasek lepny służy do zamknięcia torebki przez sklejenie dwóch warstw folii. Grubość folii 0,05mm-PN ISO 4592.Wyrób medyczny, posiada znak CE. | [5 empty] | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Torebki posterylizacyjne foliowe szerokość ok. 400 mm x 760mm | szt. | 300 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Torebki posterylizacyjne foliowe szerokość ok. 600 mm x 760mm | szt. | 300 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
4 |  | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną, EO, formaldehydem wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868, PN EN ISO 11607 o właściwościach: - folia minimum 6-warstwowa nie licząc warstwy klejącej – będąca kompozytem poliestru i polipropylenu zgodny z PN-EN 868-5 - warstwa papierowa – papier o gramaturze minimum 70g/m2 - na marginesie umieszczone wskaźniki sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, formaldehydem - wskaźniki i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, nadrukowane na papierze i widoczne od strony laminatu znak kierunku otwierania, napis ISO 11607:1,2, EN 868-5, symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku(przekreślona dwójka),nazwa producenta ,znak CE umieszczony na etykiecie centralnej. Nadrukowane od strony papieru nr LOT ,znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz rozmiar. - bezpyłowe otwieranie - zgrzew fabryczny wielokrotny, szerokość min.6mm - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego, | [5 empty] | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy płaski 300 mm x 200mb | rolka | 10 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw papierowo-foliowy płaski 350 mm x 200 mm | rolka | 40 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
5 |  | Papier krepowany, miękki do sterylizacji medycznej: - wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - gramatura min. 60g/m² +/- 2g, 100% ; 100% naturalne włókna celulozy - nietoksyczny, niepylący, antystatyczny - zawartość chlorków, siarczków, wytrzymałość na rozciąganie i przepuklinie zgodna z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607,Posiada certyfikat niezależnej jednostki notyfikującej . - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868, PN EN ISO 11607: - karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego - dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawiony przez producenta wyrobu gotowego - na opakowaniu umieszczone oznakowanie z: serią i datą ważności,podany kolor, | [5 empty] | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | arkusze papieru naprzemiennie pakowane (biały/zielony) o wymiarach 1000x1000mm (opakowanie 250 szt.) | op. | 150 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | arkusze papieru naprzemiennie pakowane (biały/zielony) o wymiarach 1200x1200mm (opakowanie 100 szt.) | op. | 20 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
6 |  | Włóknina SMS do sterylizacji 100%polipropylen,40g/m2,grubość 300µm.Włóknina spełnia wymagania norn PN-EN 868-2:2017 ORAZ pn-en iso 11607-1:2020. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego.. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu oraz nadtlenkiem wodoru. | [5 empty] | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Włóknina SMS rozmiar: 1000 x 1000 mm,( op. 70szt.) - kolor niebieski | op. | 150 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Włoknina SMS rozmiar: 1000 x 1000 mm,( op. 70szt.) - kolor zielony | op. | 150 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Włónina SMS rozmiar 1000x1000 mm,(op.76szt.) - naprzemiennie pakowana zielona/niebieska | op. | 900 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
7 |  | Rękaw włókninowo-foliowy płaski - opakowanie 100mb ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna, EO, formaldehyd. Wykonany z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego, bez zabarwienia. Laminat 7-warstwowy łącznie z warstwą kleju, jest połączony z niebieską włokniną, 60g/m², za pomocą zgrzewu.W skaźniki sterylizacji nadrukowane na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu. Nadrukowane od strony włókniny: nr LOT, znak kierunku otwierania oraz rozmiar. Widoczne od strony laminatu znak ostrzegawczy"nie używać jeżeli pakiet jest uszkodzony , symbol graficzny wyrobu jednorazowego użytku, ikona kierunku otwierania. Pole zgrzewu minimum 6 mm.Zgodne z normami: PN EN 868-2:2017, PN-EN 868-5:2009, PN-EN ISO 11607-1:2017, PN-EN ISO 11607-2:2017 | [5 empty] | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw włókninowo-foliowy płaski szer. 360mmx100m | op. | 40 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
|  | Rękaw włókninowo-foliowy płaski szer. 420mmx100m | op. | 10 |  |  |  | TAK/Nie | TAK/Nie
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Warunki dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek: 4 dowolne rozmiary rękawa z pozycji 1,2,4 po 5 metrów oraz po 4 arkusze z pozycji 5,6
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.12
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr …………. do umowy)
Pakier nr 12 - Maty chłonne
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Wykonane z polipropylenu podkłady z warstwą absorpcyjną, zabezpieczające opakowania sterylizacyjne przed przedarciem. Gramatura: 60g, wyrzymałość na rozciąganie na sucho: w kierunku rozciągania: 3,2 kN/m, w kierunku poprzecznym: 2,1 kN/m. -Opakowanie: 600mmx600mmm, 100 szt. | opak. | 140 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek w ilości 4 szt.
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.13
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr …………. do umowy)
Pakiet nr 13 - Akcesoria do sterylizacji nadtlenkiem wodoru
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Czynnik sterylizujący, 59% nadtlenek wodoru, kompatybilny z posiadanym sterylizatorem firmy Steris. Możliwość przeprowadzenia 15-30 cykli z jednego pojemnika. Opakowanie - 3 szt. | op. | 30 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 3 x 7 cm (+/- 10%). Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej typ wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. | op. | 30 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 |  | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 74g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 195 N w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 µm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 150ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 10 cm x 70 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | [5 empty] | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 10cm x 70m | op. | 50 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 15cm x 70m | op. | 30 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 20 cm x70m | op. | 30 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 25cm x 70m | op. | 30 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 30 cm x 70m | op. | 10 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 40 cm x 70m | op. | 6 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.14
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr …... do umowy)
Pakiet nr 14 - Materiały eksploatacyjne do systemu komputerowego MEDOK
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do drukowania kodów kreskowych. Wymiary pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Typu sandwich-dwukrotnie przylepne.. Dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe częsci, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Etykiety w rolkach zawierających 1000szt. każda. Średnica zewnetrzna rolki 90mm. | szt. | 100 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Etykieta oznacznikowa poliestrowa. Wymiary pojedynczej etykiety 30x80mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Białe, błyszczące, z klejem akrylowym. Przeznaczane do trwałego oznaczania pojemników transportowych używanych w CS. Odporne na scieranie, rozmazywanie oraz środowisko panujące w myjniach-dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich proacy. Dostarczane w rolkach zawierających 1000szt. każda. Średnica zewnętrzna rolki 90mm. | szt. | 10 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 |  | Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych. Przeznaczona do użytku w posiadanych drukarkach GK420t firmy Zebra. Dlugość taśmy 74m. Szerokość taśmy 110 mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | szt. | 10 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4 |  | Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych. Przeznaczona do użytku w posiadanych drukarkach GK420t firmy Zebra. Dlugość taśmy 74m. Szerokośc taśmy 110mm. Średnica rolki 0,5cala. Kolor Czarny. | szt. | 70 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5 |  | Tabliczki oznacznikowe do umieszczania na nich etykiet obiegowych. Metalowe, z uchwytem do macowania do brzegu tacy narzędziowej. | szt. | 100 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.15
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ……….. do umowy)
Pakiet nr 15 - Opakowania poliolefinowo-foliowe
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Opakowaniepoliolefinowo-foliowe w formie rękawa. Gramatura poliolefinu 95g/m2, grubość folii 52µg.Zgrzew fabryczny trzykanałowy. Na linii zgrzewu wskaźniki EO, H202, STEAM, FORM. Rozmiar 200mmx70m. | szt. | 6 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Opakowaniepoliolefinowo-foliowe w formie rękawa. Gramatura poliolefinu 95g/m2, grubość folii 52µg.Zgrzew fabryczny trzykanałowy. Na linii zgrzewu wskaźniki EO, H202, STEAM, FORM. Rozmiar 250mmx70m. | szt. | 10 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 |  | Opakowaniepoliolefinowo-foliowe w formie rękawa. Gramatura poliolefinu 95g/m2, grubość folii 52µg.Zgrzew fabryczny trzykanałowy. Na linii zgrzewu wskaźniki EO, H202, STEAM, FORM. Rozmiar 300mmx70m. | szt. | 10 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
4 |  | Opakowaniepoliolefinowo-foliowe w formie rękawa. Gramatura poliolefinu 95g/m2, grubość folii 52µg.Zgrzew fabryczny trzykanałowy. Na linii zgrzewu wskaźniki EO, H202, STEAM, FORM. Rozmiar 350mmx70m. | szt. | 15 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
5 |  | Opakowaniepoliolefinowo-foliowe w formie rękawa. Gramatura poliolefinu 95g/m2, grubość folii 52µg.Zgrzew fabryczny trzykanałowy. Na linii zgrzewu wskaźniki EO, H202, STEAM, FORM. Rozmiar 400mmx70m | szt. | 10 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

## Pak.16
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr ……….. do umowy)
Pakiet nr 16 - Kontrola mycia ultradźwiękowego i maszynowego
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 |  | Testy kontroli mycia w formie paska, wykonanego z tworzywa, o wymiarach 2,6 cm x 7,0 cm, przeznaczone do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych oraz ultradźwiękowych spełniające normę PN EN ISO 15883-1. Substancja wskaźnikowa w formie kwadratu, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symulująca pozostałości zaschniętej krwi. Na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu, numerze LOT oraz dacie produkcji i przydatności. Opakowanie 100 szt., strunowe, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. | szt.. | 10000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z normą PN EN ISO 15883-2, PN EN ISO 11140-1, 2017/745 (MDR) w zakresie parametrów temperatury i czasu 90°C 5 min. Wykonany w formie pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową. Na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności. Opakowanie 200 sztuk, strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | szt. | 2000 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 |  | Uchwyt do oferowanych testow kontroli skuteczności mycia. | szt. | 5 |  |  |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Wymagania dodatkowe:
Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego. Zamawiający wymaga złożenia próbek pozycji 1, 2 - po 5 szt.
* Uzupełnić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: ►deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub ►deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz ► w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyrobu medycznego, lub ► w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyrobu medycznego.