EZ/175/2025/MW

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stanowisko do resuscytacji noworodka – 2 szt.

Producent …………………………………………………………………………………..

Dostawca ………………………………………………………..

Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy ……………………………………..…………………

Kraj pochodzenia …………………………………………

Rok produkcji (min. 2025 r.) …………………..

| L.P. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany / punktowany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Otwarty inkubator noworodkowy/ stanowisko do resuscytacji noworodka. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. | TAK |  |
|  | Stanowisko stacjonarne o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie. | TAK |  |
|  | Urządzenie o wymiarach: (szerokość × głębokość) 1375 x 775 mm i regulowanej wysokości od 1800 do 2200 mm. | TAK. podać |  |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 10" dostępny zarówno z prawej jak i z lewej strony urządzenia. | TAK |  |
|  | Typowy poziom głośności ≤ 40dB; podczas resuscytacji z użyciem układu z trójnikiem ≤ 40dB; pomiar w wolnym polu zgodny z ISO3744 w odległości 1m na wysokości 1,5m. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość połączenia inkubatora z dedykowanym respiratorem przy pomocy sztywnego, łatwo demontowalnego i rozpinanego łącznika celem otrzymania zestawu do transportu wewnątrzszpitalnego. | TAK |  |
|  | Zdejmowana kopuła chroniąca pacjenta przed ewentualnymi przeciagami w trakcie transportu 1szt . Konstrukcja kopuły umożliwiająca dostęp do pacjenta bez konieczności jej zdejmowania w trakcie transportu. | TAK |  |
|  | Uchwyt na zdejmowaną kopułę 1szt. | TAK |  |
|  | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie robocze z regulowanym 3 stopniowym natężeniem światła. | TAK |  |
| Promiennik |  |  |  |
|  | Promiennik z dwoma elementami grzewczymi dla optymalnej i równomiernej dystrybucji ciepła na całej powierzchni materacyka oraz automatycznym dostosowaniem dystrybucji ciepła do kąta nachylenia materacyka. | TAK |  |
|  | Promiennik o mocy > 600W. | TAK, podać |  |
|  | Zakres ustawień promiennika: wyłączony (OFF), od 10 do 100 %. | TAK, podać |  |
|  | Tryb rozgrzewania wstępnego: 100 % przez 3 minuty 60 % przez 11,5 minuty 30 % aż do zmiany ustawień. | TAK, podać |  |
|  | Brak konieczności odchylania promienika celem wykonania zdjęć RTG. | TAK |  |
| Łóżeczko |  |  |  |
|  | Żelowy podgrzewany materacyk sterowany z ekranu urządzenia. | TAK |  |
|  | 2 ścianki boczne i ścianka przednia opuszczane w dół zapewniając pełen dostęp do pacjenta podczas zabiegów lub podstawowej opieki medycznej. | TAK |  |
|  | Ścianki bocznie o wysokości 15 cm. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Bezstopniowa regulacja nachylania materacyka do 15° w obu kierunkach (głowa do góry i głowa w dół) z wyczuwalnymi zagłębieniami przy 0° i ±10°. | TAK, podać |  |
|  | Materacyk o wymiarach min. 485 x 745 mm. | TAK, podać |  |
| Podstawa |  |  |  |
|  | Kółka jezdne podstawy podwójne, wyposażone w hamulce; jedno kółko wyposażone w blokadę kierunku jazdy. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości 400mm. | TAK |  |
|  | Wygodne uchwyty do przemieszczania stanowiska z przodu i z tyłu urządzenia. | TAK |  |
| Regulacja temperatury |  |  |  |
|  | Posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | Funkcja akceptacji chłodzenia. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta. | TAK |  |
|  | Zakres ustawień temperatury skóry od 34 do 38 °C, > 37 °C (po potwierdzeniu). | TAK, podać |  |
| Monitorowanie |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia imienia pacjenta, symbolu oraz włączenia ekranu przyjaznego rodzicom. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury skóry od 13 do 43 °C. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry obwodowej i centralnej. | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania różnicy pomiędzy temperaturą obwodową a centralną. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie trendów w zakresie temperatury, ogrzewania, wagi, SpO2, zdarzeń w czasie od 2 godzin do 7 dni (graficznie) i od 30 minut do 24 godzin (tabelarycznie). | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru między 4 różnymi widokami ekranu: stanowisko do resuscytacji, termomonitoring, główny, rodzinny. | TAK |  |
|  | Widok ekranu termomonitoringu. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry. | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia łóżeczka wyświetlany na ekranie inkubatora. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Tabela docelowych wartości SpO2 przedprzewodowych zsynchronizowana z APGAR timer, wyświetlana na monitorze w widoku ekranu Stanowisko do resuscytacji. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Moduł SpO2 o parametrach: zakres SpO2: od 1 do 100 % dokładność SpO2: od 70 do 100% ±3 cyfry, < 69 % nieokreślone rozdzielczość wyświetlania SpO2: 1 % zakres tętna: od 25 do 239 ud/min dokładność tętna: ±3 ud/min (w bezruchu) rozdzielczość wyświetlania tętna: 1 ud/min zakres perfuzji: od 0,02 do 20 % czas uśredniania: 2–4, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16 s. | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowane ze stanowiskiem, ciągłe, nieinwazyjne monitorowanie saturacji hemoglobiny w krwi tętniczej, tętna oraz wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Posiada alarmy akustyczno – optyczne. | TAK |  |
|  | Automatyczne nastawy alarmów. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany granic alarmowych. | TAK |  |
|  | Regulowana głośność alarmu w zakresie 50–65 dB(A). | TAK |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu. | TAK |  |
| Waga |  |  |  |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora. | TAK |  |
|  | Funkcja korygowania wagi noworodka. | TAK |  |
|  | Waga gwarantująca prawidłowe zważenie pacjenta bez konieczności poziomowania gondoli przed ważeniem. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zakres pomiarowy od 200 do 15000g. | TAK |  |
| Moduł resuscytacyjny |  |  |  |
|  | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA | TAK |  |
|  | Zintegrowany ssak sterowany z kolumny stanowiska, zasilany gazem podłączonym do inkubatora. | TAK |  |
|  | Ciśnienie ssania w zakresie min. od 0 do 150 mmHg. | TAK |  |
|  | Układ automatycznej podaży oddechów, sterowany z kolumny inkubatora. | TAK |  |
|  | PEEP programowany w zakresie: przy 10 L/min, PEEP min. <0,4 kPa (4 cmH2O); przy 15 L/min, PEEP maks. > 1,4 kPa (14 cmH2O). | TAK |  |
|  | Programowana ilość oddechów automatycznych w zakresie min. od 18 do 60 odd/minutę. | TAK |  |
|  | Stosunek I:E 1:2. | TAK |  |
|  | Zintegrowany, sterowany z kolumny stanowiska, mieszalnik gazów tlen/powietrze z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie 21%-100%. | TAK |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 do 40 cmH2O. | TAK |  |
|  | Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min. | TAK |  |
|  | Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia worka samorozprężnego lub wąsów tlenowych do dodatkowego wylotu pacjenta. | TAK |  |
|  | W elementach sterujących parametrów modułu resuscytacyjnego zastosowana koncepcja godziny 12.00, w której pozycja godziny 12.00 oznacza typową wartość ustawienia. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego inwazjnego jak i nieinwazjnego. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Ręczna i automatyczna blokada ekranu. | TAK |  |
|  | Automatyczny autotest sprawdzający gotowość do pracy zaraz po włączeniu lub/ i w sposób ciągły podczas pracy urządzenia następujące funkcje: promiennik, system alarmowy, ogrzewacz materacyka jeśli występuje, wszystkie czujniki, waga, regulacja wysokości urządzenia, pomiar mechanizmu nachylenia materacyka, klawisze na wyświetlaczu. | TAK |  |
|  | Gniazdo USB umożliwiające szybkie przeniesienie ustawień i danych pacjenta do innego tożsamego urządzenia. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2 obrotowe szuflady na akcesoria oraz uchywy na bulte z gazem | TAK |  |
|  | Szuflady na akcesoria dostępne nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych. | TAK |  |
|  | Wbudowany APGAR timer i stoper. | TAK |  |
|  | APGAR timer emituje sygnał dźwiękowy po 1 min, 5 min, 10 min. | TAK |  |
|  | 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia. | TAK |  |
|  | Po cztery przepusty na ścianie wezgłowia i ścianie przedniej. | TAK |  |
|  | Układy oddechowe do wspomagania oddechowego, ręczna podaż wdechów, 25 szt. | TAK |  |
|  | Układy oddechowe do wspomagania oddechowego, automatyczna podaż wdechów, 25 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowe zbiorniki ssaka z filtrem i drenem, 20 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowe maski silikonowe, po 2 szt. z rozmiarów 00, 0 i 1. | TAK |  |
|  | W komplecie po 5 szt. jednorazowych czujników temperatury skóry do pomiaru centralnego i obwodowego. | TAK |  |
|  | Małe osłonki do czujników temperatury – z hydrożelem 100 szt. | TAK |  |
|  | Nawilżacz oddechowy mocowany na ramieniu uchylnym montowanym do kolumny głównej stanowiska do resuscytacji. | TAK |  |
|  | Grzane układy oddechowe do wspomagania oddechowego z ręczną i automatyczną podażą wdechów oraz komorą nawilżania, z potwierdzoną kompatybilnościią zarówno z nawilżaczem jak i stanowiskiem do resuscytacji, 10 szt. | TAK |  |
|  | Grzane układy oddechowe do wspomagania oddechowego z ręczną podażą wdechów oraz komorą nawilżania, z potwierdzoną kompatybilnością zarówno z nawilżaczem jak i stanowiskiem do resuscytacji, 10 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw montażowy do nawilżacza oddechowego. | TAK |  |
|  | Uchylne, 20 cm ramię montowana do szyny na kolumnie głównej urządzenia. | TAK |  |
|  | Stanowiska wyposażone w lampę LED z regulacja temperatury barwowej (3500, 4100 i 4700K) i intensywności oświetlenia | TAK |  |
| Monitor pacjenta, OIT, wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta przeznaczony do monitorowania, wyświetlania, przeglądania, przechowywania, alarmowania i przesyłania parametrów fizjologicznych. Przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem TFT o przekątnej większej niż 15 cali z rozdzielczością co najmniej 1920 x 1080 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Budowa monitora zapewnia widoczność paska alarmowego na całej długości urządzenia. Przynajmniej trzy różne kolory alarmu z możliwością rozróżnienia priorytetu zdarzenia | TAK |  |
|  | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą menu w języku polskim. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz za pomocą pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. Stałe, fizyczne przyciski na obudowie co najmniej do uruchomienia i wyłączenia monitora, uruchomienia pomiaru cieśnienia oraz wyciszenia alarmów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - system mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi - nie cięższy niż 6 kg - wyposażony w wygodny, składany uchwyt do przenoszenia - stopień ochrony min. IP22 | TAK, podać |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi, wystarczający przynajmniej na 6 godzin pracy. Akumulator z możliwością natychmiastowej wymiany z innym kardiomonitorem, bez oczekiwania na ostygnięcie, typu "hot-swap". Możliwość rozbudowy o dodatkowy, drugi akumulator pozwalający na całkowitą pracę urządzenia przynajmniej do 10 godzin | 12 godzin i więcej - 5 punktów Poniżej 12 godzin - 0 punktów |  |
|  | Dostępny oddzielny dokument opisujący zużycie energetyczne urządzenia. Dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta posiada min. 4 interfejsy USB umożliwiające podłączenie pamięci USB, skanera kodów kreskowych, myszy i klawiatury | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w port HDMI lub równoważny | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania: - Kolor i położenie krzywych dynamicznych oraz parametrów liczbowych - grubości linii kształtu krzywej - ilość różnych przebiegów dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 10 | TAK, podać |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z ostatnich 4 dni. Możliwość przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | Rozdzielczość ostatniej godziny: 1 sekunda - 5 punktów Powyżej - 0 punktów |  |
|  | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany rejestr zdarzeń w czasie rzeczywistym, w tym fizjologicznych zdarzeń alarmowych i zdarzeń arytmii. Przechowywanie min. 1000 zdarzeń. Zapisywanie wszystkich danych liczbowych oraz krzywe dynamiczne związane ze zdarzeniem w zakresie 4, 8 lub 16 sekund do wyboru, przed i po zdarzeniu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu wstrzymania alarmu dźwiękowego na co najmniej 60 sekund, 120 sekund, 180 sekund lub na stałe. Możliwość ustawienia efektu wizualnego alarmu na miganie tekstu lub miganie tła | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb intubacji pozwalający wyeliminować alarmy fizjologiczne związane z drogami oddechowymi. Przy włączonym trybie następuje blokada konfiguracji parametrów dotyczących oddechu, CO2 oraz modułu gazowego | TAK - 5 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Monitor wyposażony w różne widoki ekranów, przynajmniej: - widok standardowy wyświetlający zarówno krzywe jak i wartości liczbowe - widok z krótkimi trendami - widok OxyCRG - widok z wartościami liczbowymi wyświetlanymi dużą czcionką. Możliwość wyświetlenia od jednego do co najmniej 6 parametrów | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w widok EKG, w którym można wybrać rodzaj wyświetlania: widok EKG na połowie ekranu lub widok EKG na całym ekranie, w zależności od podłączonego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Wskaźnik nasycenia tlenem (OSI) | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Możliwość obsługi min. 2 liczników czasu typu timer jednocześnie. Możliwość wyboru funkcji odliczania lub naliczania. Możliwość zdefiniowania timera jako cykliczny - po osiągnięciu ustawionego czasu licznik czasu automatycznie uruchamia się ponownie, wyświetlając przy tym liczbę cykli | 4 timery i więcej - 5 punktów Poniżej 4 timerów - 0 punktów |  |
|  | Oprogramowanie realizujące funkcje obliczeń dawki leków (min. 15 leków, z których min. 5 można zdefiniować przez użytkownika), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany rejestrator taśmowy z możliwością uruchomienia wydruku manualnie na żądanie, w przypadku alarmu czy po stałym interwale czasowym | TAK |  |
|  | Rejestrator termiczny z możliwością wydruku wykresów i tabel trendów, przeglądu NIBP, przeglądu arytmii, przeglądu alarmów, zamrożonych krzywych parametrów, wyników pomiarów leków, hemodynamiki, natlenienia, funkcji nerek i rzutu serca | TAK, podać |  |
|  | Funkcja trybu czuwania (Standby), w którym monitor przestaje monitorować i zapisywać dane pacjenta. Podczas tego trybu monitor nie reaguje na alarmy czy powiadomienia | TAK |  |
|  | Funkcja trybu nocnego, w którym dźwięki naciśnięcia przycisków, sygnału QRS, wysokości tonu oraz sygnału końca pomiaru NIBP są wyciszone, a dla głośności alarmu i jasności ekranu ustawione są minimalne wartości | TAK |  |
| Pomiar EKG |  |  |  |
|  | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3, 5 oraz 10 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | TAK, podać |  |
|  | Pomiar odchylenia ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach z wyświetlaniem wartości pomiaru ST na ekranie wraz z przebiegami EKG w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK, podać |  |
|  | Analiza QT z ustawianiem zakresów i alarmów | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 25 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | 30 kategorii i więcej - 10 punktów Poniżej 30 kategorii - 0 punktów |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia określonych filtrów EKG, min. 2 różne filtry. Należy wymienić i podać szerokości pasm filtrów | 4 filtry i więcej - 5 punktów 3 filtry i mniej - 0 punktów |  |
| Pomiar oddechu |  |  |  |
|  | Impedancyjne monitorowanie oddechu u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Tryb obliczania oddechu z możliwością ustawienia na ręczny lub automatyczny | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością ustawienia czasu co najmniej od 10 do 40 sekund | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru oddechu przynajmniej od 5 do 200 oddechów na minutę | TAK, podać |  |
| Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru SpO2 algorytmem Masimo, Nellcor lub producenta (równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru) | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany technologii SpO2 w dowolnym momencie, pomiędzy algorytmem Nellcor, Masimo czy producenta, bez konieczności wzywania serwisu czy modyfikowania monitora. Wymiana następuje na zasadzie "plug and play" i zależy wyłącznie od użytego akcesorium | Możliwość zmiany technologii bez modyfikacji monitora - 10 punktów Brak możliwości - 0 punktów |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, częstości tętna, przebiegu pletyzmogramu oraz „wskaźnika perfuzji” lub „siły sygnału” w zależności od użytej technologii SpO2 | TAK, podać |  |
|  | Monitor pacjenta zapewnia algorytm „SatSeconds” do zarządzania alarmami w przypadku algorytmu Nellcor SpO2 oraz "FastSat" w przypadku algorytmu Masimo SpO2 | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia dźwięku o zmiennej wysokości, gdy zmienia się wartość SpO2 | TAK |  |
| Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny metodą oscylometryczną z ustawianym czasem powtarzania do przynajmniej 8 godzin | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru co najmniej od 10 do 290 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość uruchomienia pomiaru sekwencyjnego NIBP składającego się min. z 5 faz | TAK, podać |  |
|  | Przechowywanie w pamięci przynamniej 1200 ostatnich wyników pomiarów NIBP | TAK, podać |  |
|  | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas równoczesnego pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie. Możliwością włączenia i wyłączenia funkcji | TAK |  |
|  | Funkcja wspomagania nakłucia żyły | TAK |  |
|  | Wężyk NIBP kompatybilny zarówno z mankietami wielokrotnego użytku jak i mankietami dla użytku przez jednego pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja 24-godzinnego podsumowania NIBP przedstawiająca wyniki i stan pacjenta w ciągu ostatniej doby | TAK - 5 punktów NIE - 0 punktów |  |
| Pomiar temperatury |  |  |  |
|  | Możliwość odczytu temperatury w zakresie przynajmniej od 0 do 50 stopni Celsjusza | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników | TAK |  |
| Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |  |
|  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 Nellcor dla noworodków i przewód przedłużający | TAK |  |
|  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia, mankiet wielorazowy (1szt) oraz jednorazowe mankiety pomiarowe dla noworodków w 2 rozmiarach po 10 szt | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK , załączyć przy dostawie | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |
| - 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK , załączyć przy dostawie |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..………………

(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.