EZ/183/2025/SL                                                                                                      Załącznik nr 2.2 do SWZ

(Załącznik nr … do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Analizator kasetowy- 8 szt.

(dotyczy Pakietu nr 1- poz. 1-8 Załącznika nr 2 do SWZ)

| Opis | Parametr wymagany | PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca/Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Analizatory fabrycznie nowe | Podać |  |

| p. | Minimalne parametry wymagane | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator do oznaczania parametrów krytycznych pracujący na bazie wielotestowej kasety zawierającej odczynniki, kalibratory, pojemnik na ścieki, oddzielną kasetę sensorową/elektrodową | TAK |  |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny i bezobsługowy | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania badania min. z krwi tętniczej, z krwi włośniczkowej oraz krwi żylnej | TAK |  |  |
|  | Analizator wyposażony w wbudowaną drukarkę | TAK |  |  |
|  | Parametry mierzone min.: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, glukoza, mleczany, biblirubina, COHb, O2Hb, HHb, MetHb, HbF, Hb | TAK, podać |  |  |
|  | Oznaczenie poziomu Ca2+ od wartości 0,1 mmol/l | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji wyników i ich odtwarzania | TAK |  |  |
|  | Analizator posiadający mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierającą wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika stosowania różnych rodzajów zestawów odczynnikowych pod względem ilości oznaczeń | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników | TAK |  |  |
|  | Wymiana materiałów eksploatacyjnych niezależnie od siebie | TAK |  |  |
|  | Czas pomiaru parametrów (łącznie z wydrukiem) max. 120 [s] | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowany akumulator lub zewnętrzny UPS umożliwiający prace analizatora przez co najmniej 30 min. | TAK, podać |  |  |
|  | Objętość próbki(strzykawka) potrzebna do oznaczenia wszystkich parametrów max. 125 [μl] | TAK, podać |  |  |
|  | Objętość próbki(kapilara) potrzebna do oznaczenia wszystkich parametrów max. 125 [μl] | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości zapewniająca kontrolę aparatu codziennie na 3 poziomach ( niski, średni, wysoki) bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji Operatora przez co najmniej 8 dni | TAK |  |  |
|  | Łączny dobowy czas kalibracji analizatora max. 125 min. | TAK, podać |  |  |
|  | W ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona instalacji wraz z wykonaniem testu instalacyjnego urządzenia | TAK |  |  |
|  | Kompleksowe szkolenie personelu w zakresie: obsługi analizatora oraz pobierania materiału z uwzględnieniem wpływu czynników przed analitycznych (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi (wraz z kodami błędów i sposobami ich rozwiązywania) do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim (przy dostawie) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie posiada aktualny certyfikat WE/ deklarację zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) | TAK |  |  |
| Parametry dodatkowo punktowane |  |  |  |  |
| Parametr |  | Punktacja | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 23. | Opcjonalna możliwość oznaczania kreatyniny oraz mocznika | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK |  |
| 24. | Możliwość manualnego usunięcia skrzepu z układu pomiarowego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK |  |
| 25. | Możliwość oznaczenia pełnego panelu oznaczeń z objętości próbki mniejszej niż 50[μl] | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK |  |
| 26. | Możliwość uzyskania kompletu wyników w formie papierowej czasie krótszym niż 40 sekund. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych