EZ/183/2025/SL                                                                                                      Załącznik nr 2.3 do SWZ

(Załącznik nr … do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

System zdalnego nadzoru nad analizatorami POCT- nadzór nad 17 analizatorami

| Opis | Parametr wymagany |  |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca/Producent | Podać |  |
| Nazwa systemu | Podać |  |
| Wersja systemu | Podać |  |

| p. | Minimalne parametry wymagane | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zapewnienie dostępu do systemu zarządzania z każdego komputera w laboratorium/szpitalu poprzez przeglądarkę internetową. | TAK |  |
|  | Zapewnienie podłączenia do systemu zarządzania analizatorów POCT pracujących w lokalizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, tj. 2 analizatorów parametrów krytycznych typu ABL firmy Radiometer będących własnością Zamawiającego, 1 analizatora parametrów ktytycznych 1 analizatora Rotem Sigma firmy Werfen oraz 2 analizatorów ACT firmy Werfen, 1 analizatora Horiba SemiCRP, dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia 10 sztuk analizatorów które wydzierżawi na podstawie umowy będącej przedmiotem niniejszego postepowania. | TAK |  |
|  | System zdalnego nadzoru umożliwiający nadzór nad glukometrami. Należy wskazać minimum 2 producentów i typów glukometrów współpracujących z systemem. | TAK, podać!! |  |
|  | Dodawanie nowych użytkowników systemu, nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom systemu przez przeszkolonego przedstawiciela Zamawiającego | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia jednostek szpitala w systemie zarządzającym (np. lokalizacje, oddziały) i przypisywanie im analizatorów przez przeszkolonego przedstawiciela Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Alarmowanie przez system zarządzania konieczności interwencji użytkownika | TAK |  |
|  | Zdalna kontrola w czasie rzeczywistym analizatorów znajdujących się poza laboratorium w zakresie: 1) stanu ogólnego; 2) stanu połączenia sieciowego; 3) poziomu odczynników; 4) statusu kalibracji; 5) statusu wewnętrznej kontroli jakości; 6) czyszczenia, płukania. | TAK |  |
|  | Przesyłanie informacji o zdarzeniach: opis problemu, dane identyfikujące analizator, godzina zdarzenia, możliwość wprowadzenia informacji o podjętych działaniach naprawczych. | TAK |  |
|  | Generowanie raportów z dokonanych działań naprawczych względem zaistniałych zdarzeń w zadanym przez użytkownika czasie. | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzania statusu podłączenia poszczególnych analizatorów | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego blokowania dokonywanych oznaczeń przez analizator | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzania stanu odczynników na pokładzie analizatorów | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu wyników badań wykonanych na analizatorach | TAK |  |
|  | Możliwość wymuszania wykonania kalibracji analizatora. | TAK |  |
|  | Możliwość wymuszenia wykonania kontroli jakości na analizatorze | TAK |  |
|  | Możliwość generowania raportów z kontroli jakości | TAK |  |
|  | Generowanie raportów z ilości wykonanych badań na poszczególnych analizatorach i dla poszczególnych oddziałów/jednostek szpitala. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru zakresu czasowego dla generowanych raportów | TAK |  |
|  | Komunikacja użytkownika z systemem w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania, dołączenia do wiadomości e-mail lub eksportowania (do formatów pliku: pdf, xls, xlsx) raportów np. dotyczących kalibracji, zdarzeń, kontroli jakości. | TAK |  |
|  | Wydzierżawiający dostarczy i zainstaluje system oraz stację fizyczneą o specyfikacji nie gorszej niż: - procesor dwu rdzeniowy lub wyższy - pamięć RAM 16 GB lub więcej - pamięć dyskowa 100 GB lub więcej - połączenie sieciowe 100 Mbps lub więcej - system operacyjny Windows Serwer w wersji ze wsparciem producenta - baza danych MS SQL z Reporting Services w wersji ze wsparciem producenta | TAK |  |
|  | Wydzierżawiający zapewni integrację systemu z systemem informatycznym szpitala HIS AMMS producent ASSECO wraz z 3 letnim nadzorem autorskim firmy ASSECO | TAK |  |
|  | Moduł zarządzania użytkownikami analizatorów |  |  |
|  | Możliwość wysyłania listy uprawnionych operatorów do urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania / usuwania operatorów analizatorów, cofania dostępu lub zmiany daty ważności konta operatora | TAK |  |
|  | Możliwość nadawania operatorowi czasowych uprawnień do konkretnych analizatorów | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłanie danych operatorów ze zmienionym dostępem do urządzeń lub zmienioną nazwą użytkownika, zmienionym hasłem bądź kodem kreskowym do odpowiednich urządzeń. | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania operatorów | TAK |  |
|  | Moduł szkoleniowy dla personelu obsługującego analizatory POCT |  |  |
|  | Zarządzanie kompetencjami operatorów urządzeń. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia przez operatora systemu własnych testów kompetencji i szkoleń, mających na celu weryfikację wiedzy operatorów analizatorów | TAK |  |
|  | Ustawienia certyfikatów w każdym kursie umożliwiające kontrolowanie dostępu operatorów do jednego lub większej liczby typów urządzeń po zaliczeniu testu. | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia materiałów szkoleniowych podczas dodawania lub edycji kursu bezpośredniego | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania kursu do operatora- wymagany kurs obsługi analizatora oraz kurs z błędów przedlaboratoryjnych. | TAK |  |
|  | Możliwość cofnięcia dostępu operatora do danego typu urządzenia w przypadku niezaliczenia testu przez operatora | TAK |  |
|  | Integracja systemu zarządzenia POCT z HiS zamawiającego Asecco AMMS |  |  |
|  | Realizacja przy założeniu następującego procesu obiegu informacji - pracownik (operator) pobiera materiał i wykonuje badanie na analizatorze wprowadzając identyfikator pacjenta oraz osoby wykonującej badanie - system powinien umożliwić weryfikację danych pacjenta z systemu HIS na podstawie wprowadzonego na analizatorze identyfikatora pacjenta - pracownik zatwierdza bądź odrzuca wynik, który jeśli jest zatwierdzony analizator przesyła do systemu AMMS - w systemie AMMS wynik zawiera dane: o osobie wykonującej próbkę, parametry, wartości, zakresy referencyjne, datę i godzinę badania | TAK |  |

Po zakończeniu okresu dzierżawy system POCT w tym dostarczone licencje muszą umożliwić Dzierżawcy co najmniej na dostęp do zgromadzonych danych archiwalnych bez ograniczeń czasowych. Niezbędna infrastruktura serwerowa  w celu zapewnienia dostępu do zgromadzanych w trakcie okresu dzierżawy danych po okresie zakończenia umowy przechodzi na własność Zamawiającego.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.