Załącznik nr 2.1 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zestawienie parametrów i warunków technicznych)

Kardiomonitory ze stacją centralnego monitorowania

| Kardiomonitory- 9 kpl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.* |  |  |  |
|  | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| 1 | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp | TAK, PODAĆ |  |
| 2 | Ekran LCD o przekątnej min. 12’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 dpi | TAK, PODAĆ |  |
| 3 | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu oraz możliwość zainstalowania zintegrowanego uchwytu do zawieszenia na ramie łóżka. Konstrukcja zapewnia spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27 | TAK |  |
| 4 | Waga max do 5,5kg | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję | TAK |  |
| 6 | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Prezentacja co najmniej 8 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - tryb standardowy 3 krzywe - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika) | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów) | TAK, PODAĆ |  |
| 9 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu | TAK |  |
| 10 | Regulacja czasu wyciszenia alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas | TAK |  |
| 11 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | TAK |  |
| 12 | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy min. 1 godzina (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin | TAK, PODAĆ |  |
| 13 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie) | TAK, PODAĆ |  |
| 14 | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB | TAK |  |
| 15 | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | TAK |  |
| 16 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą | TAK |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego z wykorzystaniem protokołu HL7 | TAK |  |
| 18 | Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK, PODAĆ |  |
| 19 | Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu | TAK, PODAĆ |  |
| 20 | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK |  |
| 21 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK, PODAĆ |  |
| 22 | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min | TAK, PODAĆ |  |
| 23 | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Masimo Rainbow bądź FAST | TAK, PODAĆ |  |
| 24 | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund | TAK, PODAĆ |  |
| 25 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK |  |
| 26 | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | TAK |  |
| 27 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji | TAK, PODAĆ |  |
| 28 | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | TAK |  |
| 29 | 1 szt. uchwyt ścienny z haczykami na akcesoria do każdego kardiomonitora | TAK |  |
| 30 | Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet do pomiaru NIBP, 3 rozmiary dla dorosłych - przewód NIBP – 1 szt. - kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu żabka- 2 szt. - Kabel główny EKG- 1 szt. - wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorosłych- 1 szt. - czujnik temperatury zewnętrzny- 1 szt. - bateria- 1szt. - możliwość pomiaru w jednym kardiomonitorze | TAK |  |
| Centrala monitorująca dla 9 stanowisk- 1 kpl. |  |  |  |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.* |  |  |  |
|  | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| 31 | Centrala monitorująca kompatybilna z ww. sprzętem | TAK |  |
| 32 | Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: - procesor min. 2.0 GHz - min. 8GB RAM - mysz, klawiatura przewodowa - drukarka laserowa HP - ‘switch’ sieciowy - win10 w j. polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w j. polskim | TAK, PODAĆ |  |
| 33 | Monitor LED TFT-LCD kolorowy, ekran o przekątnej min. 23” o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi | TAK, PODAĆ |  |
| 34 | Kopia ekranu głównego w dyżurce lekarskiej z uchwytem ściennym. Ekran min. 32’ | TAK, PODAĆ |  |
| 35 | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS) | TAK, PODAĆ |  |
| 36 | Monitorowanie jednocześnie min. 9 stanowisk. Możliwość rozbudowy do min. 32 stanowisk | TAK, PODAĆ |  |
| 37 | Centrala prezentująca dane w tożsamym układzie dla każdego sektora według priorytetów, parametrów ustalonych przez producenta | TAK |  |
| 38 | Wyświetlanie w trybie dużych znaków | TAK |  |
| 39 | Możliwość przywołania trendów danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania | TAK, PODAĆ |  |
| 40 | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu (wszystkie dane cyfrowe). Alarmy powiązane z wycinkiem krzywej EKG | TAK |  |
| 41 | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali | TAK |  |
| 42 | Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów | TAK |  |
| 43 | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG | TAK |  |
| 44 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 45 | Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 46 | Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi *………………………..……………….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić