Załącznik nr 2.2 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zestawienie parametrów i warunków technicznych)

Ultrasonograf z zestawem głowic- 1 kpl.

| Producent* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r.* |  |  |  |
|  | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/punktowany | Parametr oferowany* |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w elektryczny hamulec kółek przednich (oraz zmiany kierunku jazdy „na wprost”) aktywowany przyciskiem z konsoli oraz na tylnej rączce aparatu. | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Aparat wyposażony w akumulator umożliwiający aktywację/dezaktywację elektrycznych hamulców przednich oraz zmianę położenia elektrycznie sterowanego pulpitu operatora (lewo/prawo, góra/dół, przód/tył) bez podłączenia aparatu do sieci elektrycznej. | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor OLED, kolorowy, bez przeplotu przekątna ≥ 27 cala Rozdzielczość monitora ≥ 2560 x 1440 Kąt widzenia min.: +/- 178 stopni lewo/prawo oraz góra/dół Jasność min.: 275 cd/m2 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy z możliwością regulacji kąta pochylenia min. zakres: 35 – 65 stopni Przekątna min. 15 cali Rozdzielczość ≥1920x1080 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dostępne menu w języku polskim oraz polskie znaki na klawiaturze alfanumerycznej | TAK |  |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego, dodać/usunąć poszcególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze, | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość tworzenia kont użytkowników z możliwością przydzielania im uprawnień w zależności od potrzeb. Możliwość personalizacji ustawień aparatu, ustawienia setup’u, skrótów w klawiszowych, ustawień podłączonych drukarek, personalizacji pulpitu ekranu dotykowego, rodzaju podświetlenia aparatu itp. itd. indywidualnie dla każdego użytkownika w ramach utworzonych kont użytkowników. | TAK |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. | TAK |  |
|  | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania. Regulacja góra/dół Zakres min 28 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo oraz regulacji pozycji przód/tył. Blokada pozycji panelu realizowana w sposób elektromechaniczny. Lewo/prawo≥ +/- 90° Przód/tył ≥ 27cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu (montowany z prawej lub lewej strony aparatu) z możliwością regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC i LGC dostępna na panelu dotykowym z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień. | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 180 000 000 kanałów procesowych oraz min. 64 wiązki równolegle nadawane | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dynamika systemu min. 450dB | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-22 MHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | 4 aktywne, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych. | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Dysk twardy min. 2 TB SSD | TAK, PODAĆ |  |
|  | W pełni szyfrowany dysk SSD w tym archiwum pacjentów | TAK |  |
|  | Aktywne gniazdo USB 3.0 do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive). Aktywne gniazdo typu USB-C na przednim panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po upływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | TAK |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | TAK |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI | TAK |  |
|  | Waga aparatu Min. 120 kg, Max. 160 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Tryb B | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głębokość penetracji ≥1-50 cm | 1 cm-50 cm – 0 pkt Powyżej 50 cm – 10 pkt |  |
|  | Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-50cm | 0 cm-50 cm – 0 pkt Powyżej 50 cm – 10 pkt |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego | TAK |  |
|  | Obrazowanie z wykorzystaniem tzw. 3-ciej harmonicznej | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne kodowane z odwróconym impulsem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B realizowana w sposób ciągły „na żywo” w trakcie obrazowania. | TAK |  |
|  | Ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej na całej głębokości obrazowania (nie ogniskowanie strefowe lub punktowe). | TAK |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci dynamicznej CINE min. 500 000 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Anatomiczny tryb M. | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode z 3 niezależnych linii na jednym obrazie. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. od 0,06KHz do 25 KHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Quazi-przestrzenna wizualizacja przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler z detekcją kierunku | TAK |  |
|  | Quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min. od 0.4KHz - 34.25KHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres HPRF min. 350 m/s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,5-25 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD wewnątrz naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji. | TAK |  |
|  | Funkcja niwelująca smużenie obrazu związane z pracą obrazowania krzyżowego. Możliwość aktywacji/dezaktywacji z poziomu ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Dostępna w aparacie funkcja sterowania głosem, umożliwiająca podstawową obsługę urządzenia min. Zamrożenie obrazu, zapis zdjęcia, wywołanie pomiarów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość tworzenia grup ustawień parametrów obrazowania dla trybu 2D oraz C, dedykowane dla danych struktur diagnostycznych, dostępnych na ekranie dotykowym. Możliwość aktywacji oraz deaktywacji z poziomu jednego klawisza/przycisku bez zmiany presetu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. Technologia inna niż filtry do redukcji szumów specklowych (np. SRI, ClearVision, XRes) oraz niewykorzystująca technologii obrazowania składanego: przestrzennego (obrazowanie krzyżowe) i częstotliwościowego. | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex Min. 7 kroków | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | TAK |  |
|  | Zoom min. 45X | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do automatycznego wykrywania cieni akustycznych na obrazie 2D i w miejscach zacienionych stosujące niskie częstotliwości ultradźwiękowe celem redukcji / usunięcia cienia akustycznego. Oprogramowanie wykorzystać ma również funkcję składania częstotliwościowego obrazów (z całego spektrum pracy głowicy) celem poprawy penetracji oraz wizualizacji trudniej dostępnych obszarów badania (wysokie częstotliwości w polu bliskim głowicy, niskie częstotliwości w polu dalekim). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do automatycznego wyostrzania granic struktur w obrazie 2D różniących się echogenicznością (ściany komór/przedsionków serca, granice łożysko-płyn owodniowy, granica nerka/wątroba itp.) uwypuklające granicę tkanek. | TAK |  |
|  | Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń (średnica < 0,6mm). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: - położniczych - echo płodu (w tym Z-score) - ginekologicznych - brzusznych - mięśniowo-szkieletowych - małych narządów - urologicznych - tętnice szyjne - żyły kończyn górnych - tętnice kończyn górnych - żyły kończyn dolnych - tętnice kończyn dolnych kardiologicznych | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | TAK |  |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM Q/R | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Aparat współpracujący z głowicami endo oraz convex, które posiadają wewnętrznie wbudowany sensor położenia przestrzennego (używany w trybie obrazowania fuzyjnego). | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych | TAK |  |
|  | Pomiar kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex | TAK |  |
|  | Funkcja wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI służąca do automatycznego wykrywania podejrzanych obszarów w czasie rzeczywistym podczas skanowania wątroby, wyświetlającą lokalizację podejrzanych zmian chorobowych. Funkcja pozwala wykryć m.in.: naczyniaka, FNH ogniskowy przerost guzkowy, HCA gruczolak wątrobowo-komórkowy, ogniskowe odkładanie się tłuszczu, ropień eozynofilowy, rak wątrobowokomórkowy. | TAK |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące algorytmy AI służące do półutomatycznego mierzenia struktur jelit na zamrożonym obrazie. Oprogramowanie samodzielnie wykrywa i dokonuje pomiaru grubości ściany jelita, kompleksu MP-SM-M. MP – Muscularis Propria, SM – Submucosa (błona podśluzowa), M – Mucosa. | TAK |  |
|  | Aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI służące do wykonywania w pełni automatycznych pomiarów pęcherza. Oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywać pęcherz na obrazie 2D a następnie wykonać pomiary. | TAK |  |
|  | Aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI służące do wykonywania w pełni automatycznego mierzenia prostaty. Oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywać prostatę na obrazie 2D a następnie wykonać pomiary. | TAK |  |
|  | Aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI służąca do automatycznego mierzenia rozmiaru nerki/śledziony. Oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywać nerkę/śledzionę na obrazie 2D a następnie wykonać pomiary. | TAK |  |
| GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica liniowa wykonana w technologiach pojedynczego kryształu i matrycowej (typ 1,25D) do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 2-18 MHz - ilość elementów: min. 1000 - szerokość skanu: min 50 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - ilość elementów: min. 190 - kąt skanowania: min. 100° - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głowica Phased Array wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz - ilość elementów: min. 80 - kąt skanowania: min. 90° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 36 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi *………………………..……………….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić