Załącznik nr 2.2 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zestawienie parametrów i warunków technicznych)

Ultrasonograf z zestawem głowic- 1 kpl.

| Producent* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r.* |  |  |  |
|  | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/punktowany | Parametr oferowany* |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 kół | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu min. 1-20 MHz | TAK, PODAĆ = 20 MHz - 0 pkt >20 MHz - 10 pkt |  |
|  | Ilość aktywnych, niezależnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, przełączane elektronicznie min. 3 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres dynamiki systemu min. 310 dB | TAK, PODAĆ |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED/OLED bez przeplotu, o przekątnej min. 22 cali i rozdzielczości Full HD 1920×1080 (16:9) z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu ) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 13 cali | TAK, PODAĆ = 13 cali - 0 pkt >13 cali - 10 pkt |  |
|  | Panel dotykowy z możliwością konfiguracji i dostosowania do preferencji użytkownika pod względem rozmieszczenia elementów funkcyjnych | TAK |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | Fizyczna klawiatura wysuwana spod konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania góra/dół min. 18cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulowany kąt obrotu panelu sterowania prawo-lewo min. +/- 30 stopni | TAK, PODAĆ |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat i na pamięciach zewnętrznych USB w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows min. JPEG, AVI oraz DICOM 3.0 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pojemność dysku twardego SSD lub HDD do archiwizacji danych. Dysk SSD min. 500 GB, Dysk HDD min. 1 TB | TAK, PODAĆ |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej | TAK |  |
|  | Skala szarości min. 256 odcieni | TAK, PODAĆ |  |
|  | Min. dwa porty USB w obrębie panelu sterowania lub obudowie monitora/aparatu w tym min. typ C | TAK, PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień aparatu tzw. Presetów min. 40 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów tzw. cine loop prezentacji B min. 23 000 obrazów | TAK, PODAĆ |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów tzw. cine loop prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego min. 30 sek. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z pulpitu operatora | TAK, PODAĆ |  |
| Obrazowanie |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | TAK |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 50 cm | TAK, PODAĆ 2 cm – 50 cm – 0 pkt Powyżej 50 cm – 10 pkt |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 5000 obr./sek. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 8 000 000 kanałów procesowych | TAK, PODAĆ = 8 000 000 - 0 pkt > 8 000 000 -10 pkt |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min.20x | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji fazy | TAK |  |
|  | Funkcja wzmocnienia kontrastu tkanek i wyostrzenia krawędzi | TAK |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | TAK |  |
|  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego min. 7 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie bramki min. +/- 1000 cm/s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalna wartość PRF dla PWD min. 27 kHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 - 20 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min.0 do +/-80º | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość korekty kąta bramki dopplerowskiej na obrazie zamrożonym | TAK |  |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę dopplerowską w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 20 stopni | TAK, PODAĆ |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ oraz Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | TAK |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | TAK |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Quazi- przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | TAK |  |
|  | Zawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (średnica < 0,6mm) z możliwością wycięcia tła obrazu ta aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vascular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. | TAK |  |
|  | Zaawansowany tryb służący do detekcji zmian w piersiach działający w trakcie skanowania pacjenta. Aplikacja rozpoznaje i zaznacza podejrzany obszar zmiany „na żywo” w trakcie obrazowania. Dostępny na głowicach liniowych presetach piersiowych. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy. | TAK |  |
|  | Funkcja do automatycznej analizy funkcji kurczliwości lewej komory, bazującej na technologii 2D-Strain z ilościową analizą 17 lub 19segmentowego wykresu typu „Bycze Oko) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej | TAK |  |
|  | Funkcja do automatycznych pomiarów wskazanych przez użytkownika, pomiary mięśnia sercowego w trybach: 2D, M, PW, CW – Automatyczne rozpoznanie fazy skurczu i rozkurczu bez sygnału EKG. | TAK |  |
| GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań brzusznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1 – 6 MHz | TAK, PODAĆ = 6 MHz – 0 pkt Powyżej 6 MHz – 10 pkt |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | ##### Kąt skanowania min. 100 stopni | TAK, PODAĆ = 100 stopni – 0 pkt Powyżej 100 stopni – 10 pkt |  |
|  | Ilość elementów tworzących obraz nie mniej niż 570 lub nie mniej 192 dla technologii zastępującej wielorzędową | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 2-12 MHz | TAK, PODAĆ = 12 MHz – 0 pkt Powyżej 12 MHz – 10 pkt |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Szerokość skanu głowicy min. 50 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość elementów tworzących obraz min. 960 lub min. 250 dla technologii zastępującej wielorzędową | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Głowica Phased Array wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych | TAK, |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość elementów min.190 | TAK, PODAĆ |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Ilość par kursorów pomiarowych umożliwiających wykonanie pomiarów na jednym obrazie min. 8 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu ( Vmax, Vmin, PI, RI, S/D, czas akceleracji i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym jak i na obrazie zamrożonym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, naczynia, piersi, jądra, tarczyca, układ mięśniowo – szkieletowy z możliwością pomiaru minimum długości, obwodu, powierzchni, objętości. | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych | TAK |  |
|  | Funkcja powiększenie pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | TAK |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 36 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi *………………………..……………….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić