# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Inkubator zamknięty do intensywnej opieki – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| Lp. | Parametr/warunek | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
|  | Kopuła |  |  |
|  | Dostęp do wnętrza przynajmniej z 4 stron: | TAK |  |
|  | - duże drzwiczki z wyciszonymi zamkami na przedniej i tylnej ściance. Otwory na bocznych ściankach umożliwiające włożenie rąk | TAK |  |
|  | - odchylana przednia i tylna ścianka | TAK |  |
|  | - odchylane boczne ścianki | TAK |  |
|  | - otwierana górna ścianka | TAK |  |
|  | Automatycznie aktywowana kurtyna ciepłego powietrza pozwalająca na utrzymanie środowiska pod kopułą po otwarciu odchylanej ścianki | TAK |  |
|  | Wymiary materacyka: szerokość przynajmniej 40 cm, długość przynajmniej 60 cm | TAK |  |
|  | Materacyk o szerokości równiej lub większej 50 cm | TAK |  |
|  | Otwory – przepusty do wprowadzania rur respiratora, cewników i przewodów monitorowania, przynajmniej 10 otworów z uszczelkami | TAK |  |
|  | Podwójne ścianki lub równoważna metoda ochrony przed utratą ciepła i przed zaparowaniem ścianek przy dużej wilgotności powietrza w inkubatorze. Wymagany opis zastosowanego rozwiązania. | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia dziecka z inkubatora bez odłączania przewodów i drenów | TAK |  |
|  | Hałas we wnętrzu <50 dB | TAK |  |
|  | Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta z rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka. Szuflada wyposażona w podziałkę ułatwiającą pozycjonowanie kasety. | TAK |  |
|  | Szuflada na kasety rtg wysuwana bez otwierania inkubatora | TAK |  |
|  | Materacyk wysuwany poza obrys kopuły w celu prowadzenia procedur medycznych | TAK |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia materacyka przekraczająca +/- 120 | TAK |  |
|  | Regulacja nachylenia materacyka przy pomocy przycisków elektronicznych | TAK |  |
|  | Zmiana nachylenia materacyka nie zmienia rozkładu temperatur (obiegu powietrza) w inkubatorze | TAK |  |
|  | Podstawa |  |  |
|  | Na kółkach z hamulcami i elektryczną regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Pedały regulacji wysokości po obydwu stronach inkubatora | TAK |  |
|  | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora | TAK |  |
|  | Szafka lub szuflada na akcesoria w podstawie | TAK |  |
| 16 | Otwarta ścianka nie zakłóca dostępu do szafki lub szuflady w podstawie | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury |  |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury powietrza | TAK |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury powietrza min. 200-390C co 0,10 | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury powietrza min. 340-380C co 0,10 | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury powietrza i skóry >37° | TAK |  |
|  | Pomiar dwóch temperatur skóry | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 2 zmierzonych temperatur skóry | TAK |  |
|  | W komplecie przynajmniej 2 czujniki temperatury wielorazowe lub 10 czujników przeznaczonych dla jednego pacjenta oraz przynajmniej 50 izolujących odblaskowych plasterków do mocowania czujników temperatury. | TAK |  |
|  | Nawilżanie powietrza |  |  |
|  | Bezpieczny nawilżacz. Wymagany opis zastosowanego rozwiązania potwierdzający bezpieczeństwo | TAK |  |
|  | Praca w oparciu o jednorazowe worki/butelki z wodą sterylną | TAK |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej wilgotności powietrza. Nawilżacz powinien umożliwić uzyskanie przynajmniej 95% wilgotności przy typowych temperaturach otoczenia i wnętrza w czasie pracy oraz przy typowej wilgotności otoczenia. | TAK |  |
|  | Regulacja poziomu nawilżania co 1% | TAK |  |
|  | Regulacja stężenia tlenu |  |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanego stężenia tlenu w %. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem stężenia tlenu > 40% | TAK |  |
|  | Programowanie stężenia tlenu w zakresie min.21-75% co 1% | TAK |  |
|  | Kalibracja czujnika tlenowego wymagana nie częściej niż raz w tygodniu | TAK |  |
|  | Tlen nawilżany i podgrzewany | TAK |  |
|  | Wbudowana waga |  |  |
|  | Wbudowana w inkubator waga umożliwiająca ważenie pacjenta bez konieczności wyjmowania go z inkubatora – rozwiązanie minimalizujące stres noworodka | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru min. 0-8 kg | TAK |  |
|  | Funkcja ważenia bez tarowania | TAK |  |
|  | Zapis uzyskanych pomiarów wagi w pamięci trendów | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Wieszak na giętkim ramieniu do mocowania rur respiratora/CPAP wewnątrz inkubatora. | TAK |  |
|  | Wieszak na giętkim ramieniu do mocowania rur respiratora/CPAP wewnątrz inkubatora przymocowany do tacy materacyka – podczas wysuwania materacyka wyjeżdża razem z nim | TAK |  |
|  | Wysięgnik do kroplówek | TAK |  |
|  | Rozdzielacz zasilania do dodatkowych urządzeń wbudowany w inkubator | TAK |  |
|  | Półka na monitor | TAK |  |
|  | Zestaw poduszeczek do pozycjonowania pacjenta min. 1 duży rogal oraz 4 poduszeczki | TAK |  |
|  | Gniazdko do układania pacjentów szukających oparcia na nóżki | TAK |  |
|  | Pokrowiec na inkubator pozwalający na prowadzenie fototerapii | TAK |  |
|  | Ssak noworodkowy z regulacją mocy ssania, wyposażony w dwa pojemniki | TAK |  |
|  | Wyświetlane informacje |  |  |
|  | Jednocześnie wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | TAK |  |
|  | Trendy wszystkich parametrów z możliwością wyboru czasu trendu | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie informacji z inkubatora do komputerowych systemów gromadzenia danych, integrujących informację z respiratorów, monitorów i pomp | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia panelu sterowania na dowolnej wysokości oraz po dowolnej stronie inkubatora | TAK |  |
|  | Układy alarmowe |  |  |
|  | Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury powietrza i skóry | TAK |  |
|  | Alarmowe odchyłki temperatury powietrza i skóry ustawiane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Świetlny i dźwiękowy alarm braku wody | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne sygnalizujące uszkodzenie lub odłączenie | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | TAK |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu, podać sposób realizacji | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe po polsku opisujące przyczynę alarmu | TAK |  |
|  | Dźwięk alarmowy o narastającej głośności. Początkowo cichy – zmniejsza możliwość obudzenia dziecka | TAK |  |