# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

# PAKIET NR 5

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość kompresji: 95-100 uciśnięć na minutę w temp. od +50C do +250C 105-110 uciśnięć na minutę w temp. od +250C do +350C 110-120 uciśnięć na minutę w temp. od +350C do +500C | TAK |  |
|  | Ciężar urządzenia ok. 6,5 kg. | TAK |  |
|  | Urządzenie dla dorosłych pacjentów z mostkiem o długości 175-275mm. | TAK |  |
|  | Działanie w pełni pneumatyczne | TAK |  |
|  | Źródło zasilania – sprężone powietrze, gniazda ścienne w szpitalu, butla przenośna w ambulansie | TAK |  |
|  | Ciśnienie 3,2 – 6 bar | TAK |  |
|  | Przyłącze dowolne | TAK |  |
|  | Głębokość kompresji 4 do 5 cm, w zależności od budowy i rozmiaru pacjenta | TAK |  |
|  | Siła kompresji 530-600N | TAK |  |
|  | W zestawie torba do przenoszenia | TAK |  |
|  | Krótki czas instalacji urządzenia na pacjencie | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu: złączki i przejściówki, wężyki i przedłużacze, paski na ręce i pasek na szyję, butla na sprężone powietrze w przypadku transportu pacjenta z oddziału na oddział, manometr | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim