OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet 1 - Rejestrator Holtera EKG – 3 szt.

| Producent |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych |  | Parametr wymagany | Parametry oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| 1 | Rejestrator 3, 7 -kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) |  | TAK |  |
| 2 | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod |  | TAK |  |
| 3 | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 |  | TAK |  |
| 4 | Klawiatura: Mikroprzełączniki |  | TAK |  |
| 5 | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń |  | TAK |  |
| 6 | Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony |  | TAK |  |
| 7 | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) |  | TAK |  |
| 8 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |  | TAK |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD, 2” o rozdzielczości 128x64 |  | TAK |  |
| 10 | Waga rejestratora – 106g |  | TAK |  |
| 11 | Wymiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm |  | TAK |  |
| 12 | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm |  | TAK |  |
| 13 | Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD |  | TAK |  |
| 14 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta |  | TAK |  |
| 15 | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz |  | TAK |  |
| 16 | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity |  | TAK |  |
| 17 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz |  | TAK |  |
| 18 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB |  | TAK |  |
| 19 | Detekcja pracy stymulatora |  | TAK |  |
| 20 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s |  | TAK |  |
| 21 | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz |  | TAK |  |
| 22 | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów |  | TAK |  |
| 23 | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ |  | TAK |  |
| 24 | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu |  | TAK |  |
| 25 | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego |  | TAK |  |
| 26 | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy |  | TAK |  |
| 27 | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA |  | TAK |  |
| 28 | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. |  | TAK |  |
| 29 | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm |  | TAK |  |
| 30 | Obudowa z PC-ABS |  | TAK |  |

POZOSTAŁE WARUNKI:

- Okres gwarancji 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.

- Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie)

- Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..…………………..…....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.