OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet 3 – Stół zabiegowy – 1 szt.

| Producent |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych |  | Parametr wymagany | Parametry oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| 1 | Stół zabiegowy z regulacja elektryczną |  | TAK |  |
| 2 | Materace z możliwością demontażu |  | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja stołu wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |  | TAK |  |
| 4 | Blat dwusegmentowy o długości 200 cm (+/- 1 cm) i szerokości (+/- 1 cm) z wyodrębnioną, regulowaną częścią plecową o długości 62 cm (+/- 1 cm) |  | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości elektryczna sterowana za pomocą pilota przewodowego ręcznego i pilota nożnego |  | TAK |  |
| 6 | Regulacja kąta ustawienia części plecowej elektryczna za pomocą pilota przewodowego ręcznego i pilota nożnego |  | TAK |  |
| 7 | Regulacja Trendelenburg i antyTrendelenburga elektryczna za pomocą pilota przewodowego ręcznego i pilota nożnego |  | TAK |  |
| 8 | Regulacja wysokości w zakresie min. 540 – 930 mm lub szerszym |  | TAK |  |
| 9 | Zakres ruchu części plecowej min. Od 0 do 65 stopni lub szerszym |  | TAK |  |
| 10 | Zakres regulacji Trendelenburga min. 17 stopni i antyTrendelenburga min. 17 stopni |  | TAK |  |
| 11 | Nośność stołu min. 200 kg |  | TAK |  |
| 12 | Podstawa w kaształcie litery H gwarantująca stabilność, o długości 110 cm +/- 5 cm i szerokości całkowitej 65 cm +/- 1 cm zwężona po bokach w części centralnej gwarantująca latwy dostęp personelu do pacjenta, wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Konstrukcja podstawy musi zapewniać również łatwe zajmowanie miejsca przez pacjenta. Prześwit pod częścią centralną podstawy min. 13 cm. Podstawa na kółkach umożliwiających przemieszczanie stołu, gwarantująca bardzo dobrą stabilność z blokadą poprzez uniesienie kółek i posadowienie stołu na stopkach. Blokowanie/odblokowywanie mechaniczne za pomocą odpowiednich dźwigni nożnych. |  | TAK |  |
| 13 | System unszenia blatu na dwóch składanych kolumnach/wspornikach o szerokości min. 27 cm, gwarantujących stabilność oraz łatwą i bezpieczną regulację wysokości. Umiejscowienie kolumn/wsporników w sposób pozostawiający wolną przestrzeń pod blatem w centralnej części – jedna kolumna/wspornik umieszczona od strony części nożnej na szczycie blatu, druga na końcu od strony części plecowej lub na wysokości łączenia części plecowej z częścią centralną blatu. |  | TAK |  |
| 14 | Blat wyposażony w uchwyt na rolkę papieru umieszczony pod częścią plecową |  | TAK |  |
| 15 | Stół wyposażony w składane barierki zabezpieczające pacjenta |  | TAK |  |
| 16 | Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej producenta min. 20 kolorów wyboru |  | TAK |  |
| 17 | Zasilanie elektryczne z sieci 230V |  | TAK |  |
| 18 | Stół wyposażony w szyny akcesoryjne umieszczone po obu stronach blatu |  | TAK |  |

POZOSTAŁE WARUNKI:

- Okres gwarancji 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.

- Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie)

- Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..…………………..…....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.