EZ/ZP/16/2010												      (Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY  PAKIET 1 – 11

| Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Punktacja | Dane techniczne/ Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wenty komorowe dla dorosłych | 200 | szt. | Pakiet 1 |
| 1.1 | nazwa wyrobu medycznego | podać | – |  |
| 1.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 1.3 | producent | podać | – |  |
| 1.4 | sposób sterylizacji | podać | – |  |
| 1.5 | went wykonany z miękkiego materiału nietrombogennego i apyrogennego z prowadnicą w środku łatwo kształtującą się w celu wprowadzenia do serca (sylikon) | TAK | - |  |
| 1.6 | znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | TAK | - |  |
| 1.7 | boczne otwory na końcu wentu | TAK | – |  |
| 1.8 | dostępny rozmiar 16, 20 Fr | TAK | – |  |
| 1.9 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK | – |  |
| 1.10 | otwory boczne na długości od 45mm do 60mm | TAK | - |  |
| 1.11 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt. w/w wentów roz. 20 Fr |
| 2 | Kaniule aortalne zagięte dorosłych | 600 | szt. | Pakiet 2 |
| 2.1 | nazwa wyrobu medycznego | podać | – |  |
| 2.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 2.3 | producent | podać | – |  |
| 2.4 | sposób sterylizacji | podać | – |  |
| 2.5 | dostępne kąty zakrzywienia od 45o do 90o | TAK | – |  |
| 2.6 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 3/8'' x 3/8'' LL zamontowanym po przeciwnej stronie od wlotu kaniuli lub dołączony do kaniuli jako osobny konektor wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych | TAK | – |  |
| 2.7 | rozmiar 20, 22, 24 Fr | TAK | – |  |
| 2.8 | kaniula charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny | TAK | - |  |
| 2.9 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula | opisać | - |  |
| 2.10 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK | – |  |
| 2.11 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt. w/w kaniuli roz. 24 Fr |
| 3 | Kaniule wieńcowe zagięte i proste dla dorosłych | 240 | szt. | Pakiet 3 |
| 3.1 | nazwa wyrobu medycznego | podać | – |  |
| 3.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 3.3 | producent | podać | – |  |
| 3.4 | sposób sterylizacji | podać | – |  |
| 3.5 | kaniula zakończona miękkim balonem samouszczelniającym się podczas podawania pleginy | opisać | - |  |
| 3.6 | kaniula wykonana z elastycznego materiału nietrombogennego i apyrogennego, bez możliwości zagięcia | TAK | – |  |
| 3.7 | Materiał z jakich została wykonana kaniula - PCV | TAK | - |  |
| 3.8 | Materiałów z jakich został wykonany balon – sylikon | TAK | - |  |
| 3.9 | Wejście kaniuli 1/4" lub LL | TAK | – |  |
| 3.10 | dostępne średnice kaniuli 4[mm], 6 [mm], 8 [mm] | TAK | – |  |
| 3.11 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK | – |  |
| 3.12 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt. w/w kaniuli roz. 6mm |
| 4 | Kaniule TWO STAGE dla dorosłych | 600 | szt. | Pakiet 4 |
| 4.1 | nazwa wyrobu medycznego | podać | – |  |
| 4.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 4.3 | producent | podać | – |  |
| 4.4 | sposób sterylizacji | podać | – |  |
| 4.5 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 1/2'' x 1/2'' LL wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK | - |  |
| 4.6 | znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | TAK | - |  |
| 4.7 | prowadnica | TAK | – |  |
| 4.8 | rozmiar 34/39 lub 34/46, 36/51 Fr | TAK | – |  |
| 4.9 | Materiał z jakiego została wykonana kaniula - PCV | TAK | - |  |
| 4.10 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK | – |  |
| 4.11 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt. w/w kaniuli rozm. 36/51 Fr |
| 5 | Kaniule do podawania kardiopleginy dla dorosłych | 600 | szt. | Pakiet 5 |
| 5.1 | nazwa wyrobu medycznego | podać | – |  |
| 5.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 5.3 | producent | podać | – |  |
| 5.4 | sposób sterylizacji | podać | – |  |
| 5.5 | linia zakończona LL wraz z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia kardiopleginy (V,VV) | TAK | - |  |
| 5.6 | bezpieczne usunięcie igły z kaniuli | TAK | - |  |
| 5.7 | ogranicznik głębokości wprowadzenia | TAK | – |  |
| 5.8 | dostępny rozmiar 9 Fr | TAK | – |  |
| 5.9 | łatwość wprowadzenia do aorty | TAK | - |  |
| 5.10 | wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych | TAK | – |  |
| 5.11 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK | – |  |
| 5.12 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt w/w kaniuli rozm. 9Fr |
| 6 | Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej | 600 | zestaw | Pakiet 6 |
| 6.1 | nazwa wyrobu medycznego | podać | – |  |
| 6.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 6.3 | producent | podać | – |  |
| 6.4 | sposób sterylizacji | podać | – |  |
| 6.5 | Materiałów z jakich został wykonany zestaw – PCV, sylikon. | TAK | - |  |
| 6.6 | zestaw zgodny z załączonym schematem - Załącznik nr 5 do SIWZ | TAK | – |  |
| 6.7 | termin przydatności do użycia minimum 1 rok | TAK | – |  |
| 6.8 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt w/w zestawu |
| 7 | Kaniule do wstecznego podawania kardiopleginy | 10 | szt. | Pakiet 7 |
| 7.1 | nazwa wyrobu medycznego | podać | – |  |
| 7.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 7.3 | producent | podać | – |  |
| 7.4 | sposób sterylizacji | podać | – |  |
| 7.5 | linia zakończona LL wraz z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia w zatoce wieńcowej | TAK | - |  |
| 7.6 | bezpieczne usunięcie prowadnicy z kaniuli | TAK | - |  |
| 7.7 | balon samouszczelniający | TAK | – |  |
| 7.8 | ogranicznik głębokości wprowadzenia | TAK | – |  |
| 7.9 | dostępny rozmiar 14 lub 15 Fr | TAK | – |  |
| 7.10 | wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, długość kaniuli od 27 [cm] do 29 [cm] | TAK | – |  |
| 7.11 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK | – |  |
| 7.12 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt w/w kaniuli rozm. 14 lub 15 Fr |
| 8 | Kaniule żylne pojedyńcze | 100 | szt. | Pakiet 8 |
| 8.1 | nazwa wyrobu medycznego | podać | – |  |
| 8.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 8.3 | producent | podać | – |  |
| 8.4 | sposób sterylizacji | podać | – |  |
| 8.5 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych - PCV | TAK | - |  |
| 8.6 | rozmiar 28, 32,36,40 Fr | TAK | – |  |
| 8.7 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK | – |  |
| 8.8 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt. w/w kaniuli rozm. 40 Fr |
| 9 | Kaniule aortalne udowe proste dla dorosłych | 50 | szt. | Pakiet 9 |
| 9.1 | nazwa wyrobu medycznego | podać | – |  |
| 9.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 9.3 | producent | podać | – |  |
| 9.4 | sposób sterylizacji | podać | – |  |
| 9.5 | Materiałów z jakich została wykonana kaniula udowa - poliuretan | TAK | - |  |
| 9.6 | wykonana z materiałów niedających odczynów nietrombogennych i apyrogennych | TAK | – |  |
| 9.7 | pierścień ograniczający głębokość wprowadzenia od 20 [mm] do 30 [mm] | TAK | – |  |
| 9.8 | kaniula bez bocznych otworów o długości od 15 [cm] do 16 [cm] | TAK | – |  |
| 9.9 | Dostępne rozmiary 18, 20, 22, 24 Fr | TAK | – |  |
| 9.10 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK | – |  |
| 9.11 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt. w/w kaniuli rozm. 24 Fr |
| 10 | Konektory do drenów do ECC | 1 000 | szt. | Pakiet 10 |
| 10.1 | nazwa wyrobu medycznego | podać | – |  |
| 10.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 10.3 | producent | podać | – |  |
| 10.4 | łącznik 3/8 x 3/8 z zakrętką LL | tak | – |  |
| 10.5 | łącznik 1/4 x 3/16 | tak | – |  |
| 10.6 | łącznik 1/4 x 1/4 z zakrętką LL | tak | – |  |
| 10.7 | łącznik 3/8 x 3/8 x 3/8 | tak | – |  |
| 10.8 | łącznik bez zakrętki 3/8 x 3/8 x 1/4 | tak | – |  |
| 10.9 | łącznik 1/2 x 3/8 | tak | – |  |
| 10.10 | łącznik 1/4x3/8x3/8 | tak | – |  |
| 10.11 | łącznik 1/2 x 1/2 | tak | – |  |
| 10.12 | łącznik 3/8 x 3/8 x 1/2 | tak | – |  |
| 10.13 | łącznik 3/8 x 1/2 x 1/2 | tak | – |  |
| 10.14 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt. konektora 3/8x3/8 z LL oraz 1 szt. - 1/4x3/8x3/8 |
| 11 | Hemofiltr z zestawem drenów | 100 | szt. | Pakiet 11 |
| 11.1 | nazwa produktu | podać | – |  |
| 11.2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
| 11.3 | producent | podać | – |  |
| 11.4 | sposób sterylizacji produktu | podać | - |  |
| 11.6 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | – |  |
| 11.7 | powierzchnia czynna membrany hemofiltra 0,6 [m2] (+/- 10%) | TAK | - |  |
| 11.8 | objętość wypełnienia hemofiltra max. 60 [ml] | TAK | - |  |
| 11.9 | maksymalna objętość wypełnienia drenów | podać | 1,2,3 |  |
| 11.10 | materiał membrany | opisać | - |  |
| 11.11 | wydajność pracy hemofiltra dla różnicy ciśnień 100 [mmHg] i przepływu 200 [ml/min] | podać | 1,2,3 |  |
| 11.12 | końcówki doprowadzające i odprowadzające typu Luer | tak | – |  |
| 11.13 | zestaw drenów do hemofiltra zawierający linię tętniczą, linię żylną oraz linię filtratu | Tak, opisać, schemat drenów | – |  |
| 11.14 | Ocena parametrów technicznych nastąpi po dostarczeniu 1 szt. hemofiltru z zestawem drenów |

Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim)

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia - po 1 szt. do pakietu, najpóźniej w dniu składania ofert do godziny 10.30

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………

podpis Wykonawcy