Znak sprawy: EZ/224/2025/ESŁ

Załącznik nr 1b do SWZ

(Załącznik nr … do umowy)


OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Poz. 1 -  Panel ścienny nadłóżkowy poziomy – 18 szt. 
Producent: …………………………………………………………………………
Nazwa, typ, model, nr katalogowy: ………………………………………………………………………..

Rok produkcji (min. 2025): ……………….. 
	L.P.
	OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY - opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

	1.
	Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	2.
	Długość panelu 1200mm na stanowisko.
	TAK
	

	3.
	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front panela bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.
	TAK
	

	4.
	Konstrukcja panela wykonana z 3 równolegle połączonych ze sobą odrębnych kanałów, z których kanał górny przeznaczony jest dla oświetlenia ogólnego, kanał środkowy przeznaczony jest dla punktów poboru gazów medycznych, kanał dolny przeznaczony jest dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz oświetlenia miejscowego. Wysokość paneli 310mm (+/-5%), głębokość max. 95mm.
	TAK
	

	5.
	Kanał górny z oświetleniem ogólnym odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w oświetlenie na każde stanowisko:

- oświetlenie w technologii LED o mocy >3000lnm - włącznik poza panelem na ścianie.
	TAK
	

	7.
	Kanał dolny z oświetleniem odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony na każde stanowisko w oświetlenie:

-miejscowe w technologii LED o mocy >1500lm załączane z manipulatora systemu przyzywowego,

-nocne o mocy min. 2W LED – włącznik na panelu.
	TAK
	

	8.
	Kanał środkowy powinien posiadać punkty poboru gazów medycznych położone w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi.
	TAK
	

	9.
	Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376.
	TAK
	

	10.
	Wyposażenie jednego stanowiska w panelu w punkty poboru gazów medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30 (system AGA):

- Tlen– 1szt.

- Próżnia – 1szt.
	TAK
	

	11.
	Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. Punkty poboru tego samego producenta co panel.
	TAK
	

	12.
	Kanał dolny rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V, instalacje niskoprądowe i systemu przyzywowego umieszczony pod kanałem z punktami poboru gazów medycznych.
	TAK
	

	13.
	Kanał dolny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym. 

Kanał montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych zamontowany wewnątrz kanału dolnego. Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych.
	TAK
	

	14.
	Wyposażenie elektryczne i teleinformatyczne na jedno stanowisko w panelu:
· gniazdo elektryczne 230V dedykowane z bolcem uziemienia, kolor gniazda czerwony – 2szt.
· gniazdo elektryczne 230V zwykłe z bolcem uziemienia, kolor gniazda biały – 2szt.
· gniazdo teleinformatyczne RJ45 kategorii 6 – 2szt.
· gniazdo ekwipotencjalne spełniające normę 42801 i IEC 60364-7-710 – 1szt.
- otwór dla gniazda systemu przyzywowego – 1szt.
	TAK
	

	15.
	Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu.
	TAK
	

	16.
	Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu.
	TAK
	

	17.
	Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej.
	TAK
	

	
	POZOSTAŁE WARUNKI
	
	

	18.
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
	TAK
	

	19.
	Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie)
	TAK
	

	20.
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie)
	TAK
	

	21.
	Gwarancja min. 24 miesiące (licząc od terminu określonego w §10 ust. 2 wzoru umowy)
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ


Poz.2 - Panel ścienny nadłóżkowy pionowy  1szt.

Producent: …………………………………………………………………………
Nazwa, typ, model, nr katalogowy: ………………………………………………………………………..

Rok produkcji (min. 2025): ……………….. 
	L.P.
	OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY - opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

	1.
	Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne.
	TAK
	

	2.
	Wysokość panelu 1200mm.
	TAK
	

	3.
	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front panela bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.
	TAK
	

	4.
	Konstrukcja panela wykonana z 3 równolegle połączonych ze sobą odrębnych kanałów, z których kanał skrajny prawy i skrajny lewy przeznaczony jest dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz oświetlenia miejscowego i nocnego, kanał środkowy przeznaczony jest dla punktów poboru gazów medycznych.
	TAK
	

	5.
	Kanał skrajny prawy z oświetleniem odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w oświetlenie:

-miejscowe w technologii LED o mocy >1500lm załączane z manipulatora systemu przyzywowego,

-nocne o mocy min. 2W LED – włącznik na panelu.
	TAK
	

	7.
	Kanał środkowy powinien posiadać punkty poboru gazów medycznych położone w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi.
	TAK
	

	8.
	Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376.
	TAK
	

	9.
	Wyposażenie stanowiska w panelu w punkty poboru gazów medycznych wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30:

- Tlen– 1szt.

- Próżnia – 1szt.
	TAK
	

	10.
	Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy.
	TAK
	

	11.
	Kanał skrajny prawy z gniazdami elektrycznymi odchylonym od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w gniazda elektryczne i teleinformatyczne na stanowisko w panelu:
· gniazdo elektryczne 230V dedykowane z bolcem uziemienia, kolor gniazda czerwony – 2szt.
· gniazdo elektryczne 230V zwykłe z bolcem uziemienia, kolor gniazda biały – 2szt.
· gniazdo teleinformatyczne RJ45 kategorii 6 – 2szt.
· gniazdo ekwipotencjalne spełniające normę 42801 i IEC 60364-7-710 – 1szt.
- otwór dla gniazda systemu przyzywowego – 1szt.
	TAK
	

	12.
	Kanał dolny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym. 

Wymagane są gniazda z atestem antybakteryjnym. Kanał montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych zamontowany wewnątrz kanału dolnego.

Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych.
	TAK
	

	13.
	Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu
	TAK
	

	14.
	Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany
	TAK
	

	15.
	Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany.
	TAK
	

	16.
	Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu.
	TAK
	

	17.
	Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej
	TAK
	

	
	POZOSTAŁE WARUNKI
	
	

	18.
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
	TAK
	

	19.
	Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie)
	TAK
	

	20.
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie)
	TAK
	

	21.
	Gwarancja min. 24 miesiące (licząc od terminu określonego w §10 ust. 2 wzoru umowy)
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ


Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.
Serwis gwarancyjny prowadzi ………………...………………………..…………………..…....... (uzupełnić)

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

2

