Znak sprawy: EZ/197/2025/MW

Załącznik nr 2.6 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 6  Aparat USG – 1 kpl

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany / punktowany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 kół | Tak, podać |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, min. 1-20 MHz | = 20 MHz - 0 pkt >20 MHz - 10 pkt |  |
| 3 | Ilość aktywnych, niezależnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, przełączane elektronicznie min. 3 | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres dynamiki systemu min. 310 dB | Tak, podać |  |
| 5 | Fabrycznie wbudowany monitor LED/OLED bez przeplotu, o przekątnej min. 27 cali i rozdzielczości Full HD 2560×1440, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu ) | Tak, podać |  |
| 6 | Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 13 cali | Tak, podać = 13 cali - 0 pkt. >13 cali - 10 pkt |  |
| 7 | Panel dotykowy z możliwością konfiguracji i dostosowania do preferencji użytkownika pod względem rozmieszczenia elementów funkcyjnych | Tak |  |
| 8 | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym | Tak |  |
| 9 | Fizyczna klawiatura wysuwana spod konsoli aparatu | Tak |  |
| 10 | Regulacja wysokości panelu sterowania Regulacja góra/dół min. 18cm | Tak, podać |  |
| 11 | Regulowany kąt obrotu panelu sterowania prawo-lewo min. +/- 30 stopni, | Tak, podać |  |
| 12 | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat i na pamięciach zewnętrznych USB w formatach kompatybilnych min. JPEG, AVI oraz DICOM 3.0 | Tak, podać |  |
| 13 | Pojemność dysku twardego SSD lub HDD do archiwizacji danych Dysk SSD min. 500 GB Dysk HDD min. 1 TB | Tak, podać |  |
| 14 | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej | TAK |  |
| 15 | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK podać |  |
| 16 | Min. dwa porty USB w obrębie panelu sterowania lub obudowie monitora/aparatu w tym min. typ C | Tak, podać |  |
| 17 | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | Tak |  |
| 18 | Możliwość tworzenia własnych ustawień aparatu tzw. presetów, min. 40 | Tak, podać |  |
| 19 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów tzw. cine loop prezentacji B min. 23 000 obrazów | Tak |  |
| 20 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów tzw. cine loop prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego min. 30 sek. | Tak |  |
| 21 | Videoprinter czarno-biały sterowany z pulpitu operatora | Tak |  |
| 22 | Obrazowanie |  |  |
| 23 | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
| 24 | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 50 cm | Tak, podać 2 – 50 cm – 0 pkt Powyżej 50 cm – 10 pkt |  |
| 25 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 5000 obr./sek. | Tak, podać |  |
| 26 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 8 000 000 kanałów procesowych | Tak, podać = 8 000 000 - 0 pkt > 8 000 000 -10 pkt |  |
| 27 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE Min.20x | Tak, podać |  |
| 28 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji fazy | Tak |  |
| 29 | Funkcja wzmocnienia kontrastu tkanek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |
| 30 | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
| 31 | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego Nie mniej niż 7 | Tak, podać |  |
| 32 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  |
| 33 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
| 34 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie bramki Min. +/- 1000 cm/s | Tak, podać |  |
| 35 | Maksymalna wartość PRF dla PWD Min. 27 kHz | Tak, podać |  |
| 36 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 - 20 mm | Tak, podać |  |
| 37 | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej nie mniej niż 0 do +/-80º | Tak, podać |  |
| 38 | Możliwość korekty kąta bramki dopplerowskiej na obrazie zamrożonym | TAK |  |
| 39 | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę dopplerowską w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji | TAK |  |
| 40 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
| 41 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 20 stopni | Tak, podać |  |
| 42 | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ oraz Power Doppler Kierunkowy | Tak |  |
| 43 | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |  |
| 44 | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
| 45 | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
| 46 | Tryb M | Tak |  |
| 47 | Quazi- przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | Tak |  |
| 48 | Zawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (średnica < 0,6mm) z możliwością wycięcia tła obrazu ta aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vascular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. | Tak |  |
| 49 | Zaawansowany tryb służący do detekcji zmian w piersiach działający w trakcie skanowania pacjenta. Aplikacja rozpoznaje i zaznacza podejrzany obszar zmiany „na żywo” w trakcie obrazowania. Dostępny na głowicach liniowych presetach piersiowych. | Tak |  |
| 50 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode | Tak |  |
| 51 | Automatyczna optymalizacja spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 52 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres) | Tak |  |
| 53 | Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy. | Tak |  |
| 54 | Głowice |  |  |
| 55 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań brzusznych | Tak podać |  |
| 56 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1 – 6 MHz | Tak, podać = 6 MHz – 0 pkt Powyżej 6 MHz – 10 pkt |  |
| 57 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 58 | Kąt skanowania min. 100 stopni | ##### , Tak, podać = 100 stopni – 0 pkt Powyżej 100 stopni – 10 pkt |  |
| 59 | Ilość elementów tworzących obraz, nie mniej niż 570 lub nie mniej 192 dla technologii zastępującej wielorzędową | podać |  |
| 60 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |
| 61 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych | Tak, podać |  |
| 62 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 2-12 MHz | Tak, podać = 12 MHz – 0 pkt Powyżej 12 MHz – 10 pkt |  |
| 63 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 64 | Szerokość skanu głowicy Min. 50, | Tak, podać |  |
| 65 | Ilość elementów tworzących obraz, min. 960 lub min. 250 dla technologii zastępującej wielorzędową | podać |  |
| 66 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
| 67 | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych | Tak, podać |  |
| 68 | zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz | Tak, podać |  |
| 69 | ilość elementów: min. 190 | Tak, podać |  |
| 70 | możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |
| 71 | Wyświetlanie na ekranie linii biopsyjnych dla wszystkich oferowanych głowic | Tak |  |
| 72 | Oprogramowanie poprawiające wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
| 73 | Oprogramowanie |  |  |
| 74 | Ilość par kursorów pomiarowych umożliwiających wykonanie pomiarów na jednym obrazie, Min. 8 | Tak, podać |  |
| 75 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu ( Vmax, Vmin, PI, RI, S/D, czas akceleracji i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym jak i na obrazie zamrożonym. | Tak |  |
| 76 | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, naczynia, piersi, jądra, tarczyca, układ mięśniowo – szkieletowy z możliwością pomiaru minimum długości, obwodu, powierzchni, objętości. | Tak |  |
| 77 | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych | Tak |  |
| 78 | Funkcja powiększenie pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją | TAK |  |
| 79 | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | TAK |  |
| 80 | Raporty z każdego rodzaju badań | Tak |  |
| 81 | Pozostałe: |  |  |
| 82 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak |  |
| 83 | Gwarancja minimum: 36 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
| 84 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 85 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 86 | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 87 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK |  |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.