EZ/165/2025/MW                                                                                       Załącznik nr 2.18 do SWZ

Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wolnostojące lub z możliwością zabudowy w szafce ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Wymiary gabarytowe wolnostojącego modułu nie większe niż (wys. x szer. x gł.) 350 x 500 x 950 mm | TAK |  |
|  | Minimalne wymiary komory (170wys. x 450szer. x 850gł. mm), umożliwiające załadunek narzędzi robotycznych (różnych producentów dostępnych na rynku w Polsce) | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883, potwierdzona stosowną deklaracją, urządzenie do zabudowy | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | W pełni automatyczne sekwencje procesów | TAK |  |
|  | Automatyczne odgazowywanie | TAK |  |
|  | Komora wykonana z chromowo-niklowej stali austenitycznej (X5CrNi18-10) dla zapewnienia niemagnetycznych właściwości oraz odporności na korozję i ciepło | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy pozwalający na regulację mocy ultradźwięków, odgazowywania oraz czasu procesu | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z wodą lub roztworem myjącym w temperaturze pokojowej lub podwyższonej | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne jednofazowe 230V/50 Hz, moc zasilania maksimum 1 kW | TAK |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta