Znak sprawy: EZ/1/2026/ESŁ

Załącznik nr 2.5 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 5 - Platforma do usg z sondą do biometrii oraz sondą do projekcji

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USG Okulistyczne typu A/B/S/UBM | TAK |  |
| 2 | Wyświetlacz zgodny z punktem 14 normy DICOM | TAK |  |
| 3 | Przełącznik nożny + Możliwość doposażenia w min. 8 funkcyjny bezprzewodowy przełącznik | TAK, podać |  |
| 4 | Brak ograniczeń w liczbie badań danego pacjenta | TAK |  |
| 5 | min. 5 portów USB, wyjście HDMI oraz Ethernet | TAK, podać |  |
| 6 | System operacyjny Windows z aktualnym wsparciem producenta systemu lub równoważny, zgodny z opisem równoważności zawartym poniżej, Dysk HDD 1TB, SSD 128Gb, RAM 16Gb | TAK, podać |  |
| 7 | Tryb typu B | TAK |  |
| 8 | Wyświetlanie dwóch różnych badań jednocześnie | TAK |  |
| 9 | Wzmocnienie regulowane od 20 do 110 dB | TAK |  |
| 10 | Wzmocnienie czasowe (TGC) regulowane od 0 do 30 Db | TAK |  |
| 11 | Zakres dynamiczny regulowany: od 25 do 90 Db (dla 15 oraz 50 MHz - 80 dB dla 20MHz 5A) | TAK |  |
| 12 | Edytowanie obrazu w zakresie: filtry (algorytm oraz kolor), suwmiarka, obszary, kąty, markery, uwagi | TAK |  |
| 13 | Sekwencje zapisanych obrazów min. 400 klatek | TAK, podać |  |
| 14 | Sonda o częstotliwości 20MHz | TAK |  |
| 15 | Sonda oparta na min. 5 przetwornikach/pierścieniach | TAK, podać |  |
| 16 | Kąt obrazowania min. 50° | TAK, podać |  |
| 17 | Rozdzielczość osiowa min. 80 μm | TAK, podać |  |
| 18 | Rozdzielczość poprzeczna min. 200 μm | TAK, podać |  |
| 19 | Częstotliwość wyświetlania klatek do 16 Hz | TAK, podać |  |
| 20 | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy | TAK |  |
| 21 | 50 MHz sonda elektromagnetyczna UBM ze skanowaniem liniowym | TAK |  |
| 22 | Liniowy ruch przetwornika min. 16 mm | TAK, podać |  |
| 23 | Rozdzielczość osiowa 35 μm | TAK |  |
| 24 | Rozdzielczość poprzeczna 60 μm | TAK |  |
| 25 | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy | TAK |  |
| 26 | 11 MHz Sonda do Biometrii | TAK |  |
| 27 | Wzmocnienie regulowane od 20 do 110 dB | TAK |  |
| 28 | Wzmocnienie czasowe (TGC) od 0 do 30 dB | TAK |  |
| 29 | Średnica końcówki: 7mm | TAK |  |
| 30 | Rozdzielczość: 0,04 mm | TAK |  |
| 31 | Głębokość badania 40/80 mm dla 2048 pkt. | TAK |  |
| 32 | Wbudowane rozpoznawanie wzorów: Phakic, Dense/Long, Aphakic, PMMA, Acrylic, silikon do oczu z pseudofakią | TAK |  |
| 33 | Wzory do kalkulacji: SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS | TAK |  |
| 34 | Pooperacyjna kalkulacja refrakcyjna, keratometria pooperacyjna i przedoperacyjna | TAK |  |
| 35 | Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas’a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T (formuła dr Aramberri), metoda soczewek kontaktowych, history derived (dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną), refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną) | TAK |  |
| 36 | Sonda B 15 MHz z czujnikiem pozycji | TAK |  |
| 37 | Stolik jezdny medyczny | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
| 2 | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
| 3 | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |
| 4 | Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 6 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

RÓWNOWAŻNOŚĆ:

Oprogramowanie Windows - opis równoważności

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Obsługa standardu NFC (near field communication),

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

- Login i hasło,

- Karty z certyfikatami (smartcard),

- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania,

- Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.