Znak sprawy: EZ/1/2026/ESŁ

Załącznik nr 2.7 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 7 - Diatermia okulistyczna

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Diatermia chirurgiczna mono- i bipolarna przystosowana do wykonywania zabiegów ogólnochirurgicznych | TAK |  |
| 2 | Cięcie monopolarne regulowane w zakresie co najmniej 1 –100 W dla wszystkich dostępnych trybów pracy - min. dwa tryby | TAK, podać |  |
| 3 | Cięcie monopolarne min. dwa tryby delikatny i hemostatyczny | TAK, podać |  |
| 4 | Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie co najmniej 1-50 W dla wszystkich dostępnych trybów pracy | TAK, podać |  |
| 5 | Koagulacja monopolarna w trybie łagodnym i intensywnym | TAK |  |
| 6 | Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie co najmniej 1-80 W | TAK, podać |  |
| 7 | Regulacja mocy wszystkich funkcji z krokiem co 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| 8 | Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 9 | Diatermia wyposażona w gniazdo wyjściowe monopolarne umożliwiające przyłączenie kabli w standardzie 3-pinowym i 1-pinowym 5 mm | TAK |  |
| 10 | Diatermia wyposażona w gniazdo wyjściowe bipolarne umożliwiające przyłączenie kabli w standardzie 2-pinowym i 1-pinowym 4 mm | TAK |  |
| 11 | Parametry wyjściowe ustawiane i zapamiętywane dla każdego gniazda niezależnie | TAK |  |
| 12 | Możliwość ustawienia i zapamiętania odrębnych nastaw dla cięcia i odrębnych dla koagulacji – min. 4 pozycje w pamięci aparatu | TAK, podać |  |
| 13 | Aparat wyposażony w układy monitorujące jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta | TAK |  |
| 14 | Układy kontroli: - prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej, - prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta, - układ kontroli czasu aktywacji, | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 15 | Włącznik nożny podwójny -1szt | TAK |  |
| 16 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona o powierzchni 85 -90cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie o powierzchni min. 23-25 cm2 – 50szt | TAK, podać |  |
| 17 | Kabel do przyłączania elektrod neutralnych, dł. min. 5 m – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 18 | Uchwyt elektrod monopolarnych śr.2.4mm; kabel dł. 4m- 2szt | TAK |  |
| 19 | Elektroda monopolarna wolframowa, prosta ø 0.5x3mm; dł. 40mm; trzpień ø 2.4mm-1szt | TAK |  |
| 20 | Elektroda monopolarna wolframowa, zagięta ø 0.5x3mm; dł. 35mm; trzpień ø 2.4mm-1szt | TAK |  |
| 21 | Elektroda monopolarna kulkowa, prosta ø 2 mm; dł. 40mm; trzpień ø 2.4mm -5szt | TAK |  |
| 22 | Pinceta bipolarna, zagięta ostra; tip 0.5mm; dł. 10-11 cm-1szt | TAK |  |
| 23 | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek prosta ostra; tip 0.7mm; dł. 12-13 cm-1szt | TAK |  |
| 24 | Kabel do pincet bipolarnych dł. min.4m-2szt | TAK, podać |  |
| Pozostałe |  |  |  |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
| 2 | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
| 3 | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |
| 4 | Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 6 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.