# ZAŁACZNIK NR 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

System do badań elektrofizjologicznych ze stymulatorem diagnostycznym

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji: 2010 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka centralna |
| 1 | Komputer: Pentium IV 3.0 GHz – lub nowszy, RAM 1024 – lub więcej, HDD 250 GB lub więcej, napęd DVD-RW | TAK |  |
| 2 | Monitory: 4 szt. monitorów typu LCD 21 o rozdzielczości minimum 1600X1200 | TAK |  |
| 3 | Wózek jezdny – miejsce pod zestaw do obsługi systemu, transformator izolujący | TAK |  |
| 4 | Obsługa systemu także z poziomu sterowni pracowni | TAK |  |
| 5 | Szybki zapis danych bezpośrednio na twardym dysku | TAK |  |
| 6 | Zasilacz UPS | TAK |  |
| 7 | Drukarka laserowa | TAK |  |
| Oprogramowanie |
| 8 | System operacyjny: Windows XP – lub nowszy | TAK |  |
| 9 | Zainstalowany pakiet MS Office | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie do badań elektrofizjologicznych serca umożliwiające rejestrację min.: 12 kanałowego zapisu EKG, 2 kanałów ciśnień, 2 kanałów markerów stymulatora oraz 52 kanałów wewnątrzsercowych z możliwością rozszerzenia ilości kanałów wewnątrzsercowych. | TAK |  |
| 11 | Możliwość wykonywania wielu zadań jednocześnie (możliwa każda kombinacja: akwizycji sygnałów wewnątrzsercowych, zapisu, wyświetlania przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania dziennika badania). | TAK |  |
| 12 | Możliwość podłączenia dodatkowego monitora (slave). W przypadku jego używania możliwe jest wyświetlanie na nim podglądu rejestracji w czasie rzeczywistym lub podglądu analizy danych oraz przełączanie podglądu w razie potrzeby w czasie badania. | TAK |  |
| 13 | Wszystkie monitory sterowane przez tą samą jednostkę centralną za pomocą jednej klawiatury | TAK |  |
| 14 | Możliwość konfigurowania przez użytkownika co najmniej 5 różnych szablonów ekranu z wybranymi albo wszystkimi kanałami aktywnymi, niezależnie od ich rodzaju (EKG, EGM bipolar, EGM unipolar, kanały cisnienia itp.) | TAK |  |
| 15 | Możliwość zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi 25-300 mm/s z dostępną opcją poszerzenia zakresu prędkości przesuwu (ciąg ustawień musi zawierać co najmniej wartości standardowe: 25, 50, 100, 200 i 300 mm/s) | TAK |  |
| 16 | Możliwość rejestracji sygnałów unipolarnych z jakiegokolwiek kanału zapisanego w trakcie badania | TAK |  |
| 17 | Możliwość niezależnego ustawienia podstawy czasu na wydruku, aby odpowiadała przesuwowi w zakresie 25 – 400 mm/s (ciąg ustawień jw.) | TAK |  |
| 18 | Możliwość zarejestrowania 12 odprowadzeniowego zapisu przy użyciu jednego klawisza na klawiaturze. System umożliwia wydruk jakiegokolwiek wcześniej zarejestrowanego 12 odprowadzeniowego zapisu. | TAK |  |
| 19 | Zapis danych na dysku twardym w czasie rzeczywistym. Możliwość zapisu jedynie wybranych kanałów. | TAK |  |
| 20 | Możliwość wyboru trybu wyświetlania synchronicznego (trigger mode) z dowolnym załamkiem, markerem lub impulsem stymulatora umożliwiająca pace mapping w czasie rzeczywistym. Synchronizacja wyzwalana przez: napięcie, rodzaj sygnału (unipolarny + lub -, bipolarny), nachylenie (slope) potencjału (do wyboru). | TAK |  |
| 21 | Możliwość pomiaru on-line wybranych interwałów (automatycznego lub ręcznego) w trybie synchronicznym. | TAK |  |
| 22 | Synchronizacja w trybie rzeczywistym (triggered mode) z częstotliwością równą częstotliwości serca (beat-to-beat) | TAK |  |
| 23 | Interaktywny ekran dziennika badania umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych z badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora | TAK |  |
| 24 | Możliwość wydruku raportów, wykresów, wzorców pobudzeń lub innych danych w czasie wykonywania analizy i przeglądania danych z badania. | TAK |  |
| 25 | Automatyczna detekcja impulsów stymulatora. | TAK |  |
| 26 | Oprogramowanie udostępnia w czasie rzeczywistym wszystkie dane z generatora prądu RF. Dane te wyświetlane są na ekranie i automatycznie rejestrowane w dzienniku badania. | TAK |  |
| 27 | Oprogramowanie hemodynamiczne pozwalające na analizę 2 kanałów ciśnień. | TAK |  |
| 28 | Archiwizacja na dysku CD lub DVD pojedynczego badania lub całego archiwum. | TAK |  |
| 29 | Oprogramowanie do przeglądania badania zapisywane na każdej kopii dysku CD lub DVD umożliwiające analizę badania na każdym komputerze typu PC również bez zainstalowanego oprogramowania do badań elektrofizjologicznych. | TAK |  |
| 30 | Aktualizacja oprogramowania bezterminowo na koszt wykonawcy. Nowe wersje oprogramowania kompatybilne z zakupioną wersją systemu. | TAK |  |
| 31 | Możliwość niezależnego wyświetlania na każdym z monitorów innych danych, np.: na jednym przebiegi w czasie rzeczywistym, a na drugim analiza danych z badania | TAK |  |
| 32 | Możliwość aktualizacji oprogramowania do połączeń sieciowych w celu zdalnego przeglądania danych badania lub przesyłania danych | TAK |  |
| 33 | Możliwość eksportu zrzutów ekranowych i obrazów do plików typu JPEG, BMP i/lub PDF. | TAK |  |
| 34 | Możliwość automatycznej aktualizacji okna dziennika badania po każdej sekwencji stymulacji. | TAK |  |
| 35 | Wyświetlanie na ekranie monitorów systemowych parametrów ablacji, także w postaci graficznej. Tworzenie raportu z ablacji z parametrami zastosowanej aplikacji. | TAK |  |
| Wzmacniacz |
| 36 | Częstość próbkowania co najmniej 1 kHz | TAK |  |
| 37 | Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmocnienie, filtry). | TAK |  |
| 38 | Filtry zakłóceń: mięśniowych (EKG), prądu RF podczas ablacji (kanały wewnątrzsercowe) | TAK |  |
| 39 | Zabezpieczenie przed defibrylacją | TAK |  |
| 40 | Jednorazowe przekształcenie sygnału analogowego na cyfrowy | TAK |  |
| 41 | Przetwornik A/C min. 20 BIT | TAK |  |
| Stymulator |
| 42 | Wbudowany stymulator, co najmniej 2 niezależne programowanie wyjścia. | TAK |  |
| 43 | Obsługa za pomocą klawiatury (lub myszy) systemowej. | TAK |  |
| 44 | Zabezpieczenie stymulatora przed wyzwoleniem stymulacji pod wpływem prądu RF podczas ablacji. | TAK |  |
| 45 | Możliwość wstępnego zdefiniowania przez użytkownika (i późniejszego modyfikowania) różnych protokołów stymulacji. | TAK |  |
| 46 | Możliwość wysyłania impulsu stymulatora na dowolna parę aktywnych pierścieni elektrod. | TAK |  |
| 47 | Ustawienia stymulatora wyświetlane na ekranie monitora systemowego. | TAK |  |
| 48 | Sygnał dźwiękowy impulsów stymulujących dostępny z generatora znajdującego się na sali operacyjnej. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego wymagania określonego w tabeli jw. Spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru oferowanego przedmiotu zamówienia. Należy wypełnić wszystkie pola tabeli , wpisując odpowiednie wartości lub nazwy.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................

……............................................								……………………………………………………..

(miejscowość, data)	(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do   reprezentowania wykonawcy)