Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| 4-kanałowy aparat do fizykoterapii (1 kpl.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne |  |  | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Aparat 4-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (1 x elektroterapia, 1 x ultradźwięk, 1 x laser, 1 x magnetoterapia) |  |  | TAK |  |
| 2 | Waga aparatu 4.7–5.3 kg. |  |  | TAK, podać |  |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem max. 5,7 cala |  |  | TAK, podać |  |
| 4 | Elektroterapia |  |  | TAK |  |
| 5 | Jeden kanał elektroterapii |  |  | TAK |  |
| 6 | Rodzaje podstawowych prądów: - prąd galwaniczny - prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO - prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5 - prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące - prądy Faradaya i neofaradyczne - prądy Kotza (rosyjska stymulacja) |  |  | TAK, podać |  |
| 7 | Dwupolowa interferencja |  |  | TAK |  |
| 8 | Czteropolowa interferencja |  |  | TAK |  |
| 9 | Możliwość rozszerzenia o funkcje elektrodiagnostyki |  |  | TAK |  |
| 10 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) |  |  | TAK |  |
| 11 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 120) |  |  | TAK, podać |  |
| 12 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów |  |  | TAK |  |
| 13 | Możliwość wykonywania terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk) |  |  | TAK |  |
| 14 | Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 40) |  |  | TAK, podać |  |
| 15 | Pełna współpraca z aparatem do terapii podciśnieniowej |  |  | TAK |  |
| 16 | Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu |  |  | TAK |  |
| 17 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu |  |  | TAK |  |
| 18 | Tryby prądu stałego i stałego napięcia |  |  | TAK |  |
| 19 | Autotest elektrod i kabli |  |  | TAK |  |
| 20 | Możliwość zmiany polaryzacji elektrod |  |  | TAK |  |
| 21 | Elektroda 70 x 50 mm– gniazdo 2 mm, 4szt. |  |  | TAK, podać |  |
| 22 | Woreczek 70 x 55 mm 4szt. |  |  | TAK, podać |  |
| 23 | Obsługa aparatu w języku polskim |  |  | TAK |  |
| 24 | Terapia ultradźwiękowa |  |  | TAK |  |
| 25 | Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 5cm2 |  |  | TAK, podać |  |
| 26 | Częstotliwość fal ultradźwiękowych 1 MHz i 3 MHz |  |  | TAK, podać |  |
| 27 | Tryb pracy ultradźwięków ciągły i impulsowy 10-150 Hz |  |  | TAK, podać |  |
| 28 | Pełna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta |  |  | TAK |  |
| 29 | Wodoodporność głowic – możliwość stosowania terapii w wodzie |  |  | TAK |  |
| 30 | Regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% |  |  | TAK, podać |  |
| 31 | Regulacja mocy od 0,1 do 3W/cm2 |  |  | TAK, podać |  |
| 32 | Możliwość jednoczesnego podłączenia 2 głowic ultradźwiękowych do aparatu |  |  | TAK |  |
| 33 | Laseroterapia |  |  | TAK |  |
| 34 | Możliwość zamontowania dwóch typów sond laserowych: prysznicowe, punktowe |  |  | TAK |  |
| 35 | Sonda laserowa podczerwona zbieżna o mocy 400mW i długości fali 830 nm |  |  | TAK, podać |  |
| 36 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz |  |  | TAK, podać |  |
| 37 | Częstotliwości Nogiera i EAV |  |  | TAK |  |
| 38 | Autotest podłączonych sond laserowych |  |  | TAK |  |
| 39 | Regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% |  |  | TAK |  |
| 40 | 3 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii |  |  | TAK |  |
| 41 | Magnetoterapia |  |  | TAK |  |
| 42 | Bank gotowy programów terapeutycznych dla różnych specjalizacji lekarskich takich jak: rehabilitacja, neurologia, dermatologia, ortopedia, medycyna sportowa, ginekologia, gastroenterologia, stomatologia, reumatologia, alergologia, immunologia, pulmonologia, laryngologia |  |  | TAK, podać |  |
| 43 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów |  |  | TAK, |  |
| 44 | Impulsowe pole magnetyczne - impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne i ciągłe |  |  | TAK |  |
| 45 | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne |  |  | TAK, podać |  |
| 46 | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych |  |  | TAK, |  |
| 47 | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat |  |  | TAK |  |
| 48 | Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora |  |  | TAK |  |
| 49 | Maksymalna indukcja impulsowa 125 mT ( 1250 Gaussów) |  |  | TAK, podać |  |
| 50 | Natężenie pola magnetycznego 1- 125 mT |  |  | TAK, podać |  |
| 51 | Częstotliwość impulsowa 1-166 Hz |  |  | TAK, podać |  |
| 52 | Dysk podwójny do magnetoterapii |  |  | TAK, |  |
| 53 | Aplikator płaski liniowy 60x25 cm |  |  | TAK |  |
| 54 | Specjalistyczny stolik wyposażony w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków umożliwiający jednoczesne bezpieczne zainstalowanie aparatu |  |  | TAK, |  |
| Pozostałe warunki |  |  |  |  |  |
| 55 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) |  |  | TAK |  |
| 56 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) |  |  | TAK |  |
| 57 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. |  |  | TAK 24 miesiące gwarancji |  |

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić