## Pakiet nr 2
EZ/21/2026/RŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2.2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
Pakiet nr 2 - Narzedzia chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
Pakiet nr 2A - Zestawy narzędzi kardiochirurgicznych krążeniowo - podstawowy - 1 kpl
1 | Rozwora do mostka. Długość rozwarcia 230 mm. Długość łopat od ramy 290 mm. Łopaty delikatnie wygięte, dopasowujące się do kształtu mostka. Końcówka łopaty o wymiarach 105 x35 mm. | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2 | Haczyk z oczkiem w uchwycie, do łapania szwów, dł. 26 cm, z pierścieniem, średnica 2mm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3 | Trzonek do skalpela nr 3 L, przedłużony, dł. 21 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4 | Trzonek do skalpela nr.7, prosty, dł.16 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5 | Trzonek do skalpela nr 4, prosty, dł. 13,5 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
6 | Końcówka do ssania perikardialnego COOLEY z otworami bocznymi, dł. 33 cm. Średnica końcówki 8 mm. | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
7 | Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustrony, wym. łopatek 24x22 mm i 30x30 mm, dł. 25 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
8 | Hak LANGENBECK, wymiar łopatki 40x11mm, dł. 21cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
9 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 1,5 mm, dł. 20 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
10 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 20 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
11 | Kleszcze opatrunkowe GROSS-MAIER, żłobione, proste, z zapinką, dł. 25 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
12 | Kleszcze preparacyjne MIXTER, mocno zakrzywione bransze , pod kątem 90 st. fig.2, bransze wewnątrz wzdłużnie fakturowane, dł. całkowita narzedzia 26 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
13 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.24cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
14 | Kleszcze opatrunkowe FORSTER bransze gładkie, zagięte, okienkowe, dł. 25 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
15 | Kleszcze Thoms-Allis, 6x7 zęby, dł. 20 cm | 3 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
16 | Kleszcze jelitowe DUVAL, okienkowe - trójkątne, szerkość końcówki roboczej 14mm, dł. 18 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
17 | Kleszcze preparacyjne GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 23 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
18 | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, skok ząbków 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł. 21 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
19 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone,szer. 2,5mm, nacięcia krzyżowe, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 20cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
20 | Kleszcze naczyniowe DE BAKEY-BECK, część robocza podwójnie zakrzywiona, dł. części roboczej 45 mm, dł. całkowita 20 -21 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
21 | Kleszcze naczyniowe DE BAKEY, dł. 21 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
22 | Kleszcze do otrzewnej MIKULICZ, zagięte, 1x2 zęby, dł. 20 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
23 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, dł. 22 cm | 6 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
24 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.16 cm | 8 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
25 | Kleszczyki hemostatyczne PEAN, zakrzywione, delikatne, dł.14 cm | 8 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
26 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm | 4 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
27 | Kleszcze hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, proste, dł.12,5 cm | 8 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
28 | Zacisk opatrunkowy (opinak) BACKHAUS, zakrzywiony, dł. 11 cm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
29 | Kleszczyki (opinaki) BACKHAUS, zakrzywione, dł. 13 cm | 4 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
30 | Kleszczyki z kulką i czaszą do obłożeń, dł. 14 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
31 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, wym. 170x36 mm, poj 0,25 l | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
32 | Kompletny kontener MINI do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor niebieski. Wymiary wanny kontenera 300x140x100 mm. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. System otwierania i zamykania kontenera wykonany ze stali chirurgicznej. Kontener wyposażony w dwie tabliczki identyfikacyjne w kolorze kontenera z mozliwością graweru do 14 znaków. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1200 cykli sterylizacji oraz tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. | 4 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
33 | Sito-kosz do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, stalowy, z uchwytami chowanymi do wewnątrz, wym.265x120x45mm | 4 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
34 | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 257x123mm dedykowana do kosza o 265x120mm | 4 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
35 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością graweru do 14 znaków - kolor niebieski . | 8 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
36 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek , obie bransze zwężane , nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzanie z fazy gazowej) , dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją , w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką, dł 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
37 | Imadło do szycia MICRO-RYDER, proste, bransze zwężane, szerokość końcówki roboczej 1,5 mm, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 20 cm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
38 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm,szer. 2,5mm, nacięcia krzyżowe, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 20cm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
39 | Imadło do szycia MICRO RYDER, proste, utwardzone wkładką węglową TC, proste, zwężane na końcu, ucha złocone, rozm.1,5mm, dł. 15 cm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
40 | Kleszcze do zaginania drutu, z zamkiem (imadło), utwardzone wkłądką węglową TC, skok ząbków 0,5mm, braszne zaokrąglone masywne, ucha złocone, dł. 18- 18,5 cm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
41 | Kleszcze do zaginania drutu, z zamkiem (imadło), utwardzone wkłądką węglową TC, szer. 0,5mm, braszne ściete pod katem prostym, ucha złocone, dł. 15 cm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
42 | Mikro imadło JACOBSON, z zapinką, sprężynowe, proste, rozm. 0,4 mm, śr. 1 mm, dł. 20 cm | 3 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
43 | Nożyczki naczyniowe DIETRICH-POTTS, zagięte pod kątem 60 stopni, ostro-ostre, dł. 18 cm | 3 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
44 | Nożyczki naczyniowe DIETRICH-POTTS, zagięte pod kątem 125 stopni, ostro-ostre, dł. 18 cm | 3 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
45 | Zacisk naczyniowy DIETHRICH (klem bulldog) z atraumatycznym ząbkowaniem DE BAKEY, delikatnie zakrzywiony kątowo, dł.robocza 20mm, dł. całkowita 5,4 cm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
46 | Kleszczyki naczyniowe GLOVER, płynnie zakrzywiony, atraumatyczny, system sprężynowy, dł. 8,0 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
47 | Kleszczyki naczyniowe GLOVER, płynnie zakrzywiony, atraumatyczny, system sprężynowy, dł. 7,0 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
48 | Imadło do szycia typ DE BAKEY, proste, bardzo delikatne, utwardzane wkładką węglową TC, rozm. 0,3 mm, średnica branszy 2 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł. 30,5 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
49 | Imadło typu Micro-Ryder, utwardzone, śr. branszy 1,5 mm, dł narzędzia 26 cm. | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
50 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, o wymiarach 240x240x50mm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
51 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor złoty. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie znajduje się silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera 285x280x100 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1200 cykli sterylizacji oraz wielorazowych tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. Kontener dodatkowo wyposażony w pokrywę Prosafe- w kolorze kontenera, zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem, pokrywa ta posiada własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. Możliwość oferowania rozbudowy zestawu w ramach tej samej lini kontenerów tego samego producenta o kontenery płaskie ( bardzo niskie ) w tym samym rozmiarze wanny oraz wysokościach co namniej 55mm i 85mm. | 3 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
52 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera w kolorze srebrnym lub złotymz możliwością graweru do 14 znaków. | 4 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
53 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor złoty. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie znajduje się silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera 285x280x100 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1200 cykli sterylizacji oraz wielorazowych tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. Kontener dodatkowo wyposażony w pokrywę Prosafe- w kolorze kontenera, zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem, pokrywa ta posiada własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. Możliwość oferowania rozbudowy zestawu w ramach tej samej lini kontenerów tego samego producenta o kontenery płaskie ( bardzo niskie ) w tym samym rozmiarze wanny oraz wysokościach co namniej 55mm i 85mm. | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
54 | Kosz stalowy do sterylizacji, rozmiar 540x240x50mm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
55 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor złoty. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie znajduje się silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera 580x280x100 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1200 cykli sterylizacji oraz wielorazowych tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. Kontener dodatkowo wyposażony w pokrywę Prosafe- w kolorze kontenera, zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem, pokrywa ta posiada własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. Możliwość oferowania rozbudowy zestawu w ramach tej samej linni kontenerów tego samego producenta o kontenery płaskie ( bardzo niskie ) w tym samym rozmiarze wanny oraz wysokościach co namniej 55mm i 85mm. | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
56 | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 240x220mm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
57 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera w kolorze złotym z możliwością graweru do 14 znaków. | 10 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
58 | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 500 x 220 mm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
59 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera w kolorze złotym lub srebrnym z możliwością graweru do 14 znaków. | 10 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem Pakiet nr 2A: | [5 empty] | 0
Razem wartość 2 kpl | [5 empty] | 0
Pakiet nr 2B - Zestaw narzędzi do pomostowania aortalnowieńcowego - By-passy - 1 kpl.
1 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor czerwony. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie znajduje się silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera 285x280x100 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1200 cykli sterylizacji oraz wielorazowych tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. Kontener dodatkowo wyposażony w pokrywę Prosafe- w kolorze kontenera, zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem, pokrywa ta posiada własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. Możliwość oferowania rozbudowy zestawu w ramach tej samej lini kontenerów tego samego producenta o kontenery płaskie ( bardzo niskie ) w tym samym rozmiarze wanny oraz wysokościach co namniej 55mm i 85mm. | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, o wymiarach 240x240x50mm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3 | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 240x220mm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością graweru do 14 znaków - kolor czerwony | 10 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5 | Zacisk naczyniowy DIETHRICH (klem bulldog) z atraumatycznym ząbkowaniem DE BAKEY, zakrzywiony kątowo, dł. robocza 20 mm, dł. całkowita 4,9 cm | 4 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
6 | Kleszczyki naczyniowe GLOVER, płynnie zakrzywiony, atraumatyczny, system sprężynowy, dł. 7,0 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
7 | Kleszczyki naczyniowe GLOVER, płynnie zakrzywiony, atraumatyczny, system sprężynowy, dł. 8,0cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
8 | Dylatator Garret, prosty, śr.1,0mm, dł. 14 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
9 | Dylatator Garret, prosty, śr.1,5mm, dł. 14 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
10 | Dylatator Garret, prosty, śr.2,0mm, dł. 14 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
11 | Kaniula żylna do podawania heparyny zakończona tępą kulką, rozm.1,20x80mm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
12 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 1,5 mm, dł. 20 cm | 3 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
13 | Imadło chirurgiczne CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,4 mm, średnica branszy 2 mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dł. 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
14 | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,4 mm, szer. branszy 2 mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dł. 20 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
15 | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł.całkowita 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
16 | Imadło do szycia BABY CRILE- WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gestość żebrowania 7000tpsi,szerokość brasz 1,5mm, dł. 15 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
17 | Nożyczki naczyniowe DIETRICH-POTTS, zagięte pod kątem 45 stopni, ostro-ostre, dł. 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
18 | Nożyczki naczyniowe DIETRICH-POTTS, zagięte pod kątem 60 stopni, ostro-ostre, dł. 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
19 | Nożyczki naczyniowe DIETRICH-POTTS, zagięte pod kątem 25 stopni, ostro-ostre, dł. 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
20 | Nożyczki naczyniowe DIETRICH-POTTS, zagięte pod kątem 125 stopni, ostro-ostre, dł. 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
21 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatnie odgięte, utwardzone wkładką węglową, dł. 14,5 cm, tępo-tępe | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
22 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek , obie bransze zwężane , nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzanie z fazy gazowej) , dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją , w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką, dł 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem Pakiet nr 2B: | [5 empty] | 0
Razem wartość 2 kpl | [5 empty] | 0
Pakiet nr 2C - Zestaw narzędzi do implantacji zastawki mitralnej - 1 kpl.
1 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm | 40 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2 | Kleszczyki (opinaki) BACKHAUS, zakrzywione, dł. 13 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 24 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4 | Pęseta atraumatyczna DE BAKEY, prosta, szerokość 2,7mm, dł. 25 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5 | Nożyczki delikatne typu STEVENS, zakrzywione, z mikroząbkami, rękojeść z dużymi uchami i w kolorze czarnym, dł. 11,5 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
6 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 1,5mm, dł. 15cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
7 | Nożyczki METZENBAUM, tępo-tępe, zagięte, jedna bransza z mikroząbkami, utwardzone wkładką węglową TC, jedno ucho czernione, drugie złocone, nożyczki do bardzo precyzyjnego cięcia, po zamknięciu bransz końcówki chwytne narzędzia nie schodzą się, dł 18 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
8 | Imadło do szycia HALSEY, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, gęstość żebrowania 3600 tpsi, szer. branszy 1 mm, rozm. 0,4 mm, dł. 13 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem Pakiet nr 2C: | [5 empty] | 0
Razem wartość 2 kpl | [5 empty] | 0
Pakiet nr 2D - Zestaw narzędzi do zamknięcia klatki piersiowej- 1 kpl.
1 | Cęgi do drutu z systemem dźwigni, do drutu miękkiego o śr.2,0mm i drutu twardego o śr.1,5mm, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 15 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, 1x2 zęby, zakrzywione, dł. 20 cm | 18 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm,szer. 2,5mm, nacięcia krzyżowe, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 20cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4 | Imadło do szycia HEGAR- BAUMGARTNER, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0.5mm szer. 2,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł.całkowita 14 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5 | Kleszcze do zaginania drutu, z zamkiem (imadło), utwardzone wkłądką węglową TC, szer. 0,5mm, braszne ściete pod katem prostym, ucha złocone, dł. 15 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
6 | Kleszcze do zaginania drutu, z zamkiem (imadło), utwardzone wkłądką węglową TC, skok ząbków 0,5mm, braszne zaokrąglone masywne, ucha złocone, dł. 18 - 18,5 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
7 | Kleszcze do cięcia drutów, utwardzane wkładką węglową, do drutów twardych o średnicy 1,7mm i drutów miękkich o średnicy 2mm, rękojeści złocone, dł. 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
8 | Kleszcze do zaginania drutu, z systemem dźwigni, utwardzone wkładką węglową TC, końcówka stożkowa, dł. 17,5 cm. | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
9 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, środek czubka 2,7 mm, dł. 20 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
10 | Kleszczyki (opinaki) BACKHAUS, zakrzywione, dł. 13 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
11 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor srebrny. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie znajduje się silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera 285x280x100 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1200 cykli sterylizacji oraz wielorazowych tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. Kontener dodatkowo wyposażony w pokrywę Prosafe- w kolorze kontenera, zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem, pokrywa ta posiada własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. Możliwość oferowania rozbudowy zestawu w ramach tej samej lini kontenerów tego samego producenta o kontenery płaskie ( bardzo niskie ) w tym samym rozmiarze wanny oraz wysokościach co namniej 55mm i 85mm. | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
12 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, o wymiarach 240x240x50mm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
13 | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 240x220mm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem Pakiet nr 2D: | [5 empty] | 0
Razem wartość 2 kpl | [5 empty] | 0
Pakiet nr 2E - Zestaw narzędzi do założenia kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - Balon 1 kpl.
1 | Nożyczki preparacyjne MAYO-STILLE, zagięte, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 14,5 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2 | Nożyczki preparacyjne MAYO-STILLE, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, dł. 17 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką TC, dł. 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4 | Kompletny kontener MINI do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor niebieski. Wymiary wanny kontenera 300x140x100 mm. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. System otwierania i zamykania kontenera wykonany ze stali chirurgicznej. Kontener wyposażony w dwie tabliczki identyfikacyjne w kolorze kontenera z mozliwością graweru do 14 znaków. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1200 cykli sterylizacji oraz tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5 | Sito-kosz do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, stalowy, z uchwytami chowanymi do wewnątrz, wym.265x120x45mm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
6 | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 257x123mm dedykowana do kosza o 265x120mm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
7 | Nożyce kostne LISTON, proste, sprężyna w rękojeści, dł. 20 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
8 | Nożyczki preparacyjne , specjalny delikatny profil ostrzy, zakrzywione, jedna bransza z mikrozabkami, ucha czernione, dł. 14,5cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
9 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek , obie bransze zwężane , nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzanie z fazy gazowej) , dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją , w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką, dł 18 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
10 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, górna bransza z mikroząbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek , obie bransze zwężane , nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzanie z fazy gazowej) , dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją , w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką, dł 20 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
11 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, proste, dł. 12,5 cm | 12 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
12 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm | 3 |  |  |  | 0
13 | Imadło do szycia MARTINI, proste, bransze smukłe, gładkie, utwardzone wkładką TC, dł. 17,5cm | 5 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
14 | Kleszcze dedykowane do zamykania drenu, wyposażone w zamek zabezpieczający przed uszkodzeniem drenu, bransze rowkowane, dł. 18- 18,5 cm | 6 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem Pakiet nr 2E: | [5 empty] | 0
Razem wartość 2 kpl | [5 empty] | 0
Pakiet nr 2F - Zestaw narzędzi do tracheotomi 1 kpl
1 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm,szer. 2,5mm, nacięcia krzyżowe, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 20cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 1,5 mm, dł. 20 cm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
3 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm | 30 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
4 | Kleszcze preparacyjne GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 23 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
5 | Zacisk opatrunkowy (opinak) BACKHAUS, zakrzywiony, dł. 11 cm | 2 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
6 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor srebrny. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie znajduje się silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera 285x280x100 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1200 cykli sterylizacji oraz wielorazowych tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. Kontener dodatkowo wyposażony w pokrywę Prosafe- w kolorze kontenera, zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem, pokrywa ta posiada własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. Możliwość oferowania rozbudowy zestawu w ramach tej samej lini kontenerów tego samego producenta o kontenery płaskie ( bardzo niskie ) w tym samym rozmiarze wanny oraz wysokościach co namniej 55mm i 85mm. | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
7 | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, o wymiarach 240x240x50mm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
8 | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 240x220mm | 1 |  |  |  | 0 | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem Pakiet nr 2F: | [5 empty] | 0
Razem wartość 2 kpl | [5 empty] | 0
RAZEM PAKIER nr 2 (2A+2B+2C+2D+2E+2F): | [5 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ZESTAWÓW NARZĘDZI: 1. Wszystkie narzędzia chirurgiczne wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1 lub równoważnymi. Wymagane złożenie dokumentu potwierdzającego wystawionego przez producenta. 2. Wszystkie narzędzia o podwyższonym standardzie wykonania, w szczególności nożyczki, imadła i pęsety (zawierające np. wkładki węglowe, specjalistyczne powłoki oraz inne ponadstandardowe właściwości oraz cechy) nie mogą być oferowane w niższym standardzie niż wymagany, co wynika ze specjalistyki zabiegów przeprowadzanych w szpitalu. 3. Potwierdzenie odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji produktów zgodnie z normą ISO 13485 lub równoważną. Wymagane złożenie certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną. 4. Gwarancja fabryczna producenta na narzędzia min. 24 miesiące. Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, rok prod. min. 2025. 5. Wykonawca dokona oznakowania wszystkich narzędzi meatlowych zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oznakowanie: KCH_BO. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania narzędzi w terminie 3 tygodni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 6. Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%, nie dopuszcza się zmiany nazwy typu narzędzia oraz oferowania narzędzi w niższym standardzie niż wymagany.