EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.36 do SWZ

Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe o poj. 150 lit. (-/+ 5%) | TAK, podać |  |
|  | Sterylizator plazmowy przeznaczony do niskotemperaturowej sterylizacji instrumentów wrażliwych na wysoką temperaturę. | TAK |  |
|  | Komora prostopadłościenna. Pojemność użytkowa komory urządzenia: min. 135 litrów (+/- 5%). | TAK, podać |  |
|  | Wymiary komory (minimalne): - szerokość min. 41- 45 cm, - długość 70 cm, - wysokość 45 cm. | TAK, podać |  |
|  | Drzwi otwierane i zamykane automatycznie, przesuwne w pionie. Drzwi otwierane i zamykane bez konieczności użycia rąk | TAK |  |
|  | Czynnik sterylizujący - nadtlenek wodoru, stężenie ok. 58%. (-/+ 5%). Plazma generowana bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej podczas każdego procesu. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem dwóch drzwi | TAK |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrze urządzenia (maksymalnie): - szerokość 70 cm, - głębokość 95 cm, - wysokość 170 cm | TAK, podać |  |
|  | Sterylizator zasilany elektrycznie. | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  |
|  | Sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej min. 7” po stronie załadowczej i wyładowczej | TAK |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
|  | Archiwizacja min. 1000 cykli sterylizacyjnych | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów procesu alfanumeryczna po stronie załadowczej. | TAK |  |
|  | Temperatura procesu sterylizacji maksymalnie 60 °C | TAK |  |
|  | Min. 3 programy sterylizacji, w tym program do instrumentów elastycznych | TAK |  |
|  | System podawania czynnika sterylizującego z kasety lub naboju, umożliwiający wykonanie min. 15 cykli bez konieczności wymiany zasobnika. | TAK |  |
|  | Urządzenie w trakcie cyklu sterylizacyjnego poprzez generowaną fazę plazmy usuwa pozostałości po czynniku sterylizującym | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania opakowań sterylizacyjnych i testów różnych producentów. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w złącze do komunikacji sieciowej. Możliwość podglądu i archiwizacji parametrów procesów urządzenia poprzez system komputerowy. | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami i sterylizatorami parowymi w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz, moc max. 3,5 kW (-/+ 5%), | TAK, podać |  |
|  | Wykonanie zgodnie z normą EN ISO 14937 potwierdzona stosowną deklaracją zgodności | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Wyposażenie sterylizatora niskotemperaturowego: |  |  |
|  | Kosz na wyroby sterylizowane kompatybilny z komorą urządzenia – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Opanelowanie urządzenia oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodpornej - komplet | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone wraz z modułami i licencjami niezbędnymi do komunikacji z dowolnym systemem zarządzania obrotem narzędzi w Centralnej Sterylizatorni. | TAK |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.