EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.37 do SWZ

Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich | TAK |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Urządzenie przeznaczone suszenia i przechowywania endoskopów – pojemność minimum 8 endoskopów elastycznych jednocześnie, przechowywanie endoskopów w poziomie | TAK |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe, jednodrzwiowe wolnostojące. | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN 16442 (EN 16442) potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności producenta urządzenia | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Endoskopy przechowywane na każdym poziomie w wyjmowanym koszu do umieszczania i podłączenia endoskopów, załadunek endoskopu do szafy bez konieczności odpinania kanałów i dotykania endoskopu | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone wraz z modułami i licencjami niezbędnymi do komunikacji z dowolnym systemem zarządzania obrotem narzędzi w Centralnej Sterylizatorni. | TAK |  |
|  | Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Dostarczone licencji i sterowniki muszą być wydane bezterminowo, bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Kompatybilność kosza załadowczego z oferowaną myjnią do endoskopów | TAK |  |
|  | W zestawie z szafą minimum 8 koszy załadowczych | TAK |  |
|  | Przeszklone drzwi komory | TAK |  |
|  | Automatyczna blokada drzwi zabezpieczająca przed przypadkowym otwarciem, możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych | TAK |  |
|  | Oświetlenie wnętrza szafy światłem LED z sygnalizacją świetlną podstawowych informacji o statusie urządzenia takich jak: aktywny proces suszenia, zakończony procesu, zakłócenie procesu/problem | TAK |  |
|  | Pełne suszenie endoskopów w ciągu trzech godzin (kanały wewnętrzne w ciągu godziny), urządzenie wyposażone w obieg powietrza do suszenia powierzchni zewnętrznych endoskopu | TAK |  |
|  | Skuteczne przechowywanie do 31 dni bez wzrostu poziomu drobnoustrojów zgodnie z aktualną normą PN EN 16442 (EN 16442) potwierdzone deklaracją producenta urządzenia | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Ciągła wentylacja kanałów przechowywanego endoskopu przez cały okres przechowywania | TAK |  |
|  | Czujniki parametrów w komorze takich jak: temperatura i wilgotność względna ciągły pomiar i informacja na ekranie dotykowym, umożliwiające nadzór nad stanem procesu suszenia endoskopów | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia z wyświetlaniem czasu suszenia i przechowywania każdego endoskopu niezależnie, wyświetlania komunikatów i powiadomień oraz informacji o statusie urządzenia | TAK |  |
|  | Identyfikacja endoskopów i użytkownika za pomocą skanera kodów kreskowych lub znaczników RFID | TAK |  |
|  | Połączenie i wymiana danych z oferowaną myjnią do endoskopów | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki sieciowej raportów dot. suszenia i przechowywania endoskopów | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki kodów paskowych do identyfikacji endoskopów i zakodowania parametrów przeprowadzonego procesu mycia, dezynfekcji, suszenia i przechowywania endoskopu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przyłącze sprężonego powietrza klasy medycznej, dodatkowo wyposażenie ww. wbudowany filtr cząstek maksimum 0,03 μm oraz filtry typu HEPA dla obiegu powietrza w kanałach endoskopów i obiegu powietrza dla powierzchni zewnętrznych | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary gabarytowe: urządzenie nie większe niż: 700 mm szerokość, 2000 mm wysokość i 600 mm głębokość | TAK, podać |  |
|  | Przyłącza do wody zimnej i demineralizowanej | TAK |  |
|  | Przyłącze do sprężonego powietrza | TAK |  |
|  | Moc: max. 2.5kW, zasilanie 230 V | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta